## Príloha č. 1
Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Špecifikácia predmetu zákazky
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Zostava pre sťaženú intubáciu
Verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti |  | Parametre ponúkaného tovaru
Položka č. 1 - Lyžicový videolaryngoskop s dotykovou obrazovkou - 1 ks
2022-01-01 | Rukoväť so zahnutým ramienkom ukončeným integrovaným zdrojom svetla a plnefarebnou FullHD kamerou (CMOS snímač)
2022-02-01 | Minimálne vlastnosti kamery: | xx
1.2.1 | snímač CMOS
1.2.2 | automatické zaostrenie 20-100 mm
1.2.3 | uhol záberu min. 60°
2022-03-01 | Integrovaný zdroj svetla LED: biele svetlo v rozsahu teploty farby 4 800 - 5 200 K
1.3.1 | výkon: min. 1 000 lux
2022-04-01 | Ramienko musí byť nastaviteľné pre kategóriu pacientov od novorodencov po dospelých pacientov
2022-05-01 | Ramienko umožňujúce jednoduché nasadenie jednorazových ako aj opakovateľne použiteľných laryngoskopických lyžíc
2022-06-01 | Dostupnosť laryngoskopických lyžíc od veľkosti pre novorodenca po dospelého pacienta - min. 4 veľkosti
2022-07-01 | Kompatibilné s endotracheálnymi trubicami priemeru min. 2,5 - 11 mm
2022-08-01 | Rukoväť videolaryngoskopu s integrovaným konektorom pre pripojenie náhľadovej obrazovky s dotykovým ovladaním
1.9 | Obrazovka videolaryngoskopu s inegrovanou batériou a vysokým rozlišením - min. 9640x480 pixel
1.10 | Uhlopriečka odoberateľnej obrazovky min. 3,2"
1.11 | Sklon obrazovky videolaryngoskopu min. +25°/-80°
1.12 | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) min. +70°/-160°
1.13 | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do intrnej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora
1.14 | Pracovná výdrž batérie min. 4 hod.
1.15 | Čas na plné nabitie max. 4 hod.
1.16 | Hmotnosť odľahčeného videolaryngoskopu max. 170g
1.17 | Jednorazové laryngoskopické lyžice: | xx
1.17.1 | veľkosť XS - 10 ks
1.17.2 | veľkosť S - 10 ks
1.17.3 | veľkosť M - 10 ks
1.17.4 | veľkosť L - 10 ks
Položka č. 2 - Flexiblný intubačný videolaryngoskop bez pracovného kanálu - 1 ks
2022-01-02 | Pracovná dĺžka min. 50 cm
2022-02-02 | Vonkajší priemer distálneho konca max. 2,8 mm
2022-03-02 | Ohybnosť distálneho konca s kamerou min. +/-135°
2022-04-02 | Zabudovateľný svetelný zdroj: LED kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom
2022-05-02 | Rozlíšenie kamery min. 160 000 pixel
2022-06-02 | Hĺbka zaostrenia min. 3 - 50 mm
2022-07-02 | Pozorovací uhol min. min. +/-90°
2022-08-02 | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 48000-5100 K - min. 400 lux
2022-09-02 | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja
2.10 | Hmotnosť flexibilného videolaryngoskopu max. 400 g
2.11 | Zostava flexibilného videolaryngoskopu: Flexibilný videolaryngoskop, tester tesnosti, zátka pre uzavretie konektorov (ak je potrebná počas sterilizácie)
2022-12-02 | Dotykový farebný displej s uhlopriečkou min. 3,2"
2013-02-01 | Sklon obrazovky videolaryngoskopu min. +25°/-80°
2014-02-01 | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) min. + 70°/- 160°
2015-02-01 | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do internej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora
2016-02-01 | Pracovná výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie min. 4 hod.
2017-02-01 | Čas na plné nabitie max. 4 hod.
Položka č. 3 - Flexibilný intubačný videolaryngoskop s pracovným kanálom - 1 ks
2022-01-03 | s pracovnou dĺžkou min. 50 cm
2022-02-03 | Vonkajší priemer distálneho konca max. 2,8 mm
2022-03-03 | Ohybnosť distálneho konca s kamerou min. +/-135°
2022-04-03 | Zabudovaný svetelný zdroj : LED kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: min. 160 000 pixel
2022-05-03 | Hĺbka zaostrenia min. 3 - 50 mm
2022-06-03 | Pozorovací uhol min. +/-135°
2022-07-03 | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100K, min. 400 lux
2022-08-03 | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja o veľkosti min. 3"
2022-09-03 | Hmotnosť flexibilného videolaryngoskopu max. 400 g
2022-10-03 | Zostava flexibilného videolaryngoskopu: Flexibilný videolaryngoskop, tester tesnosti, zátka pre uzavretie konektorov (ak je potrebná počas sterilizácie)
2022-11-03 | Dotykový farebný displej s uhlopriečkou min. 3,2"
2022-12-03 | Sklon obrazovky videolaryngoskopu min. +25°/-80°
2013-03-01 | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) min. +70°/-160°
2014-03-01 | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do internej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora
2015-03-01 | Pracovná výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie min. 4 hod.
3.16 | Čas na plné nabitie max. 4 hod.
Položka č. 4 - Rigidný intubačný videolaryngoskop - 1 ks
2022-01-04 | Rigídny videolaryngoskop s dĺžkou pracovného kanála min. 400 mm
2022-02-04 | Ohybnosť distálneho konca s integrovanou kameroua pamäťovým tvarovaním
2022-03-04 | Zabudovaný svetelný zdroj: LED a kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: min. 160 000 pixel
2022-04-04 | Hĺbka zaostrenia min. 3 - 50 mm
2022-05-04 | Pozorovací uhol min. +/-90°
2022-06-04 | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100 K min. 400 lux
2022-07-04 | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja a bezdrôtového modulu
2022-08-04 | Uhol natočenia pracovnej časti (styletu) 45° - 150°
2022-09-04 | Automatický návrat do pôvodného stavu z akéhokoľvek nastaveného ohybu, ponorením do vody o teplote v rozsahu 60°C - 70°C
2022-10-04 | Hmotnosť samotného rigidného videolaryngoskopu max. 180 g
2022-11-04 | Farebná dotyková obrazovka pre intubačné videolaryngoskopy s uhlopriečkou obrazovky min. 13"
2022-12-04 | Rozlíšenie obrazovky min. 1920x1080 pixel
2013-04-01 | Funkcie obrazovky: uloženie snímku obrazovky, uloženie videa z priebehu vyšetrenia/úkonu intubácie, spracovanie snímku/videa pre výstupnú správu.
4.14 | Moduly pre bezkáblové pripojenie videolaryngoskopu s integrovanou batériou a funkciou snímku obrazovky ako aj nahrávania videosekvencie
4.15 | Možnosť videoprepojenia s inou stanicou pre konzultácie cez web prepojenie s pripojenou kamerou
4.16 | Integrovaná pamäť min. 30GB
4.17 | Dostupné porty: HDMI, USB C, výstup pre zvuk
4.18 | Prevádzka z internej batérie
Položka č. 5 - Mobilný stojan k videolaryngoskopom - 1 ks
2022-01-05 | Mobilný stabilný stojan s uchytením k zostave s min. 4 kolieskami
2022-02-05 | Uchytenie pracovnej stanice na sklopný VESA držiak
2022-03-05 | Polica s otvormi pre uloženie videolaryngoskopov - lyžicového, flexibilného a rigídneho
2022-04-05 | Košík pre pomôcky s nastaviteľnou výškou
2022-05-05 | Nastaviteľná výška police s viseolaryngoskopmi a VESA držiaku min. 1 200 - 1 700 mm
2022-06-05 | Min. 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou
V ......................................., dňa ..................
meno a priezvisko, funkcia, podpis *
* podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v zýáväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
CENOVÁ KALKULÁCIA
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Značka, model/typ tovaru | Výrobné číslo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % |  | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Zostava pre sťaženú intubáciu | celok | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [11 empty] | 0 | 0
Položkovitý rozpočet tovaru
1. | Lyžicový videolaryngoskop s dotykovou obrazovkou | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Flexiblný intubačný videolaryngoskop bez pracovného kanálu | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Flexibilný intubačný videolaryngoskop s pracovným kanálom | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rigidný intubačný videolaryngoskop | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Mobilný stojan k videolaryngoskopom | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [11 empty] | 0 | 0
V ..................., dňa ..................
Predávajúci:

## Príloha č. 3
Zoznam známych subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné