## Príloha č.4_špecifikácia
Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Špecifikácia predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky "Systémové operačné stoly "
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Ponuka uchádzača
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt
1 | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2 | Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním
3 | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použtia vozíka. (navážacieho alebo iného )
4 | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
5 | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
6 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
7 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
8 | Vyžaduje sa plná kompatibila príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
9 | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
10 | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
11 | Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
12 | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
13 | Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadefinovaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
14 | Pamäť pre užívateľom volené polohy min. pre 8 polôh
15 | Pamäť pre zadefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16 | Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie
17 | Operačný stôl vyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
18 | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
19 | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrenou vrstvou
20 | Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
2022-01-20 | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca – min. 1150 mm
2022-02-20 | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca – max. 630 mm
2022-03-20 | Trendelenburg / Antitrendelenburg – min. 45°
2022-04-20 | Laterálny obojstranný náklon – min. 28°
21 | Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola – max. 380 kg
22 | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola – min. 400 mm
23 | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola +90°/-100°
24 | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°
25 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1ks
26 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks
27 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcimi extennznými ortopedicko-traumatologickými základňami zn. Maquet 1140, 1150 a 1160. V prípade ak kompatibilita nie je zabezpečená požadujeme dodanie naviac o 1 kus základne, diaľkového ovládača s nabíjacou stanicou, transportným vozíkom, hlavovým dielom, extenzným trojdielnym chrbtovým dielom, trojdielnymi nožnými dielmi. Čiže to znamená v celkovom počte 2 kusy sa požadujú základne s diaľkovými ovládačmi a nabíjacími stanicami, transportné vozíky, hlavové diely,extenzné chrbtové diely (z toho jeden trojdielny), trojdielne nožné diely, aby každá operačná doska bola plne použiteľná na základni operačného stola – 1 ks
28 | Nožné diely z delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
29 | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks
30 | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 1 ks
31 | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks
32 | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks
33 | Anestéziologický rám – 1 ks
34 | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
35 | Podkolenné podpery kolien typ Goepel, s mäkkým matracom a fixačným pásom na suchý zips – 2ks
36 | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks
Položka č. 2 - Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt – 1 ks
1 | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2 | Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním
3 | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použtia vozíka (navážacieho alebo iného )
4 | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola
5 | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
6 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
7 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
8 | Vyžaduje sa plná kompatibila príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
9 | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
10 | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
11 | Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
12 | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
13 | Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadefinovaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
14 | Pamäť pre užívateľom volené polohy aspoň pre 8 polôh
15 | Pamäť pre zadefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16 | Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie
17 | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
18 | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
19 | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrenou vrstvou
20 | Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
2022-01-20 | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca - min. 1150 mm
2022-02-20 | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca - max. 630 mm
2022-03-20 | Trendelenburg / Antitrendelenburg - min. 45°
2022-04-20 | Laterálny obojstranný náklon - min. 28°
21 | Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola - max. 380 kg
22 | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola - min. 400 mm
23 | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola v rozsahu +90°/-100°
24 | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°
25 | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
26 | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcim príslušenstvom, ktorým disponuje oddelenie Centrálneho operačného traktu. – 1 ks
27 | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks
28 | Nožné diely dvojdielné, výklopné do strán, štvorkĺbové – 1 ks
29 | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks
30 | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 1 ks
31 | ORL chrbtový diel lichobežníkového tvaru pripojiteľný k hlavnej doske s rozhraním v strede pre 3 kĺbové rameno – 1 ks
32 | 3 kĺbové rameno ukončené krátkou eurolštou / medilištou ako fixátor polmesiacovej podpery pod hlavu pacienta – 1 ks
33 | Adaptér pre uchytenie 3 kĺbového ramena priamo k hlavnej doske stola spolu so spojovacím adaptérom – 1 ks
34 | Hlavová podpera pacienta - delená, polmesiacového tvaru s výrezmi pre líca, oči a ústa v pronačnej polohe a aj s pásom pre fixáciu o čelo pacienta pri supinačnej polohe s uchytením na eurolištu / medilištu – 1 ks
35 | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks
36 | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks
37 | Anestéziologický rám – 1 ks
38 | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
39 | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa: |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača