## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  | Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
počet: |  | 3
celok | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | 1 | Anestéziologický prístroj vhodný pre všetky kategórie pacientov od detí po dospelých | áno
| 2 | Aktívna ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov | áno
| 3 | Minimálne prietoky čerstvej zmesi plynov | min. 0,2 l/min
| 4 | Farebný dotykový ovládací panel anestéziologického prístroja | uhlopriečka min. 38 cm
| 5 | Ventilačné režimy prístroja:
| 6 | Manuálny režim, Spontánny režim Riadené režimy: objemové VCV, tlakové PC Kombinované riadené: tlakovo limitovaný s objemovou garanciou a synchronizované podporné: PS | áno
| 7 | Nastaviteľný objem v objemovo riadených režimoch v rozsahu | min. 20 - 1 500 ml
| 8 | Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách v rozsahu | min. 5 - 60 cmH2O
| 9 | Nastaviteľný pomer I:E v rozsahu | min. 1:8 do 2:1
| 10 | Maximálne nastaviteľná frekvencia dychov v rozsahu | min. 4 - 100 dych/min
| 11 | Nastaviteľný Peep v rozsahu | min. 0 - 20 cmH2O
| 12 | Nastaviteľná inspiračná pauza v rozsahu | min. 5 - 30 %
| 13 | Anestéziologický prístroj vo vyhotovení na pojazdnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami | áno
| 14 | Kompaktný prístroj s integrovaným dýchacím systémom a absorbérom CO2. | áno
| 15 | Absorbér CO2 vymeniteľný aj počas plného chodu prístroja, bez vplyvu na ventiláciu pacienta. | áno
| 16 | Prístroj s automatickým elektronickým zmiešavačom čerstvej zmesi plynov na základe nastavenej koncentrácie kyslíka | áno
| 17 | Požaduje sa iniciálne spustenie testu obsluhou s následným automatickým vykonaním testu prístrojom, samozrejme so zásahom obsluhy pri zistení závady napr. netesnosti v priebehu testu s možnosťou nápravy závady. Možnosť opcie obídenia testu ( by -pass testu) v emergentnom prípade | áno
| 18 | Dávkovače anestetika s elektronickou kontrolou. Musia umožňovať doplnenie anestetika aj počas anestéziologického výkonu. V dodaní dávkovač Sevoflurane + Desfluran. | áno
| 19 | Dotykový ovládací panel anestéziologického prístroja s možnosťou jeho jednoduchého polohovania/sklápania alebo ekvivalentné riešenie - prístroj so zabudovaným dotykovým ovládacím panelom s vysokým kontrastom, bez potreby jeho polohovania/sklápania. | áno
| 20 | Anestéziologický prístroj vybavený integrovaným monitorom koncentrácie plynov: O2,N2O,anestetikum a CO2 v inspíriu a exspíriu s automatickou detekciou anestetika. Senzory všetkých plynov nie spotrebného charakteru. Monitor plynov vybavený odlučovačom vody. | áno
| 21 | Ovládací panel anestéziologického prístroja zobrazujúci priebeh anestézie, minimálne: pľúcnu mechaniku (krivky/slučky tlaku, prietoku, objemu; CO2), hodnotu koncentrácie anestéziologických plynov (ISO,SEVO,DES), hodnotu MAC, alarmové stavy (rozlíšené podľa dôležitosti), nastavené hodnoty pre vedenie anestézie | áno
| 22 | Zobrazenie parametrov a kriviek musí byť užívateľom nastaviteľné, podľa jeho potrieb | áno
| 23 | Alarm musí mať minimálne tri úrovne so zvukovým a farebným odlíšením podľa priority udalosti, ktorá nastala. | áno
| 24 | Ovládanie základných parametrov pre vedenie anestézie priamo z dotykovej obrazovky: nastavenie čerstvej zmesi, ventilačných parametrov, alarmov, prehľad trendov, záznamov z obrazovky. | áno
| 25 | Jednoduché ovládanie priamou voľbou parametra/funkcie na obrazovke, bez zložitého menu. | áno
| 26 | Požaduje sa krátka nápoveda o alarme. | áno
| 27 | Vyžaduje sa pamäť trendov meraných parametrov, min. 24 hod. | áno
| 28 | Zároveň je požadované, aby prístroj mal uchovávaný zoznam o priebehu anestézie s uchovaním zmien, ktoré personál vykonal, s uchovaním alarmov, ktoré nastali ako aj s vyhodnotením spotreby jednotlivých anestéziologických plynov. | áno
| 29 | Vyžaduje sa záložný systém pre ventiláciu pacienta v prípade úplného zlyhania prístroja | áno
| 30 | Odkladacie priestory pre pomôcky ako aj písacia plocha pre personál, zásuvka pre pomôcky integrovaná do prístroja | áno
| 31 | Osvetlenie pracovnej plochy anestéziológa s meniteľnou intenzitou. | áno
| 32 | Prístroj vybavený integrovaným samostatným systémom podávania kyslíka v prietokoch minimálne od 0 do 10 l/min | áno
| 33 | Prístroj s integrovanou odsávacou jednotkou, vrátane nádoby na sekréty a s regulovateľným podtlakom | áno
| 34 | Prístroj musí byť vybavený rozhraním pre ukladanie dát USB, prenos dát RJ45 a dátový výstup RS 232 | áno
| 35 | Modulárny monitor vitálnych a hemodynamických funkcií pacienta osadený na ramene na anestéziologickom prístroji. Uhlopriečka monitora min. 12" | áno
| 36 | Monitorované základné parametre: EKG (3 resp. 5 zvodovým káblom) s vyhodnotením arytmií a ST segmentu, SpO2 krivka (možnosť použitia Masimo senzorov), DF, neinvazívny tlak krvi (NIBP), min. 1 vstup pre telesnú teplotu, opcia pre modul invazívnych tlakov. | áno
| 37 | Doplňujúci monitorovaný parameter, ktorý musí byť súčasťou dodania: minimálne 1 vstup pre invazívny tlak krvi IBP | áno
| 38 | Doplňujúce monitorované parametre, ktoré musí monitor umožňovať: C.O. | bez preferencie
| 39 | Doplňujúce monitorované parametre, ktoré musí monitor umožňovať: BIS alebo entropia, relaxometria. | áno
| 40 | Zostava prístroja / zariadenia
| 41 | Anestéziologický prístroj s vyššie uvedenými vlastnosťami | áno
| 42 | Modulárny monitor vitálnych a hemodynamických funkcií | áno
| 43 | Príslušenstvo vrátane spotrebného materiálu (min. 10 ks okruhov, filtrov, odlučovačov vody a jednorázových CO2 absorbérov) pre uvedenie prístroja do prevádzky, prípadne náhradnú nádobu opakovane použiteľného absorbéra CO2. | áno
| 44 | Príslušenstvo k monitorovaniu parametrov: EKG 3/5 zvodové, SpO2 snímač a kábel, neinvazívne tlaky krvi - hadica a manžety min. 3 veľkostí (L,XL,XXL), Teplota - senzor dutinkový, prstový snímač pre SpO2, invazívne tlaky krvi - sada prevodníkov typu Edwards Lifesciences s príslušenstvom v prípade opcie ostatných invazívnych hemodynamických parametrov (CO, CI, SVV, SVR..), min. 10 ks elektród k monitoringu BIS alebo entropie a 10 ks relaxometrických sád elektród vrátane kabeláže. | áno