## Príloha č. 1_KZ
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Kombinovaný ultrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor značka/typ/ model tovaru: ..........................., rok výroby a výrobné číslo : ...................... |  | parametre/hodnoty tovaru
1.1 | Princíp kombinovanej ultrazvukovej a balistickej energie v jednej sonde súčasne
1.2 | Automatické rozpoznanie použitej sondy a nastavenie výkonu litotriptora
1.3 | Možnosť regulácie výkonu ultrazvukovej energie, balistickej energie
1.4 | Vrátane autoklávovateľnej aplikačnej rukoväte
1.5 | Integrovaný chladiaci okruh rukoväte
1.6 | Vrátane nožného spínača
1.7 | Vrátane momentového kľúča na aretáciu sondy
1.8 | Frekvencia ultrazvukovej energie min. 20 000 - max. 22 000 Hz
1.9 | Frekvencia balistickej energie - min. 10 Hz
1.10 | Možnosť použitia rôznych jednorázových sond litotriptora - min. 5 rôznych jednorázových sond litotriptora
1.11 | Odsávacie zariadenie s peristaltickou pumpou
1.12 | Možnosť integrácie odsávacieho zariadenia priamo do ovládacej konzoly
1.13 | Aktivácia odsávania nezávislá od aktivácie ultrazvukovej alebo balistickej energie
1.14 | Možnosť využitia jedného nožného spínača pre ovládanie odsávania a výkonu litotriptora (eliminácia nožných spínačov na operačnej sále)
1.15 | Možnosť pripojenia hadicového setu na odsávaciu nádobu alebo odsávacie vaky so solidyfikujúcim činidlom
1.16 | S možnosťou regulácie odsávania - min. v 2 úrovniach
1.17 | Brzdné kolieska transp. vozíka - min. 2
2. | Transportný vozík

## Príloha č. 2_KZ
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Por.č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov tovaru | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | Kombinovaný ultrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor | celok | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Položkovitý rozpočet tovaru
Por.č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov tovaru | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | Kombinovaný ultrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Transportný vozík | ks | 1 |  |  | xx | 0 |  | 0 | 0
| Cena celkom | [8 empty] | 0

## Príloha č. 3_KZ
Príloha č. 3 : Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné