## Príloha č. 4
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Autotransfúzny prístroj s technológiou kontinuálneho prietoku
1.2 CPV:
33194200-8 - Prístroje a nástroje na transfúziu
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Nepretržite zachraňuje červené krvinky na retransfúziu.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Autotransfúzny prístroj s technológiou kontinuálneho prietoku |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Autotransfúzny prístroj s technológiou kontinuálneho prietoku
1. | Plne automatický systém (automatické spustenie spracovania krvi)
2. | Mobilný prístroj vybavený brzdou
3. | Všetky súčasti prístroja sú na jednom podvozku
4. | Súčasťou prístroja farebná dotyková obrazovka s vizualizáciou parametrov a možnosťou dotykového ovládania aj s rukami v rukaviciach
5. | Vizualizácia vstupných a výstupných hodnôt hematokritu na displeji
6. | Vizualizácia alarmov a chybových hlásení s identifikáciou chyby na displeji
7. | Vizualizácia nastavených parametrov
8. | Súčasťou prístroja integrovaná vákuová pumpa
9. | Možnosť nastavenia vákua na odsávanie
10. | Autotestovanie prístroja pred spustením
11. | Možnosť spracovania malých objemov krvi (od min. od 55ml-vyšší rozsah prípustný)
12. | Nastaviteľnosť rôznych premývacích programov podľa rýchlosti výstupného prietoku PRC:
12.1. | 25 ml/min (+/- 10%) (vyšší rozsah prípustný)
12.2. | 20 – 40 ml/min (+/- 10%) (vyšší rozsah prípustný)
12.3. | 50 – 100 ml/min (+/- 10%) (vyšší rozsah prípustný)
13. | Nepretržitá dostupnosť PRC na účely transfúzie
14. | Min. 52 % hematokrit PRC
15. | Objemovo nezávislá premývacia komora (1 typ spotrebného materiálu pre všetky účely použitia)
16. | Rýchlosť prietoku pumpy – na odsatú krv krvná strata k premytiu: rozsah min. 0-350 ml/min (vyšší rozsah prípustný)
17. | Rýchlosť prietoku pumpy – premývací roztok: rozsah min. 0 – 400 ml/min (vyšší rozsah prípustný)
18. | Rýchlosť prietoku pumpy – červené krvinky: rozsah min. 0-190 ml/min. (vyšší rozsah prípustný)
19. | Rýchlosť centrifúgy - min. 1400 – 2400 RPM (vyšší rozsah prípustný)
20. | Miera odstránenia:
20.1. | heparín min.90% (vyšší rozsah prípustný)
20.2. | draslík min. 93% (vyšší rozsah prípustný)
20.3. | volný Hb min. 93% (vyšší rozsah prípustný)
20.4. | neemulgovaný tuk min. 95 % (vyšší rozsah prípustný)
20.5. | Albumín min. 93 % (vyšší rozsah prípustný)
21. | minimální riziko tukovej embólie a kognitivnych dysfunkcí
22. | Prístroj vybavený senormi, ktoré poskytnú kontinuálne sledovanie hodnôt hematokritu na vstupe a výstupe separovaných červených krviniek pre lepšie riadenie liečby pacienta
23. | Prístroj vybavený čítačkou čiarových kódov, tlačiarnou a štandardným rozhraním pre USB (možnoť uloženia údajov na USB klúč)
24. | Držiaky na spotrebný materiál umiestnené na prístroji
25. | krátky čas spracovania - účinné programy spracovania obsahu, režim na zrýchlené spracovanie obsahu
26. | Sučasťou prístroja: min.snímač čiarových kódov, vákuová pumpa,antibakteriálny filtračný papier (min.80 ks), hydrofóbny bakteriálny filter, dymový filter,ochrana proti pretečeniu, tlačiareň, čierna nápĺň do tlačiareňe prístroja, papier do tlačiarne a všetky ostatné súčasti prístroja, ktoré sú potrebné plnefunkčnému využitiu prístroja M695501 Kryt odstredivky Veko 1 kus
Kontaktná osoba uchádzača:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: