## Špecifikácia_časť č. 3
Predmet zákazky : Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 3 - Sanačný bronchoskop s terapeutickým portom
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Vyplní uchádzač
Parametre ponúkaného zariadenia
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota/parameter
Položka č. 1 - Sanačný bronchoskop s terapeutickým portom
1. | mobilný flexibilný videobronchoskop s odsávaním z dýchacích ciest
2022-01-01 | vonkajší priemer max. 5,1 mm
2022-02-01 | ohyb hore min. 140°
2022-03-01 | ohyb dole min. 130°
1.4 | priemer pracovného kanála min. 2,1 mm
1.5 | pracovná dĺžka max. 700 mm
1.6 | LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov, alebo min 3,5 palca, ak je konštrukčne súčasťou ovládacej časti endoskopu
2022-07-01 | integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a jeho uloženia a prenosu
2022-08-01 | zdroj LED svetla
2022-09-01 | zdroj energie na prevádzku zariadenia
2022-10-01 | nabíjačka zdroja energie
2022-11-01 | prevádzkový čas zariadenia pri plnom nabití min. 60 minút
2022-12-01 | tester netesnosti endoskopov
1.13 | cytologické kefky
1.14 | náustok
1.15 | intervenčné kliešte na extrakciu cudzieho telesa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V ...................................., dňa .................
meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby

## Kalkulácia_časť č. 3
Príloha č. 6 SP - Návrh na plnenie kritéria a kalkulácia ceny
Predmet zákazky: Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 3 – Sanačný videobronchokop s terapeutickým portom
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA A KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Sanačný videobronchokop s terapeutickým portom | celok | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [9 empty] | 0 | 0
Položkovitý rozpis predmetu zákazky:
Por.č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | mobilný flexibilný videobronchoskop | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | nabíjačka zdroja energie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | tester netesnosti endoskopov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | cytologické kefky | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | náustok | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | intervenčné kliešte na extrakciu cudzieho telesa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [6 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby
V ..................................., dňa ...............