## Príloha č. 1 KZ
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 1 – Systém monitorovania pacientov
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Systém monitorovania pacientov
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Položka č. 1 - Monitorovacia centrála -̶ značka/typ/model : ........................... , rok výroby a výrobné číslo: ........................... |  | hodnoty/parametre tovaru
1. | Monitorovacia centrála
2022-01-01 | Pripojenie min. 32 a viac pacientských monitorov
2022-02-01 | Podpora zobrazenia min. 4 zobrazovacích monitorov a viac
2022-03-01 | Analýzy arytmií - viacero typov
2022-04-01 | Možnosť nastavenia alarmov a parametrov pacientskych monitorov
2022-05-01 | Diaľkové meranie TK z centrálnej jednotky alebo meranie neinvazívneho TK pacienta ovládané z MVF konkrétneho pacienta
2022-06-01 | min. 24 hodinová analýza - plných kriviek; prehľad EKG; štatistika arytmií; ST segmentu
2022-07-01 | min. 120 hodín trendov; plných kriviek ( Full Disclosure )
2022-08-01 | Zobrazenia: monitorovacej veličiny; všetkých parametrov; kriviek pacienta; individuálne nastavenia pre jednotlivé veličiny; alarmov
2022-09-01 | PC jednotka: monitor; záložný zdroj; tlačiareň; WiFi router (switch pri štrukt. kabeláži ); klávesnica, myš
Položka č. 2 - Monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom ̶ značka/typ/model : ........................... , rok výroby a výrobné číslo : ...............
2. | Monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom
2022-01-02 | Dotykový displej s vysokým rozlíšením
2022-02-02 | Neinvazívne meranie dychovej frekvencie pacienta
2022-03-02 | Meranie: EKG
2022-04-02 | Meranie: Tep srdca
2022-05-02 | Respiračná krivka
2022-06-02 | Meranie invazívneho tlaku krvi
2022-07-02 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi ( NIBP )
2022-08-02 | Meranie saturácie kyslíka v krvi ( SpO2 )
2022-09-02 | Meranie koncentrácie CO2 - kapnometria ( ETCO2 )
2022-10-02 | Meranie CO
2022-11-02 | Meranie teploty
2022-12-02 | Hmotnosť max. 4,5 kg
2.13 | Rozsah pacientov - novorodenci, deti, dospelí
2.14 | Svetelný indikátor - napájania, batérie, alarmu
2.15 | Výdrž batérie nepretržite min. 4 hodiny
2.16 | Kompletné ukladanie dát
Položka č. 3 - Prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom ̶ značka/typ/model : ........................... , rok výroby a výrobné číslo : .....................
3. | Prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom
2022-01-03 | LCD farebný displej s vysokým rozlíšením
2022-02-03 | Neinvazívne meranie dychovej frekvencie pacienta
2022-03-03 | Meranie: EKG
2022-04-03 | Meranie: Tep srdca
2022-05-03 | Respiračná krivka
2022-06-03 | Meranie invazívneho tlaku krvi
2022-07-03 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi ( NIBP )
2022-08-03 | Meranie saturácie kyslíka v krvi ( SpO2 )
2022-09-03 | Meranie koncentrácie CO2 - kapnometria ( ETCO2 )
2022-10-03 | Meranie CO
2022-11-03 | Meranie teploty
2022-12-03 | Hmotnosť max. 4,5 kg
3.13 | Rozsah pacientov - novorodenci, deti, dospelí
3.14 | Svetelný indikátor - napájania, batérie, alarmu
3.15 | Výdrž batérie nepretržite min. 4 hodiny
3.16 | Kompletné ukladanie dát

## Príloha č. 2 KZ
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 1 – Systém monitorovania pacientov
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Kúpna cena za 1 MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Kúpna cena za počet MJ v EUR s DPH | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR bez DPH |  | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Systém monitorovania pacientov | celok | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Cena celkom
Položkovitý rozpočet tovaru
Por.č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov tovaru | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena za 1 MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Kúpna cena za 1 MJ v EUR s DPH | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR bez DPH | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Monitorovacia centrála | ks | 1 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom | ks | 4 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Prenosný monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom | ks | 3 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [9 empty] | 0 | 0

## Príloha č. 3 KZ
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 1 - Systém monitorovania pacientov
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
; | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné