## Špecifikácia_časť č. 2
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 2 - Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie - značka/typ/model : ........................... , rok výroby a výrobné číslo . ............ |  | hodnoty/parametre tovaru
1. | Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
2022-01-01 | Bifázny defibrilačný výboj s eskaláciou energie min. 2 - 200J
2022-02-01 | 3/5 zvodové EKG
2022-03-01 | Prevádzkové režimy:
1.3.1 | manuálny
1.3.2 | automatický
1.3.3 | archivačný
2022-04-01 | režim nastavenia - zmena prednastavenia a prevádzkových funkcí
2022-05-01 | Súbežné zobrazenie kriviek meraných vitálnych funkcií na monitore, možnosť sledovať súčasne krivku EKG, SpO2
2022-06-01 | meranie invazívnaho a neinvazívneho tlaku
1.7. | Počet kriviek, zobrazovaných na displeji - min. 3
2022-08-01 | Veľkosť displeja - min. 8 palcov
2022-09-01 | Ovládanie a nastavovanie parametrov prístroja prostredníctvom tlačidiel, ktoré sú jednoznačne rozlíšené farebne aj popisom a uurčené pre každý samostatný úkon
2022-10-01 | technológia bluetooth
2022-11-01 | Odolnosť:
1.11.1 | Maximálna odolnosť voči nárazom a úderom
1.11.2 | Odolnosť proti prachu a vode
1.11.3 | Chemická odolnosť - min. 60 minút exp. Napr. Betadinu, kávy, coly......
1.11.4 | Odolnosť proti vibráciám
2022-12-01 | Možnosť defibrilácie s využitím samolepiacich defibrilačných elektród
1.13 | Hmotnosť plne vybaveného prístroja s jednou rolkou papiera a dvoma nainštalovanými batériami - max. 8,5 kg
1.14 | Možnosť okamžitej tlače EKG
1.15 | Batéria Li - lon
1.16 | Pripojenie na externú nabíjačku
1.17 | Napájanie: napájacie adatéry ZC/DC
1.18 | Doba dobíjania batérie po úplnom vybití - max. 4 hod.
1.19 | Grafická indikácia stavu batérie pre každú batériu zvlášť
1.20 | Počet výbojov pri plnom nabití - min. 400

## Kalkulácia_časť č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 2 - Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov tovaru | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena za 1 MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Kúpna cena za 1 MJ v EUR s DPH | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR bez DP/H | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [10 empty] | 0

## Príloha č.3 KZ
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 2 - Defibrilátor s možnosťou voľby AED režimu a kardiostimulácie
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné