## Špecifikácia_časť č. 4
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 4 - Tromboelastometer
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
Tromboelastometer
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Tromboelastometer - značka/typ/model : ...........................; rok výroby a výrobné číslo: ......................... |  | hodnoty/parametre tovaru
1. | Tromboelastometer
2022-01-01 | Počet kanálov/vyšetrení súčasne min. 4
2022-02-01 | Minimálny počet najdôležitejších výledkov do 10 minút
2022-03-01 | napájanie 230/50V
1.4 | plne automatický POCT analyzátor
1.5 | princíp analýzy: rotačná tromboelastometria, alebo laserová detekčná metóda
1.6 | zavretý systém dávkovania vzorky krvi /vyšetrovaná krv je automaticky, bez pipetovania natiahnutá do testovacej kazety priamo z uzavretej skúmavky/
2022-07-01 | bez špeciálnych teplotných podmienok vzoriek krvi, teploty pri vyšetrovaní
2022-08-01 | stolové prevedenie, ľahko prenosný, ododlný voči vibráciám a otrasom
2022-09-01 | možnosť vyšetrovania aj na transportnom vozíku, bez nutnosti kalibrácie po prevoze
2022-10-01 | integrovaná čítačka čiarových kódov
2022-11-01 | jednoduché ovládania pomocou potykovej obrazovky
2022-12-01 | intuitívny softvér pre komfortné ovládanie zariadenia, ukladanie, spracovanie a export výsledkov
1.13 | numerický aj grafický výstup, automatická detekcia abnormálnych výsledkov
1.14 | pri zobrazení automatické farebné rozlíšenie abnormálnych numerických výsledkov
1.15 | porovnanie, komparácia kriviek gafického výstupu s normálnym profilom
1.16 | pripojenie k informačnému systému /LIS, NIS/
1.17 | On-line sledovanie priebehu merania
1.18 | výstup pre pripojenie tlačiarne, alebo integrovaná tlačiareň
1.19 | Test IMTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.20 | Test EXTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.21 | Test FIBTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.22 | Test APTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.23 | Test HEPTEM C alebo iný test s rovnakým princípom
1.24 | Originálne testovacia kazety
1.25 | Kontrolný materiál

## Kalkulácia_časť č. 4
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 4 - Tromboelastometer
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov tovaru | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena za 1 MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Kúpna cena za 1 MJ v EUR s DPH | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR bez DPH | Celková kúpna cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Tromboelastometer | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [10 empty] | 0

## Príloha č. 3 KZ
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Zdravotnícke vybavenie pre Kliniku úrazovej chirurgie, časť č. 4 - Tromboelastometer
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné