## Hárok1
Príloha č.3) Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458
Názov predmetu zákazky: Systémový operačný stôl s príslušenstvom
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkaný tovar
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Systémový operačný stôl s príslušenstvom
I. Opis predmetu zákazky
Technická špecifikácia | Požadovaný parameter | Uveďte áno/nie v prípade číselných hodnôt uveďte skutočnosť | Poznámka
Systémový operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou na prenosnej základni stola so zabudovanými batériami a nízkym profilom | 1 ks
Výška platformy základne operačného stola | max. 36 mm
Základňa operačného stola umožňujúca navezenie hlavnej dosky operačného stola z 2 strán | áno
Záložný ovládací panel na nohe stola, vždy prístupný pre personál v prípade zlyhania ostatných ovládacích prvkov | áno
Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola v minimálnych rozsahoch :
Zdvih dosky stola v rozsahu | min. 620 mm - 1150 mm
Trednelenburg / antitrendelenburg polohovanie dosky stola | min. -45° / +45°
Laterálny náklon dosky stola | min. -28° / +28°
Kombinovaný sklon Trendelenburg a laterálny sklon | min. 30° / 10°
Sklony pre chrbtový diel spodný | min. -50° / +70°
Sklony pre nožné diely, samostatne ovládané | min. -90° / +90°
Longitudálny (pozdĺžny) posun dosky stola | min. 380 mm
Minimálna celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou | 380 kg
Ovládanie operačného stola: ručný (káblový resp. bezkáblový ovládač), a záložný ovládač na nohe stola | áno
Počet úrovní nastavenia rýchlosti polohovania dosky stola na ručnom ovládači | 4 úrovne
Počet zadefinovaných nulových polôh stola na ručnom ovládači | 4
Zadefinované štandardné polohy stola v pamäti ovládača s jednoduchým výberom na dotykovej farebnej obrazovke: flex, reflex, kreslo a horizontálny chrbát | áno
Grafický indikátor sklonov a aktuálnej polohy stola na displeji ovládača stola | áno
Možnosť zablokovania nohy stola a samostatne aj dielov dosky stola proti pohybom | áno
Jednotlivé diely dosky stola musia byť RTG transparentné | áno
Počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stol | min. 10
Diaľkový bezkáblový ovládač s možnosťami: voľba dielu hlavnej dosky pre zadefinovanie rýchlosti, voľba zadefinovaných predvolených polôh, uloženie nastavenej polohy do pamäte, alarmové a oznamovanie hlásenia, indikácia stavu nabitia batérií, farebne odlíšené diely hlavnej dosky stola. Ovládanie a hlásenia na displeji v slovenskom resp. českom alebo anglickom jazyku. | áno
Prevádzka stola na integrované batérie, v prípade vybitia možnosť prevádzky pomocou napájania zo siete 230V
Operačný stôl s automatickou identifikáciou orientácie navezenej dosky stola (poloha hlavy a nôh) a automatickým nastavením ovládača na danú polohu | áno
Operačný stôl pripravený na prepojenia do centrálneho ovládacie systému prvkov operančnej sály, s identickým ovládaním ako na diaľkovom ovládači | áno
Hlavná doska ako aj jednotlivé diely dosky stola a podperné prvky musia byť vybavené mäkkými matracmi s antidekubitnou a pamäťovou funkciou. Matrace dosiek stola musia byť odolné dezinfekčný prostriedkom pre čistenie, paropriepustné a vodeodolné | áno
Matrace dosky stola musia mať aspoň 2 vrstvy pre antidekubitné vlastnosti a výšku min. 70 mm | áno
Hlavná doska, chrbtový, nožný a hlavový diel osadené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva | áno
CE certifikokvanný predmet zákazky pre použitie v stravotníctve - operačné sály. | áno
Požiadavka na kompatibilitu s existujújúcimi systémovimi stolmi a príslušenstvom (Tru System 5500) | áno
Zostava zariadenia: |  | Uveďte áno/nie v prípade číselných hodnôt uveďte skutočnosť | cena za ks bez DPH
Prenosná celonerezová základňa operačného stola s plochou platformou, so zabudovaným záložným ovládaním, ktoré priamo ovláda motorické polohovanie operačného stola | 1 ks
Ručný bezkáblový ovládač s farebným dotykovým displejom a s prenosnou nabíjacou stanicou | 1 ks
Ručný káblový ovládač | 1 ks
Hlavná doska stola - modulárna, zložená zo sedacej a chrbtovej časti - minimálne 2 páry kĺbov s elektrickým polohovaním spodnej chrbtovej časti a samostatne jednotlivých nožných dielov. Každý kĺb vybavený eurolištou. Ukončenie kĺbov - štandardný systém pripojenia, pre zachovanie kompatibility s existujúcim príslušenstvom. | 2 ks
Nožný segment : 2 dielny štandardný systém uchytenia. | 2 ks
Hlavový segment s 2 kĺbami, pripojiteľný k chrbtovému segmentu ako aj priamo na hlavnú dosku stola. Hlavový segment musí umožniť sklony nahor nadol ako aj súčasné vyklopenie nahor v hlavnom kĺbe s dodatočným vyklopením samotného matraca nahor, pre polohu pacienta na boku | 2 ks
Krátky predlžovací segment, obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske s dĺžkou 200 mm (+/- 20 mm), štandardný systém uchytenia | 1 ks
Bočné podpery rúk na bočné lišty hlavnej dosky stola s pásmi na uchytenie ruky na suchý zips a mäkkými matracmi. Dĺžka podpery 35 - 60 mm. Výškovo nastaviteľné podpery s ramenom pre nastavenie uhla nastavenia voči smeru hlavnej dosky stola. | 2 ks
Anestéziologický výškovo nastaviteľný rám s otočnou svorkou k bočnej lište stol | 1 ks
Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacieho okruhu, hadičiek, prípadne káblov pri hlave pacienta | 1 ks
Infúzny teleskopický stojan na bočnú lištu operačného stola | 1 ks
Nastaviteľný pás pre uchytenie tela pacienta s Welcro spojom a uchytením k postrannej lište stola s poistkou proti odopnutiu | 2 ks
Kolenná podpera nohy pacienta s univerzálnou otočnou svorkou pre bočnú lištu (typ vyhotovenia: Goepel) | 2 ks
Gélová podložka pod hlavu pacienta, tvar prstenca o priemere 200 mm | 3 ks
Fixačný pás pre uchytenie tela pacienta o bočné lišty, vybavené positkou proti svojvoľnému odpojeniu. Dĺžka min. 1500mm x šírka min. 100 mm | 2 ks
3 kĺbové 3 dielne rameno pre fixáciu bočných podpier pri polohovaní pacienta na boku, ovládané v jednom bode. | 1 ks
Sada bočných podpier pacienta pre 3 kĺbové 3 dielne rameno s 2 veľkosťami a osadené mäkkými polstrami: 1 - 120x170 mm, 2 - 85 x 85 mm (šírka x dĺžka) | 1 ks
Pevná bočná podpera na bočnú lištu konkávneho tvaru o rozmeroch cca. 210x100 mm | 1 ks
Otočná svorka na bočnú lištu pre príslušenstvo. Otočný kĺb s jednoduchým doťahovaním. | 5 ks
Uchytenie ruky/ramena na bočnú lištu s pásom na suchý zips. | 1 ks
Transportér pre nohu operačného stola a hlavnej dosky operačného stola kompatibilný s existujúcim systémom Tru System 5500 | 3 ks
Modulárny chrbtový segment na operáciu ramien - 8 dielny, Jednoduché odňatie segmentov pre ľavé alebo pravé rameno, spodná alebo vrchná časť ramena, Pripojenie k stolu - štandardné, vrátane polstrov, Rozmery segmentu (LxŠxV): dĺžka nastaviteľná pomocou malého segmentu 600-690x530x180mm | 1 ks
Držiak hlavy - helma s fixáciou hlavy | 1 ks
Výškovo a stranovo nastaviteľný adaptér na držiak hlavy | 1 ks
Trakčný mechanizmus na tibiu vrátane trakčného strmeňa a adaptéra k extenzii | 1 ks
Napínací mechanizmus na ruku Weinberger | 2 ks
Záručná doba
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie , v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | Bez nacenenia, zarátane v cene zariadenia.
Obchodné podmienky
Nový, nepoužitý, nerepasovaný prístroj. | Bez nacenenia, zarátane v cene zariadenia.
Cena musí obsahovať dopravu do miesta určenia, zaškolenie obsluhujúceho personálu do údržby a prevádzky.
Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.
Termín dodania: do 12 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
| Cena spolu v € bez DPH: | 0
| DPH v € 20% : | 0
| Cena spolu v € s DPH: | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
5. čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V ................................, dňa ................................
......................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti