P R O T O K O L  číslo 30 16-1.

o určení typu miestnosti pre lekárske účely, vypracovaný odbornou komisiou

Názov a miesto stavby:	Úpravy Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Blok „A“ 9.Nadzemné Podlažie – NsP Trebišov

#### Členovia komisie

Zástupca investora : Ing. Vladimír Bajus

Generálny projektant – APRO s.r.o. – Ing. Ján Staš

Projektant zdravotníckej technológie : J. Varju

Projektant elektroinštalácie : Ing. Jozef Balogh, PhD

V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie podľa prílohy B a tabuľky B.1 nasledovne :

| Číslo miestn. | Názov miestnosti | Typ miestn. | Skupina | Trieda | Zdravotnícky priestor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Nadzemné podlažie |  |  |  |  |  |
| 9.07 | ##### Izba 3-Lôžka | 2 | 1 | <15/ IT zás. osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.10 | ##### Izba 2-Lôžka | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.11 | ##### Izba 2-Lôžka | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.14 | ##### Izba 2-Lôžka | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.15 | ##### Izba 2-Lôžka | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.18 | ##### Izba 1-Lôžko | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.19 | Izba 1-Lôžko | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.22 | Izba 1-Lôžko | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.23 | Izba 1-Lôžko | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.26 | Izba 1-Lôžko | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.28 | Izba 1-Lôžko | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.31 | Lekár, Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Vyšetrovacia alebo ošetrovacia miestnosť |
| 9.33 | Novorodenci | 2 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Lôžková izba pacientov |
| 9.43 | Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Vyšetrovacia alebo ošetrovacia miestnosť |
| 9.56 | Inkubátory | 22 | 2 | 0/IT zás., + <15/ zás., osvetlenie | Jednotka predčasne narodených detí |
| 9.57 | Izolačka | 22 | 2 | 0/IT zás., + <15/ zás., osvetlenie | Jednotka predčasne narodených detí – Izolácia pacienta |
| 9.59 | Inkubátory | 22 | 2 | 0/IT zás., + <15/ zás., osvetlenie | Jednotka predčasne narodených detí |
| 9.62 | ##### Sekčná sála | 12 | 2 | 0/IT zás.,+<0,5/anestez., oper. lampa,+ <15/ IT zás. osvetlenie | Miestnosť na výkon chirurgických zákrokov |
| 9.65 | ##### Resuscitačná miestnosť | 17 | 2 | 0/IT zás., + <15/ zás., osvetlenie | Ošetrenie novorodenca po pôrode |
| 9.66 | ##### Pôrodná miestnosť 4 | 3 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Miestnosť určená na vykonávanie pôrodov detí |
| 9.69 | ##### Pôrodná miestnosť 3 | 3 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Miestnosť určená na vykonávanie pôrodov detí |
| 9.70 | ##### Pôrodná miestnosť 2 | 3 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Miestnosť určená na vykonávanie pôrodov detí |
| 9.73 | ##### Pôrodná miestnosť 1 | 3 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Miestnosť určená na vykonávanie pôrodov detí |
| 9.74 | Záznam CTG | 4 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Miestnosť určená na monitorovanie oziev plodu |
| 9.75 | Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/ zás., osvetlenie | Vyšetrovacia alebo ošetrovacia miestnosť |

Legenda :

Skupina 0 – zdravotnícky priestor, v ktorom nie je určené použitie nijakých aplikačných častí a v ktorom prerušenie (porucha) napájania nemôže spôsobiť ohrozenie života.

Skupina 1 – zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto :

- externe

- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2

Skupina 2 – zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad :

- intrakardiálne úkony, procedúry alebo

- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov

Poznámka -	Intrakardiálny úkon/procedúra je postup, pri ktorom sa elektrický vodič umiestni do srdca pacienta alebo je pravdepodobné, že nastane jeho kontakt so srdcom, pričom takýto vodič je (vyvedený) prístupný mimo tela pacienta. V tomto kontexte elektrický vodič zahŕňa izolované vodiče, ako sú napríklad elektródy kardiostimulátora alebo elektródy intrakardiálneho elektrokardiogramu EKG, prípadne izolačné katétre naplnené vodivými médiami.

Trieda 0 – (bez prerušenia) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné bez prerušenia dodávky

Trieda 0,5 – (krátke prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné do 0,5 sekundy

Trieda 15 – (stredné prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné do 15 sekúnd

Trieda >15 – (dlhé prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné v čase dlhšom ako 15 sekúnd

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.

Označenie zdravotníckeho priestoru vo výkresovej a inej dokumentácii je vykonané nasledovne:

- Zdravotnícky priestor sa označí slovne názvom podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

- a súčasne zdravotnícky priestor sa označí číselne zapísaním poradového čísla zdravotníckeho priestoru do šesťuholníka podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

Ing. Vladimír Bajus	 			.................................

Ing. Ján Staš					.................................

Ing. Ing. Jozef Balogh, PhD			.................................

V Bratislave 06/2016					Juraj Varju