## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota
Počet monitorov - 6 ks
1. | Veľkosť farebnej a dotykovej obrazovky - min. 15 palcov
2. | Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks
3. | Váha prístroja s batériou max. 8 kg
4. | Výdrž na internú batériu min. 2 hod.
5. | Počet súčasne zobrazovaných kriviek - min. 4 ks
6. | Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.
7. | Meranie EKG 3/5 zvodové s výberom zvodov.
8. | Rozsah merania HR minimálne v rozsahu 15 - 300 bmp
9. | Respirácia so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančne z EKG zvodov) (dospelý/dieťa) minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
10. | Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %
11. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
12. | Monitor vitálnych funkcií so základným modulom musí umožňovať monitorovanie: EKG (ST segment), resp., Sp02, neinv.TK, 2x IBP, teplota
13. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
14. | Meranie Qt/Qtc intervalu
15. | Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách
16. | Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
17. | Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, GAS modul, CO2 modul
18. | Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej
19. | Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov
20. | Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
21. | Monitor musí byť schopný prepojenia s ventilátormi pre UPV
22. | Monitor musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
23. | Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (3 alebo 5 zvodové), Neinv.TK, Sp02 senzor, teplotná sonda
24. | Modul k základným monitorom umožňujúci meranie CO, CI- hemodynamiky termodilačnou metódou, 2 ks
Položka č. 2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP
Počet monitorov - 6 ks
1. | Modul musí byť schopný kontinuálneho monitorovania pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora
2. | Modul musí byť schopný priameho pripojenia do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č.1 bez prepojovacích káblov
3. | Uhlopriečka obrazovky - min. 15 cm
4. | Počet zobrazených kriviek -min. 3
5. | Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozoravania pre obsluhujúci personál
6. | Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny
7. | Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
8. | Možnosť uchytenia na tyč
9. | Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg
10. | Meranie EKG 3/5 zvodové s výberom zvodov.
11. | Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp
12. | Respirácia so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančne z EKG zvodov) (dospelý/dieťa) minimálne v rozsahu - 0 - 150 dych/min
13. | Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %
14. | Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu
15. | Monitor vitálnych funkcií so základným modulom musí umožňovať monitorovanie: EKG (ST segment), resp., Sp02, neinv.TK, 2x IBP, teplota
16. | Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
Položka č. 3 - Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou
Počet monitorov - 2 ks
1. | Veľkosť farebnej podsvietenej LCD obrazovky - min. 8 palcov
2. | Zobrazenia a tlač záznamu EKG krivky pacienta - počet zvodov min. 12
3. | Nárazu odolný prístroj s certifikátom. Odolnosť voči vode a prachu - min. IP55
4. | Hmotnosť celého prístroja bez príslušenstva (vrátane batérii)- max. 8 kg
5. | Hmotnosť samotnej defibrilačnej jednotky (vrátane batérii) - max. 4 kg
6. | Počet výbojov na jednu nabitú batériu - min. 200 (počet)
7. | Bifázický defibrilátor s výbojom v rozsahu - min. 2 - 200 J
8. | Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou s možnosťou využitia režimu AED. Textová a hlasová navigácia v režime AED musí byť v slovenskom jazyku
9. | Defibrilácia pomocou bezpečnostných lopatiek alebo jednorazových elektród pre všetky vekové skupiny s prepojovacím káblom min 1m dĺžka
10. | S možnosťou 12 simultánnych zvodov pri meraní EKG
11. | Napájanie zo sieťového zdroja 230 V AC
12. | Meranie saturácie kyslíkom SPO2 so snímačmi pre všetky vekové a hmotnostné skupiny
13. | Neinvazívny tlak krvi (NIBP) s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné skupiny, s možnosťou priebežného sledovania tlaku krvi
14. | Ponuka predkonfigurovaného zobrazenia displeja
15. | Pamäťové úložisko na archiváciu údajov - CF karta
16. | Automatické meranie impedancie pri použití defibrilačných elektród
17. | Menu prístroja musí byť v slovenskom jazyku
18. | Funkcia metronómu pri KPR s možnosťou vypnutia
19. | Modulárny systém prístroja s oddelením zobrazovacej jednotky od defibrilačnej jednotky
20. | Termo tlačiareň - 3 stôp súčasne
21. | Užívateľom konfigurovateľné rozloženie parametrov a kriviek na displeji
22. | Počítačovo riadený batériový manažment automaticky zabezpečujúci pravidelné vybíjanie a nabíjanie
23. | Ochranná brašna chrániaca prístroj a zároveň slúžiaca na uskladnenie príslušenstva
Položka č. 4 - Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov)
Centrálny monitor 1 ks
1. | počet monitorov vitálnych funkcií pripojiteľných a zároveň zobrazených na centrálnej stanici - min. 6 ks
2. | veľkosť farebnej obrazovky - min. 22 palcov
3. | pamäť trendov - min. 7 dní
4. | pamäť plnej EKG krivky so spätným prezeraním - min. 240 hod.
5. | Možnnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete.
6. | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie).
7. | Potlačenie všetkých alarmov priamo z centrálne stanice (pre všetky úrovne alarmu) bez nutnosti potlačenia alarmu priamo na monitore VF
8. | Spustenie merania NIBP pre jednotlivé monitory priamo z centrálnej stanice
9. | laserová tlačiareň pre tlačenie z centrálnej stanoce a monitorov VF na kancelársky papier - min. A4
10. | Centrálna stanica musí umožňovať zobrazenie všetkých meraných parametrov jednotlivých lôžkových monitorov súčasne
11. | Centrálny stanica: musí obojsmerne komunikovať s lôžkovými a diagnostickými monitormi pre diaľkové ovládanie a zadávanie pacientskych údajov a alarmových hraníc s ich následným zobrazením na lôžkovom monitore
12. | Centrálna stanica: musí umožniť prístup do nemocničnej siete v HL7 medicínskom protokole.
13. | Monitorovací systém musí byť schopný prepojenia monitorov do centrálnej stanice káblom alebo bezdrôtovo
14. | Monitorovací systém musí umožňovať využitie existujúcej nemocničnej siete pre pripojenie monitorov a centrálnej stanice
15. | Monitorovací systém musí mať vlastný zálohový zdroj elektrickej energie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET CENY
Položka č.1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota | ks | 6 | 11.: 0; 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Položka č.2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
2. | Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP | ks | 6 | 11.: 0; 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Položka č.3 - Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
3. | Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou | ks | 2 | 11.: 0; 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Položka č.4 - Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov)
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
4. | Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov) - centrálny monitor | ks | 1 | 11.: 0; 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | 5.: Jednotková cena v EUR bez DPH; 6.: Jednotková cena v EUR s DPH; 7.: Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH; 8.: Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota | ks | 6 | 5.: 0; 6.: 0; 7.: 0; 8.: 0
2. | Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP | ks | 6 | 5.: 0; 6.: 0; 7.: 0; 8.: 0
3. | Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou | ks | 1 | 5.: 0; 6.: 0; 7.: 0; 8.: 0
4. | Monitorovacia centrála pre monitory uvedené v položke 1 pre 10 pacientov (monitorov) - centrálny monitor | ks | 1 | 5.: 0; 6.: 0; 7.: 0; 8.: 0
[5 empty] | SPOLU: | 0 | 0
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ: |  |  |  | 5.: Podpis a pečiatka uchádzača
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač