## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v prílohe č. 8 SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Digitálny RTG prístroj so stropným závesom |  | Minimum | Maximum | xxx | xxx
1. Základné údaje |  | xxx |  | xxx | xxx
1.1 | Digitálny RTG prístroj so stropným závesom | - | -
1.2 | Digitálny RTG prístroj na vyšetrenie pacientov v ľahu, stoji a na posteli | - | -
1.3 | Digitálny RTG prístroj musí byť vybavený bezdrôtovým detektorom s prenosom dát pomocou WI-FI v stole, zabudovaným alebo vyberateľným detektorom do vertikálneho statívu a výkonným rtg generátorom | - | -
1.4 | Pohyby RTG žiariča musia byť synchrónne s pohybom detektora | - | -
1.5 | Zariadenie musí umožňovať aj vyhotovenie nesymetrických snímok hrudníka na zabezpečenie menšej radiačnej záťaže pacienta | - | -
1.6 | Súčasťou RTG prístroja je digitálny výškovo nastaviteľný stôl s možnosťou použitia bezdrôtového plochého detektora a plávajúcou úložnou doskou. | - | -
1.7 | Vertikálny pohyb stropného statívu musí byť synchrónny s pohybom vyšetrovacieho náradia ako aj pri zhotovení asymetrických snímok. | - | -
1.8 | Stropný záves RTG žiariča s automatickou kolimáciou žiarenia, teleskopickým predĺžením a ručným ovládaním. | - | -
1.9 | Stropný záves vybavený dotykovým LCD displejom pre zobrazovanie a ovládanie expozičných parametrov | - | -
1.10 | Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni | - | -
2. Výkonný RTG generátor o výkone |  | 80 kW | -
2.1 | Generátor, expozičné napätie, rozsah: | 40 kVp | 150 kVp
2.2 | Generátor, maximálny prúd pri 80 kV | 900 mA | -
2.3 | Rozsah nastavenia mAs minimalne od 10 do 630, bez určenia maximálnej hodnoty | 10 mA - 630 mAs | -
2.4 | Možnosť manuálneho nastavenia parametrov generátora | - | -
2.5 | Orgánovo programová radiografia (APR) | - | -
2.6 | Generátor musí byť plne integrovaný do systému obrazového zobrazenia vrátane orgánových programov | - | -
2.7 | Automatická kontrola expozície s meracími komôrkami v pacientskom stole aj v digitálnom vertigrafe | - | -
2.8 | Systém tzv. bezmriežkového snímkovania pomocou software na WiFi detektore | - | -
2.9 | Dual energy alebo software na potlačenie kostných štruktúr pri snímkoch hrudníka | - | -
3. RTG žiarič: tepelná kapacita anódy |  | 300 kHU | -
3.1 | Tepelná kapacita RTG žiariča | 1,35 MHU
3.2 | Veľkosť malého ohniska: | - | 0,6 mm
3.3 | Výkon malého ohniska: | 30 kW | -
3.4 | Veľkosť veľkého ohniska: | - | 1,3 mm
3.5 | Otáčky anódy RTG žiariča | 8000 rpm | -
3.6 | Výkon veľkého ohniska RTG žiariča | 80 kW
3.7 | Možnosť použitia dodatočných minimálne dvoch Cu filtrov s parametrami 0,1 a 0,2 mm | - | -
3.8 | DAP: aktivný zápis k obrazu | - | -
4. Stropný statív RTG žiariča: pozdĺžny pohyb |  | 3000 mm | -
4.1 | Priečny pohyb | 1450 mm | -
4.2 | Motorický vertikálny pohyb | 1 600 mm | -
4.3 | Vertikálna rotácia RTG lampy minimálne 180 stupňov
4.4 | Horizontálna rotácia RTG lampy, rozsah +/- | ± 115° | -
4.5 | Stropný záves RTG žiariča na koľajniciach s voľným pohybom po vyšetrovacej miestnosti | - | -
5. Pacientský stôl s prenosným plochým detektorom s rozmerom aktívnej plochy detektora |  | 340x420 mm | -
5.1 | Veľkosť pixela plochého detektora | - | 150 µM
5.2 | Počet aktívnych pixelov na plochom detektore | 2300x2800 | -
5.3 | Vodotesnosť detektora | IPX3 | -
5.4 | Nosnosť stola | 300 kg | -
5.5 | Rozmery dosky stola: | 750 mm x 2200 mm | -
5.6 | Rozsah pozdĺžny pohyb dosky: | ± 340mm | -
5.7 | Rozsah transverzálny pohyb dosky: | ± 110 mm | -
5.8 | Rozsah nastavenia výšky stola | 580 mm - 850 mm | -
6. Vertikálny statív: pohyb stredu plochého detektora od podlahy v rozsahu |  | 350 mm - 1700 mm | -
6.1 | Sklápanie statívu v rozsahu | -20°/+90° | -
6.2 | zabudovaný, alebo vyberateľný detektor s rozmerom aktívnej plochy | 420 mm x 420 mm | -
6.3 | Veľkosť pixela plochého detektora | - | 150 µM
6.4 | Počet aktívnych pixelov na plochom detektore | 2800x2800 | -
7. Akvizičná pracovná stanica - kapacita pamäte RAM |  | 8 GB | -
7.1 | Operačný systém: Windows alebo Linux | - | -
7.2 | Rozmer obrazovky monitora akvizičnej stanice | 19-24" | -
7.3 | Čas zobrazenia obrazu po expozícii: | - | 4 sek
7.4 | Integrácia do PACS | - | -
8. Technologický rozvádzač a projekt elektroinštalácie súčasťou dodávky RTG prístroja |  | - | -
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Digitálny RTG prístroj so stropným závesom | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
2 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č.1 a č.2, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0% |  |  |  | zľava
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať | E-mail a telefónné číslo | Názov dokladu, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) ZoVO | Informácia o tom, či uvedená osoba je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač