## Mobilné RTG 400 kg
Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky
Časť 1 RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA (do 400 kg)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 446.188,49 EUR bez DPH, počet 4 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
Cena v EUR bez DPH / 4 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 4 ks
RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA (do 400 kg)
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Počet | 4 kusy
Typ prístroja | mobilný s motorickým pohybom
Typ detektora | CsI
Počet detektorov celkom k 4 rtg prístrojom | 4 veľké + 2 malé
Pripojenie detektora bezdrôtové WiFi | áno
Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení | áno
Externá nabíjačka batérií | áno
Možnosť zhotovenia snímky aj pri vybitej batérii pri napájaní zo siete 230 V | áno
Rozmer aktívnej plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov | minimálne 22 x 28 cm
Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov na snímkovanie menších kĺbov | pre použitie v inkubátoroch /*
Rozmer aktívnej plochy veľkého dektora (výška x šírka) | minimálne 33,5 x 42 cm alebo 40 x 40 cm
Rozlíšenie (kvalitatívny parameter) | veľkosť pixelu detektora max. 200 µm
Rozlíšenie – rozsah šedi minimálne | 16 bit
Plošná zaťažiteľnosť detektora minimálne (kvalitatívny parameter) | 150 kg
Hmotnosť detektora s batériou | max. 4,0 kg
Výstupný výkon generátora (kvalitatívny parameter) | minimálne 30 kW
Rozsah kV | minimálne 50 kV až 125 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs až 350 mAs
RTG žiarič s vysokoobrátkovou anódou | áno
Počet otáčok anódy (kvalitatívny parameter) | minimálne 2.700 / minútu
RTG žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami | áno
Veľkosť najväčšieho ohniska (kvalitatívny parameter) | maximálne 1,3 mm
Tepelná kapacita anódy (kvalitatívny parameter) | minimálne 120 KHU
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Diaľkový ovládač expozície - bezdrôtový | áno
Rotácia ramena okolo vlastnej osi | min. ± 90˚
Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní (kvalitatívny parameter) | min 180 cm
Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
Technológia virtuálnej mriežky | áno
Šírka zariadenia maximálne | maximálne 68 cm
Maximálna hmotnosť zariadenia, vrátane batérií v kg | 400 kg
DAP meter | so zápisom k aktívnemu obrazu s automat. prenosom do PACS-u
Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoji | áno
Motorizovaný pohyb mobilného rtg prístroja dopredu, dozadu ovládaný pomocou rukoväte | áno
Nastaviteľná rýchlosť motorických pohybov | áno
Spracovanie obrazu musí poskytovať minimálne tieto funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, zväčšenie obrazu, meranie vzdialeností a uhlov, snámkovanie bez rastra, označovanie strán, písanie a znázornenie poznámok, zrkadlovanie obrazu vertikálne a horizontálne, inverzia obrazu | áno
Operačný systém | Windows 10 alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Interná pamäť pre záznam | min. 5 000 obrazov v DICOM formate
DICOM funkcie: | min. Dicom Worklist/MPPS, Dicom Send, Dicom Storage Commitment, DICOM Dose SR, DICOM Q/R
Počítačova bezpečnosť alebo Cyber security (vírusová ochrana, možnosť hesla zamestnanca, chronológia používania prístroja) | áno
Prenos obrazových dát do PACS aj cez WiFi | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou | minimálne 17 palcov
Vyhlásenie o zhode a Osvedčenie podľa smernice 93/42/EEC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom, vrátane úradného prekladu do Slovenského jazyka | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
III. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Poznámka:
/* Zoznam inkubátorov v majetku UNB | Inkubátor Dräger CALEO, Dräger 7520, GLOBETROTTER IC, hybridný Babyleo TN500 výrobcu Dräger
Inkubátor Lullaby XP výrobcu Messr Medical
Inkubátor ATOM V-2100G, ATOM Air Incu-i, ATOM Infant V2100 GH, COMEN B6, Isolette 8000, ISOLETTE C450 QT, stacion.SI 302, transportný MK 3 mo výrobcu DARTIN
| Inkubátor stacion.SI 302 | DARTIN
| Inkubator transportný MK 3 mo | DARTIN
| Inkubátor Dräger CALEO | Dräger
| Inkubátor Dräger 7520 | Dräger
| Inkubátor GLOBETROTTER IC | Dräger
| Inkubátor hybridný Babyleo TN500 | Dräger
| Inkubátor Lullaby XP | Messer Medical
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
III. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Poznámka:
/* Zoznam inkubátorov v majetku UNB | Inkubátor Dräger CALEO, Dräger 7520, GLOBETROTTER IC, hybridný Babyleo TN500 výrobcu Dräger
Inkubátor Lullaby XP výrobcu Messr Medical
Inkubátor ATOM V-2100G, ATOM Air Incu-i, ATOM Infant V2100 GH, COMEN B6, Isolette 8000, ISOLETTE C450 QT, stacion.SI 302, transportný MK 3 mo výrobcu DARTIN
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky:
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky:

## Mobilné RTG 600
Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky
Časť 2 RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA (do 600 kg)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 679.871,07 EUR bez DPH, počet 6 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
Cena v EUR bez DPH / 6 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 6 ks
RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA (do 600 kg)
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Počet | 6 kusov
Typ prístroja | mobilný s motorickým pohybom
Typ detektora | CsI
Počet detektorov celkom k 6 rtg prístrojom | 6 veľkých + 4 malé
Pripojenie detektora bezdrôtové WiFi | áno
Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení | áno
Externá nabíjačka batérií | áno
Možnosť zhotovenia snímky aj pri vybitej batérii pri napájaní zo siete 230 V | áno
Rozmer aktívnej plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov | minimálne 22 x 28 cm
Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov na snímkovanie menších kĺbov | pre použitie v inkubátoroch /*
Rozmer aktívnej plochy veľkého dektora (výška x šírka) | minimálne 33,5 x 42 cm alebo 40 x 40 cm
Rozlíšenie (kvalitatívny parameter) | veľkosť pixelu detektora max. 200 µm
Rozlíšenie – rozsah šedi minimálne | 16 bit
Plošná zaťažiteľnosť detektora minimálne (kvalitatívny parameter) | 150 kg
Hmotnosť detektora s batériou | max. 4,0 kg
Výstupný výkon generátora (kvalitatívny parameter) | minimálne 30 kW
Rozsah kV | minimálne 50 kV až 125 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs až 350 mAs
RTG žiarič s vysokoobrátkovou anódou | áno
Počet otáčok anódy (kvalitatívny parameter) | minimálne 2.700 / minútu
RTG žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami | áno
Veľkosť najväčšieho ohniska (kvalitatívny parameter) | maximálne 1,3 mm
Tepelná kapacita anódy (kvalitatívny parameter) | minimálne 120 KHU
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Diaľkový ovládač expozície - bezdrôtový | áno
Rotácia ramena okolo vlastnej osi | min. ± 90˚
Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní (kvalitatívny parameter) | min 180 cm
Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
Technológia virtuálnej mriežky | áno
Šírka zariadenia maximálne | maximálne 68 cm
Maximálna hmotnosť zariadenia, vrátane batérií v kg | 600 kg
DAP meter | so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u
Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoji | áno
Motorizovaný pohyb mobilného rtg prístroja dopredu, dozadu ovládaný pomocou rukoväte | áno
Nastaviteľná rýchlosť motorických pohybov | áno
Spracovanie obrazu musí poskytovať minimálne tieto funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, zväčšenie obrazu, meranie vzdialeností a uhlov, snámkovanie bez rastra, označovanie strán, písanie a znázornenie poznámok, zrkadlovanie obrazu vertikálne a horizontálne, inverzia obrazu | áno
Operačný systém | Windows 10 alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Interná pamäť pre záznam | min. 5 000 obrazov v DICOM formate
DICOM funkcie: | min. Dicom Worklist/MPPS, Dicom Send, Dicom Storage Commitment, DICOM Dose SR, DICOM Q/R
Počítačova bezpečnosť alebo Cyber security (vírusová ochrana, možnosť hesla zamestnanca, chronológia používania prístroja) | áno
Prenos obrazových dát do PACS aj cez WiFi | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou | minimálne 17 palcov
Vyhlásenie o zhode a Osvedčenie podľa smernice 93/42/EEC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom, vrátane úradného prekladu do Slovenského jazyka | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
III. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Poznámka:
/* Zoznam inkubátorov v majetku UNB | Inkubátor Dräger CALEO, Dräger 7520, GLOBETROTTER IC, hybridný Babyleo TN500 výrobcu Dräger
Inkubátor Lullaby XP výrobcu Messr Medical
Inkubátor ATOM V-2100G, ATOM Air Incu-i, ATOM Infant V2100 GH, COMEN B6, Isolette 8000, ISOLETTE C450 QT, stacion.SI 302, transportný MK 3 mo výrobcu DARTIN
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky:

## C-rameno 20x20
Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky
Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 438.447,50 EUR bez DPH, počet 3 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
Cena v EUR bez DPH / 3 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 3 ks
RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor)
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Počet | 3 kusy
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
Typ detektora (kvalitatívny parameter) | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | maximálne 22x22 cm (min.20x20 cm)
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1024 x 1024 pixelov
Rozlíšenie (kvalitatívny parameter) | veľkosť pixelu detektora max. 200 µm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 16 bit
Výstupný výkon generátora (kvalitatívny parameter) | minimálne 15 kW
Rozsah kV | minimálne od 40 kV do 110 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena (kvalitatívny parameter) | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
Bezdrôtový, nožný spínač (kvalitatívny parameter) | áno/nie
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.5 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 15 obr./sek., v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obr./sek.
Vyhlásenie o zhode a Osvedčenie podľa smernice 93/42/EEC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom, vrátane úradného prekladu do Slovenského jazyka | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Operačný systém | Windows 10 alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Kapacita internej pamäte prístroja | minimálne 40 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade oper. systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Počítačova bezpečnosť alebo Cyber security (vírusová ochrana, možnosť hesla zamestnanca, chronológia používania prístroja) | kusy
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 27" palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky:

## C-Rameno 26x26
Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky
Časť 4 RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor)
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 316.819,20 EUR bez DPH, počet 2 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
Cena v EUR bez DPH / 2 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 2 ks
RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor)
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Počet | 2 kusy
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
Typ detektora (kvalitatívny parameter) | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) (kvalitatívny parameter) | minimálne 26x26 cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1400 pixelov
Rozlíšenie (kvalitatívny parameter) | veľkosť pixelu detektora max. 200 µm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 16 bit
Výstupný výkon generátora (kvalitatívny parameter) | minimálne 15 kW
Rozsah kV | minimálne od 40 kV do 110 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena (kvalitatívny parameter) | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
Bezdrôtový, nožný spínač (kvalitatívny parameter) | áno/nie
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.4 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 15 obr./sek., v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obr./sek.
Vyhlásenie o zhode a Osvedčenie podľa smernice 93/42/EEC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom, vrátane úradného prekladu do Slovenského jazyka | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka | Plnenie(ponúkaná hodnota)
Operačný systém | Windows 10 alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Kapacita internej pamäte prístroja | minimálne 40 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade oper. systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Počítačova bezpečnosť alebo Cyber security (vírusová ochrana, možnosť hesla zamestnanca, chronológia používania prístroja) | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 27" palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie (ponúkaná hodnota)
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky: