OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Plazmový sterilizátor s príslušenstvom v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb  pre  potreby Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná, v originálnom balení s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- požiadavky na stavebnú pripravenosť pre umiestnenie prístroja,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Plazmový sterilizátor s príslušenstvom v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb |  | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  |  | áno |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |  |
| 1.1 | Zariadenie musí umožňovať šetrnú sterilizáciu nástrojov a endoskopov robotického systému výrobcu Intuitive Surgical - da Vinci Xi |  | áno |  |
| 1.2 | Prekladacie dvojdverové prevedenie s možnosťou využitia ako jednodverové |  | áno |  |
| 1.3 | Vonkajšie rozmery z dôvodu inštalácie cez dvere so šírkou 800 mm |  | max.1950x790x1100 mm (V x Š x H) |  |
| 1.4 | Hmotnosť |  | max. 440 kg |  |
| 1.5 | Požadujeme vybavenie nezávislým monitorovacím systémom na meranie kritických hodnôt sterilizácie (tlak, teplota, výkon plazmy) v sterilizačnej komore v súlade s prEN 17180:2017 |  | áno |  |
| 1.6 | Napojenie sterilizátora do systému dokumentácie procesov cez ethernet |  | áno |  |
| 1.7 | Ukladanie popisu sterilizačných cyklov vo formáte pdf súborov na sieťové úložisko |  | áno |  |
| 1.8 | USB port |  | áno |  |
| 1.9 | Dĺžka štandardného sterilizačného cyklu |  | max. 50 minút |  |
| 1.10 | Sterilizačná teplota |  | max. 56°C |  |
| 1.11 | Vybavenie krátkym cyklom na balené nástroje bez dutín |  | max. dĺžka cyklu 31 minút |  |
| 1.12 | Prerušenie procesu chybou pre vlhkosť pri vkladaní pred napustením sterilizačného média |  | áno |  |
| 1.13 | Vybavenie systému umožňujúce dosušenie minimálnej vlhkosti vložených zdravotníckych prostriedkov v rámci sterilizačného cyklu bez nutnosti tento cyklus prerušovať |  | áno |  |
| 1.14 | Zvukové alebo svetelné oznámenie správne ukončeného sterilizačného cyklu |  | áno |  |
| 1.15 | Po sterilizácií musia byť sterilizované zdravotnícke prostriedky a sterilizačné obaly bez reziduí H2O2 pripravené na okamžité použitie |  | áno |  |
| 1.16 | Zariadenie musí byť vhodné na sterilizáciu presných chirurgických nástrojov |  | áno |  |
| 1.17 | Sterilizátor vhodný na sterilizáciu jednokanálových flexibilných endoskopov |  | áno |  |
| 1.18 | Musí umožňovať dokladom preukázateľný validovaný sterilizačný proces Intuitive Surgical - da Vinci |  | áno |  |
| 1.19 | Generovanie plazmy priamo v sterilizačnej komore |  | áno |  |
| 1.20 | Objem sterilizačnej komory |  | min. 145 l |  |
| 1.21 | Rozmer sterilizačnej komory |  | min. 400x460x700 mm (V x Š x H) |  |
| 1.22 | Vyberateľná polica umožňujúca vkladanie veľkoobjemových zdravotníckych prostriedkov na sterilizovanie |  | áno |  |
| 1.23 | Dotykový displej so slovenským resp. českým menu a s uhlopriečkou |  | min. 7 “ |  |
| 1.24 | Napájacie napätie: 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz, istič 32A |  | áno |  |
| 1.25 | Priestorovo nenáročné zasúvacie dvere sterilizačnej komory |  | áno |  |
| 1.26 | Nožný pedál na ovládanie dverí alebo dotykové otváranie dverí |  | áno |  |
| 1.27 | Pamäť na uloženie sterilizačných cyklov |  | min. 200 sterilizačných cyklov |  |
| 1.28 | Automatická kontrola šarže a exspirácie balenia sterilizačného média pred vkladaním balenia do prístroja napr. pomocou RFID senzora |  | áno |  |
| 1.29 | Sterilizačné médium peroxid vodíka balený v bezpečnostnej kazete s identifikátorom upozorňujúcim na porušenie obalu a prípadného úniku H2O2 |  | áno |  |
| 1.30 | Jednoduchá manipulácia pri výmene balenia peroxidu vodíka bez rizika poleptania obsluhy |  | áno |  |
| 1.31 | Skladovanie balení sterilizačného média musí byť možné pri izbovej teplote |  | áno |  |
| 1.32 | On-line testovanie BIO indikátormi s rýchlym vyhodnotením |  | max. 20 minút |  |
| 1.33 | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, v prípade áno, uveďte aké |  | áno/nie |  |
| 1.34 | Návod v slovenskom alebo českom jazyku |  | áno |  |
| 1.35 | Zhoda so všetkými normami európskej legislatívy vzťahujúcimi sa k danému typu prístroja STN EN ISO 14937/ sterilizátor musí umožňovať sterilizáciu na hladine bezpečnej sterility 10-6 SAL podľa platnej legislatívy SR - Vyhláška MZ SR 553/2007 Z.z |  | áno |  |
| 1.36 | Dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu na predaj a údržbu zariadenia |  | áno |  |
| 2 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |  |
| 2.1 | Záručná doba |  | min. 24 mesiacov |  |
| 2.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom |  | áno |  |
| 2.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy |  | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 2.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste |  | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 2.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov |  | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov |  | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.7 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne bezplatne počas celej záručnej doby |  | áno |  |
| 2.8 | Bezplatná preventívna prehliadka a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac 14 dní pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory |  | áno |  |
| 2.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia |  | áno |  |
| 2.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia |  | áno/nie |  |
| 2.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje |  | áno/nie |  |

Obchodné meno uchádzača: .............................................................. (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................ (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .................................................................................. (doplní uchádzač)

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača