## Príloha č.1 Výzvy
Príloha č. 3) Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458
Názov predmetu zákazky: Neurofyziologický systém EEG
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkané zariadenie
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Neurofyziologický systém EEG
I. Opis predmetu zákazky
Požadované minimálne technicko-funkčné vlastnosti a parametre predmetu zákazky: |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena v EUR bez DPH / 1 ks
Profesionálny neurofyziologický systém EEG, EP - 32 kanálový vhodný pre pediatrických pacientov | áno |  | 0
Softvér na natáčanie, popisovanie, analyzovanie EEG, EKG, EOG | áno
SW v Slovenskom jazyku | áno
Parametrická databáza pacientov a vyšetrení | áno
Nastaviteľné profily pre rôzne vyšetrovacie alebo popisovacie režimy | áno
Programovateľné montáže | áno
Meranie impedancie elekród online/offline (indikácia aj na vstupnom bloku) | áno
Analytické nástroje vrátane frekvenčnej analýzy, koherenčnej analýzy vrátane brainmapping-u | áno
Možnosť exportu dát | áno
Možnosť sieťového prepojenia/popisovania vrátane možnosti využitia dátového serveru záznamov | áno
Možnosť diaľkového servisu, konzultácií, nastavovania programu diaľkovo - pripojenie na internet | áno
Vzorkovacia frekvencia ukladania dát v min. rozsahu | 200 Hz - 16 000 Hz
Zostava prístroja:
Elektronický blok vstupov na stojane | áno
LED fotostimulátor + stojan | áno
Ušné EEG elektródy | 2 ks
EEG čiapka (rozmery: 51 - 55 cm, 55 - 59 cm) | 2 ks
Upínaí pás na EEG čiapku univerzálny | áno
EEG gél | áno
Dávkovacia striekačka s tupou ihlou | áno
Dóza na gél | áno
Počítač:
Operačný systém | Riadiaci PC - I5, Win 10PRO
HDDSSD | min 256GB
Zálohovací flash disk USB | min. 256GB
Veľkosť monitora | min. 24“
RAM | min. 8GB
Klávesnica a myš | áno
Laserová tlačiareň, automatické zálohovanie | áno
Prístrojový vozík na kolieskach s držiakom monitora | áno
II. Obchodné podmienky
Zaškolenie obsluhujúceho personálu aplikačným technikom v rozsahu minimálne 1 deň | áno
Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane pravidelných bezpečnostných a elektrických kontrol podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy SR počas doby záruky | áno
III. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena v EUR bez DPH
Záruka na zariadenie v plnom rozsahu na dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zákazky | áno |  | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
Minimálne 1 výrobcom zaškolený technik s certifikátom na servis uvedeného typu zaradenia | áno
Termín dodania vrátane realizácie do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy | áno
Garancia dostupnosti plnej servisnej podpory na dobu min. 10 rokov po skončení záručnej doby | áno
|  | Cena spolu v € bez DPH: | 0
|  | DPH v € 20% : | 0
|  | Cena spolu v € s DPH: | 0
V ................................, dňa ................................ |  | ......................................................................
meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti