## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 -nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
1. časť predmetu zákazky - EKG prístroj - 4ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: EKG prístroj
počet kusov: 4
1 | 3/6/12-kanálový EKG prístroj | áno
2 | LCD displej veľkosti min. 8" pre zobrazenie 3,6,12 EKG kriviek | áno
3 | Softvér pre vyhodnotenie EKG záznamu | áno
4 | Integrovaná alfanumerická klávesnica | áno
5 | Pamäť na archiváciu min 350 záznamov | áno
6 | Prenos údajov do počítača | áno
7 | Posielanie EKG záznamu vo formáte PDF | áno
8 | OPCIA WLAN, resp. wifi | áno
9 | Formát výpisu A4 | áno
10 | Súčasný zápis kľúdového EKG z 12-tich zvodov | áno
11 | Signalizácia funkcií LED diódami | áno
12 | Kontrola mikroprocesorom | áno
13 | Prevádzka na elektrickú sieť, alebo na zabudované akumulátory s výdržou min. 4 hod. na jedno nabitie (nie pohotovostný režim) | áno
14 | Frekvenčný rozsah: | min od 0.05 Hz do 150 Hz (IEC/AHA) / od 0.05 Hz do 250 Hz (pre deti)
15 | Meranie a interpretácia EKG (novorodenci, deti a dospelý) | áno
16 | OPCIE: spirometrický modul | áno
17 | barcode (čítačka čiarových kódov) | áno
| Súčasťou dodávky: | áno
18 | 1ks EKG | áno
19 | 1ks 10-žilový pacientsky kábel | áno
20 | 6ks prísavné hrudné elektródy | áno
21 | 4ks končatinové elektródy | áno
22 | 1ks registračný papier | áno
23 | 1ks EKG gél | áno
24 | 1ks sieťová šnúra | áno
25 | 1ks návod na obsluhu | áno
26 | 1ks kábel na prepojenie s PC | áno
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
Jednotková cena v Eur bez DPH
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................