## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
3. časť predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj 1 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Mobilný RTG prístroj
počet kusov: 1
1 | Typ prístroja | mobilný
2 | Typ scintilátora | CsI
3 | Počet detektorov | min 1
4 | Pripojenie detektora | bezdrôtové pripojenie
5 | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nabíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
6 | kontinuálna práca s prístrojom aj počas nabíjania | áno
7 | Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) | min 32 x do 42 cm
8 | Veľkosť bodu | max 150μm
9 | merateľné rozlíšenie obrazu | min. 3,4 lp/mm
10 | Rozlíšenie – rozsah šedi | min 16 bit
11 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | max 15 sekúnd
12 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | max 15 sekúnd
13 | Výstupný výkon generátora | min 35 kW
14 | Rozsah kV | min od 40 kV do 120 kV
15 | počet otáčok anódy | min. 2500 ot/min
16 | Rozsah nastavenia mAs | min od 0,5 mAs do 350 mAs
17 | Veľkosť malého ohniska | max 0,8 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča max veľkosť ohniska 0,8 mm
18 | Veľkosť veľkého ohniska | max 1,3 mm v prípade jednoohniskového RTG žiariča max veľkosť ohniska 0,8 mm
19 | Tepelná kapacita anódy | min 100 KHU
20 | Zaťaženosť detektora v ľahu | min 120 kg
21 | Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní | min. 190 cm
22 | Minimálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní | max. 70 cm
23 | Možnosť zhotovenia snímok aj zo siete 230V 50Hz pri vybitom akumulátore | áno
24 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
25 | Zabudované kolimačné svetlo, prípadne laserové zameriavanie | áno
26 | Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií | áno
27 | Rotácia teleskopického ramena okolo vlastnej osi | áno minimalne + - 90 stupnov
28 | rozsah otáčania rtg žiariča okolo vlastnej osi | áno minimálne + - 90 stupnov
29 | rotácia kolimatora | áno minimálne + - 90 stupnov
30 | Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
31 | Držiak flatpanelu s antirozptylovou mriežkou minimálne 60 lm/cm alebo adekvátne softwarové riešenie | áno
32 | DAP meter | áno
33 | Operačný systém | Windows alebo Linux
34 | Postprocesing | áno
35 | Zabudované CD/DVD a USB rozhranie | áno
36 | Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
37 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
38 | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
39 | Užívateľské rozhranie v slovenskom alebo českom alebo anglickom jazyku | áno
40 | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 15 palcov | áno
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku, príp. ŠUKL kód | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................