## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
4. časť predmetu zákazky - Operačný stôl mobilný s integrovanými batériami 1 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Operačný stôl mobilný s integrovanými batériami
počet kusov: 1
1 | Modulárny operačný stôl počet segmentov stola- ks | min 5
2 | Maximálna celková nosnosť mobilného operačného stola pri normálnom vyskladaní a polohovaní pacienta- kg | 200
3 | Minimálne výškové nastavenie mobilného operačného stola - mm | 700
4 | Maximálne výškové nastavenie mobilného operačného stola - mm | 990
5 | Motorizovaný sklon dosky mobilného operačného stola (trendelenburg/antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu- stupne | min. 25°/25°
6 | Motorizovaný laterálny sklon mobilného operačného stola (vpravo/vľavo) v minimálnom rozsahu- stupne | min. 15° /15°
7 | Nastavenie hlavovej časti (zdvih/sklopenie) - stupne | min. 40°/90°
8 | Motorizovaný sklon chrbtového dielu mobilného operačného stola (zdvih/sklopenie) v minimálnom rozsahu- stupne | min. 80°/17°
9 | Motorizovaný sklon nožného dielu mobilného operačného stola (zdvih/sklopenie) v minimálnom rozsahu- stupne | min. 15°/90°
10 | longitudálny posun dosky mobilného operačného stola- mm | min 345
11 | Prístup C ramena pre RTG snímkovanie | áno
12 | Počet výrobcom preddefinovaných polôh mobilného operačného stola v pamäti ovládača- počet | min 3
13 | Polstre mobilného operačného stola s pamäťovým efektom, vodeodolným a paropriepustným poťahom | áno
14 | dĺžka operačného stola- mm | min 2100
15 | šírka operačného stola- mm | min 550
16 | horizontálne nastavenie nožného dielu v minimálnom rozsahu (smerom von)- stupne | min. 90/90°
17 | núdzový panel na ovládania na nohe stola- | áno
18 | Zabudované batérie v nohe stola pre prípadný výpadok prúdu- | áno
19 | Rádiotransparentný stôl- | áno
20 | Elektrohydraulický operačný stôl- ks | 1
21 | Ovládač pre operačný stôl- ks | min 1
22 | Anesteziologický rám- ks | min 1
23 | Mostík pre zdvih obličiek- ks | min 1
24 | Opierka pre telo bočná- ks | min 2
25 | Držiak ruku pre anesteziológa - ks | min 2
26 | Dlhé Fixačné svorky - clampy - ks | min 2
27 | Fixácia nôh z boku - obdĺžnik - ks | min 2
28 | Gynekologické podpery- Goepel- ks | min 2
29 | Fixačné svorky - clampy - ks | min 8
30 | Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka so záložným zdrojom - ks | min 1
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................