## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
5. časť predmetu zákazky - Bázický defibrilátor s externou kardiostimuláciou - 3 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Bázický defibrilátor s externou kardiostimuláciou
počet kusov: 3
1 | Bifázický synchronizovaný defibrilátor s externou kardiostimuláciou | áno
2 | Energia maximálneho výstupného výboja bifázického defibrilátora | min. 200 J
3 | Nastavenie výstupnej energie od 2J v minimálne 12 krokoch | áno
4 | Doba nabitia na 200J výboj | max. 7 sekúnd
5 | Plne nabitá batéria umožňujúca 70-100 výbojov s energiou 200J, alebo | áno
6 | 120min. monitorovania (EKG s SPO2, CO2-pri zapojení modulu na snímanie SPO2aCO2). | áno
7 | Modul na snímanie SPO2 pre dospelých a deti (vrátane snímača pre dospelých a deti). | áno
8 | Rýchle obnovenie krivky EKG po stimulácii do 3.s. (možnosť okamžitého vyhotovenia zákroku). | áno
9 | Možnosť nastavenia synchrónneho výboja | áno
10 | LCD farebná obrazovka s uhlopriečkou min.6" | áno
11 | Monitorovanie 3 alebo 5 zvodové EKG | áno
12 | Alarmy optické a zvukové jednoducho nastaviteľné pre jednotlivé merané parametre | áno
13 | Ľahká ovládateľnosť prístroja prostredníctvom menu na displeji v slovenskom resp. v českom jazyku | áno
14 | Kardiostimulátor, kardioverzia | áno
15 | Vstavaná tlačiareň min. 2. kanálová | áno
16 | Odolný vibráciám, nárazu a pádu | áno
Zostava prístroja
17 | Bifázický defibrilátor | áno
18 | Opakovane použiteľné pádla pre podávanie výboja | áno
19 | EKG 3/5 zvodový kábel pre EKG monitoring | áno
20 | Modul na snímanie SPO2 + snímač pre deti a dospelých | áno
21 | Káble k externej kardiostimulácii | áno
22 | zariadenie musí byť nové nepoužívané, nerepasované | áno
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
Jednotková cena v Eur bez DPH
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................