## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
6. časť predmetu zákazky - Anesteziologický prístroj - 1 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Anesteziologický prístroj
počet kusov: 1
Prístroj pre podávanie inhalačných anestetík pre pacientov na operačnej sále s umelou pľúcnou ventiláciou v kategórii pacientov od novorodencov po dospelých
Prístroj schopný podávania anestézie v minimálnych prietokoch čerstvej zmesi plynov s integrovaným zmiešavačom čerstvej zmesi
Integrovaný analyzátor plynov so senzormi nie spotrebného charakteru, zobrazujúci hodnoty a krivky koncentrácie anestetických plynov a zložiek čerstvej zmesi (O2, Air, N2O, CO2, AA) na obrazovke prístroja súčasne s pľúcnou mechanikou a hodnotou MAC s korekciou na vek pacienta.
Mobilný kompaktný prístroj , malých rozmerov, na podvozku s centrálne brzdeným podvozkom (brzdenie pre všetky kolieska) s ochranou proti prejdeniu káblov
1 | Nastavenie dychového objemu v ml | min od 20 do 1 500
2 | Nastavenie frekvencie ventilácie dych/min. | min od 4 do 100
3 | Nastaviteľný pomer I:E pomer | min od 4:1 do 1:8
4 | Nastaviteľný maximálny inspiračný tlak ponad Peep. (Tento parameter nezabezpečuje kontinuálnu ventiláciu s uvedeným tlakom. Uvedený tlak umožňuje vykonať efektívnejší recruitment manéver pre pacienta pri problémoch s kolabovaním pľúc. Každý prístroj má integrovaný systém ochrannej ventilácie pľúc a nedovoľuje užívateľovi pri bežnej ventilácii dosahovať nežiadúce vysoké tlaky. Uvedený tlak je požadovaný s ohľadom na výkon a schopnosť prístroja umožniť rôzne cmH2O | min 60
5 | Nastaviteľný tlak Peep. (Ako v prípade predchádzajúceho parametra - nejedná sa o kontinuálnu ventiláciu s uvedeným tlakom Peep. Skúsenosti a rôzne štúdie potvrdzujú, že pre prevedenie recruitment manévra počas ventilácie pacienta, dochádza k situáciám, kedy sú krátkodobo (dokonca aj jednorazovo) potrebné mať k dispozícii Peep na úrovni vyššej ako 30 mbar. Z uvedeného dôvodu je požadovaná daná hodnota, ktorú rovnako plní viacero výrobcov anestéziologických prístrojov.) cmH2O | min od 4 do 30
6 | Minimálny nastaviteľný inpiračný prietok čerstvej zmesi l/min | 0.1
7 | Funkcia O2 preplachu l/min | min 50
8 | Záložný prietok zmesi plynov alebo O2 l/min | 0-10
9 | Veľkosť farebného dotykového displeja s konfigurovateľným zobrazením kriviek a parametrov cm | min 38
10 | Minimálna hodnota nastavenia citlivosti trigeru pre identifikáciu dychovej aktivity pacienta l/min | max 0,3
11 | Vnútorný objem dýchacieho systému prístroja s nádobou na absorbér CO2 l | max 3,7
12 | Integrovaný systém podávania čistého kyslíka s priamym výstupom na hadičku (O2 okuliare, masku) s prietokom l/min | min 0-10
13 | Anestéziologický prístroj s popísanými vlastnosťami -ks | 1
14 | Dávkovač/odparovač anestetika - ks | min 1
15 | Odsávačka sekrétov s 2 nádobami a ods. hadicami - tvoriace ucelený prístroj s anest. Prístrojom - zostava | min 1
16 | Rameno pre pacientsky monitor s uchytením pre monitor s integrovanou tyčou pre infúznu techniku (alebo samostatná inf. tyč uchytená na anest. prístroji)- zostava | min 1
17 | Držiak tlakových 11l fliaš pre O2 fľašu - ks | min 1
18 | Neriadené ventilačné režimy, kontrolované tlakovo limitujúcim ventilom Manuálna a spontánna | áno
19 | Riadené ventilačné režimy - objemové VC, SIMV(VC)+PSV, | áno
20 | Riadené ventilačné režimy – tlakové PC, SIMV(PC)+PSV | áno
21 | Kombinované Objemovo riadený tlakovo regulovaný, spontánny na pozitívnom tlaku s tlakovou podporou | áno
22 | Prevencia proti vzniku kondenzátu v dýchacom systéme prístroja s inspiračnou a expiračnou časťou s aktívnym ohrevom celého dýchacieho systému | áno
23 | Dýchací systém prístroja s inspiračnou, expiračnou časťou, s absorbérom CO2 a s ostatnými časťami prístroja, ktoré prichádzajú do styku s pacientom vydychovaným plynom musia byť užívateľom rozoberateľné, bez použitia náradia a sterilizovateľné pre ďalšie použitie. Zároveň nesmú byť vytvorené z veľa súčastí, max. 10. | áno
24 | Snímač prietoku pre detekciu dychovej aktivity pacienta Integrovaný do prístroja (jeho dýchacieho systému), nie na Y kuse a s možnosťou resterilizácie s ostatnými časťami prístroja. | áno
25 | Integrovaný systém sledovania množstva čerstvej zmesi v dýchacom systéme a okruhu pre efektívnu a bezpečnú anestéziu s grafickým zobrazením množstva zmesi v okruhu na obrazovke prístroja v reálnom čase | áno
26 | Plne automatický test prístroja s obrazovou respektíve textovou nápovedou o priebehu testovania bez nutnosti zásahu užívateľa | áno
27 | Záložný systém prístroja s možnosťou podávania čerstvej zmesi plynov mix O2 + anestetikum alebo minimálne O2 umožňujúci manuálnu ventiláciu pacienta cez APL ventil. | áno
28 | Prístroj vybavený pracovnou plochou pre možnosť vedenia záznamu, uloženie pomôcok a pod minimálne 1 rovná plocha | áno
29 | Prístroj vybavený aj odkladacími šuflíkmi na pomôcky minimálne 1 šuflík na pomôcky | áno
30 | Osvetlenie písacej pracovnej plochy lekára regulované | áno
31 | Monitor vitálnych funkcií pre monitorovanie životných funkcií pacienta | áno
32 | Kompaktný, jednodielny (zobrazovacia jednotka a monitorovacie moduly tvoria jeden nedeliteľný celok) monitor vitálnych funkcií so vstavanou tlačiarňou pre jednoduchý transport | áno
33 | Vyžaduje sa automatické zobrazenie parametra podľa pripojeného príslušenstva/senzorov | áno
34 | Kompaktný, jednodielny (zobrazovacia jednotka a monitorovacie moduly tvoria jeden nedeliteľný celok) monitor vitálnych funkcií so vstavanou tlačiarňou pre jednoduchý transport, - ks | 1
35 | Prevádzka na vstavanú batériu v minútach | min 180
36 | Monitor vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov na farebnej obrazovke s veľkosťou uhlopriečky, - cm | min 30,5
37 | Súčasné zobrazenie kriviek, - ks | min 6
38 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov , - Hod | min 120
39 | Meranie ST segmentu presnosť,- mV | min +0,8mV/-0,8mV
40 | Krivka respirácie a hodnoty - Dych/min | min od 4 do 150
41 | Nastavenie merania neinvazívneho tlaku v automatickom režime v rozmedzí - min | min od 1 do 480
42 | Zobrazenie mini trendov súčasne s krivkami a parametrami | áno
43 | Prezeranie vo všetkých typoch trendov s následným vytlačením | áno
44 | Odlišné optické a akustické alarmy | áno
45 | Displej s užívateľom nastaviteľnými alarmovými hranicami | áno
46 | Stránka histórie alarmov so zobrazením všetkých alarmov chronologicky s vyznačením priority alarmu | áno
47 | Alarmový indikátor s viditeľnosťou priority alarmu v uhle 360° | áno
48 | Monitorované parametre | áno
49 | EKG (3 a 5 zvodové) so zobrazením arytmií | áno
50 | SpO2 /krivky, hodnoty/ | áno
51 | Neinvazívny TK systolický, stredný, diastolický | áno
52 | Nastavenie merania neinvazívneho tlaku, 3 režimy: manuálne, automaticky a kontinuálne | áno
53 | Meranie teploty duálne (dve merania teploty súčasne) | áno
54 | Kompletné príslušenstvo - EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, teplota | áno
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku, ŠUKL kód | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................