## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - - nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
8. časť predmetu zákazky - Operačná lampa - 1 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Operačná lampa
počet kusov: 1
1 | Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 1 m | min (Ix) – 160000
2 | Priemer svetelného poľa satelitného svietidla (mm) | 180 – 270 mm
3 | Teplota chromatičnosti (K) svietidla | min 3800 - 4300 - 4800
4 | Index podania farieb Ra (-) svietidla | minimálne – 96
5 | Intenzita osvetlenia záložného zdroja (%) svietidla – 100 % | áno
6 | Automatické prepnutie zálohy svietidla | áno
7 | Regulácia intenzity | od 30 -100% a min 5% (ENDO mód)
8 | Životnosť zdroja led (hod) oboch svietidla | minimálne – 50000 hodín
9 | Primárny pripojovací príkon | maximálne 40 VA
10 | Ovládanie – steril./nesteril. | áno
11 | Plynulé nastavenie veľkosti poľa | áno
12 | Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia | áno
13 | Kompletná stropná inštalačná konštrukcia | áno
Satelitné svietidlo
14 | Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 1 m | min (Ix) – 160000
15 | Priemer svetelného poľa satelitného svietidla (mm) | 180 – 270 mm
16 | Teplota chromatičnosti (K) svietidla | 3800 - 4300 - 4800
17 | Index podania farieb Ra (-) svietidla | minimálne – 96
18 | Intenzita osvetlenia záložného zdroja (%) svietidla – 100 % | áno
19 | Automatické prepnutie zálohy svietidla | áno
20 | Regulácia intenzity | od 30 -100% a min 5% (ENDO mód)
21 | Životnosť zdroja led (hod) oboch svietidla | minimálne – 50000 hodín
22 | Primárny pripojovací príkon | maximálne 40 VA
23 | Ovládanie – steril./nesteril. | áno
24 | Plynulé nastavenie veľkosti poľa – áno | áno
25 | Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia – áno | áno
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................