## Hárok1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 - nákup prevádzkových strojov,prístrojov a techniky
9. časť predmetu zákazky - Prenosný USG prístroj 1 ks
| názov projektu | Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
| kód projektu ITMS2014+: | 302021BIP5
Uchádzač:
Obchodný názov:
sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Verejný obstarávateľ:
Názov |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Miesto dodania: |  | sídlo verejného obstarávateľa
kontaktná osoba: |  | Ing. Ján Ščerbák 0905359439
kontaktný mail: |  | jan.scerbak@nspkch.sk
PONUKA
Obchodné meno výrobcu zariadenia:
Typové označenie zariadenia:
Minimálne technicko - medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Názov: Prenosný USG prístroj
počet kusov: 1
1 | Prenosný ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym spracovaním ultrazvukového lúča | áno
2 | Veľkosť uhlopriečky plochého monitora | min. 15 palcov
3 | Rozlíšenie monitora | min.1920 x min.1080 pixel
4 | Dynamický rozsah | min. 250 dB
5 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 16MHz
6 | Hĺbka zobrazenia prístroja v 2D režime | min. 40 cm
7 | Počet vstavaných konektorov v prístroji pre pripojenie 2D vyšetrovacích sond | min. 2 ks
8 | Interný HDD/SSD s kapacitou | min. 450 GB
9 | Počet USB portov | min. 2
10 | Hmotnosť prístroja bez pojazdného vozíka vrátane akumulátora | max.8kg
11 | Transportný vozík pre pevné umiestnenie USG prístoja s možnosťou vertikálneho zdvihu celej konzoly min 25cm | áno
12 | Prístroj musí byť schopný pracovať s napájaním z integrovanej batérie | min. 60 minút
13 | Štart prístroja z vypnutého stavu | max.60 sec
14 | Pamäťová slučka (CINELOOP) s možnosťou uloženia min. 1000 obrázkov | áno
15 | Export pacientov v DICOM, ďalej v MPEG4(videoslučky), v .BMP alebo .JPEG (statické obrázky) | áno
16 | Módy zobrazenia: 2D mód, farebné mapovanie, smerový power doppler mód, pulzný doppler | áno
17 | Obrazová rýchlosť CFM | min. 102Hz
18 | Pulzný doppler /PWD) - merať rýchlosti v určenom objeme | min 0,5 - 22mm
19 | Prístroj musí umožňovať automatické obkresľovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v "zmrazenom obraze" | áno
20 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať PI-index pulzácie, RI- index rezistencie ciev, TAV- priemerná rýchlosť, S/D systologicko/diastolický pomer | áno
21 | Korekcia speklov - šumu v 2D zobrazení min. v 5 úrovniach | áno
22 | Zoom | min 20x
23 | softvér musí umožňovať vizualizáciu alebo zvýraznenie samotnej ihly | áno
24 | Možnosť rozšírenia o softvér a sondu pre kardiologické aplikácie | áno
25 | Lineárna sonda pre vyšetrenie cievne, svalokostrové s frekvenčným rozsahom min. 5-14 MHz, zobrazovací rozsah min. 100 mm, footprint min 35mm, FOV min 45˚, min. 192 vysielacích elementov, bioptický násadec k lineárnej sonde s príslušenstvom | 1ks
26 | Konvexná sonda pre vyšetrenie abdomenu s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz, zobrazovací rozsah min. 410 mm, FOV min. 60˚, min. 192 vysielacích elementov | 1ks
Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky
| Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia | áno
| Zaškolenie personálu | áno
| Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku | áno
| Záručná doba min. 24 mesiacov | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
cena celkom v Eur bez DPH
DPH (sadzba 20%)
Cena celkom v Eur s DPH
Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)
V ...................................., dňa ......................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titl. funkcia): ..................................................................................................................................................