## časť č 13
Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zákazky pre časť č.13
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky sú: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb nevyhnutné k operatíve Oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie a Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Časť č. 13: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, otvoreným operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov)
Súčasťou predmetu zákazky je: - označenie chirurgických nástrojov číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - označenie kontajnerov podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - dodanie tovarov na určené miesto, - protokolárne prevzatie a odovzdanie tovarov, - odovzdanie dokumentácie, - odborné zaškolenie obsluhy - komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ, V ORIGINÁLOM BALENÍ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.
Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, a ktorý má pridelený platný ŠUKL, kód ak je to relevantné.
Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie 3 ks bezplatných vzoriek nástrojov, uvedených pod tabuľkou s požadovanou špecifikáciou za danú časť, za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky.
Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:
Časť č. 13: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, otvoreným operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 komplenté sety kontajnerov) | [8 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Ponúkaný predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný v originálnom balení.
Komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
I. | Technická špecifikácia chirurgických nástrojov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Nástroje musia byť určené určené pre opakované použitie.
Nástroje musia byť uspôsobené viacnásobnej sterilizácii pri zachovaní požadovaných vlastností.
Nástroje musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele určenej na výrobu chirurgických nástrojov a spĺňajúcej optimálne parametre požadované od chirurgických nástrojov: pevnosť, pružnosť, tvrdosť, ostrosť a maximálna odolnosť proti korózii.
Každý nástroj bude označený číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Požadované označenie nástrojov: - nástroje 1. kompletného setu budú označené 47 - nástroje 2. kompletného setu budú označené 48
Číselné označenie nástrojov bude umiestnené na viditeľnom mieste a bude mať veľkosť min. 3 mm, aby bolo viditeľné voľným okom.
P.č. | Chirurgický nástroj | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 2 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
1. | Podávkové kliešte na tamóny, zahnuté, so zámkom, vzor Maier | ks |  |  |  | 10
| dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
2. | Cievna svorka, rovná, so zámkom, vzor Rochester-Pean | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
3. | Cievna svorka, vzor Rochester Ochsner, zahnutá | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
4. | Cievna svorka, vzor Rochester Pean, zahnutá | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
5. | Cievna svorka, vzor Heiss, zahnutá | ks |  |  |  | 8
| dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
6. | Cievna svorka, vzor Heiss, zahnutá | ks |  |  |  | 8
| dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
7. | Cievna svorka, vzor Halsted (Adson) , zahnutá | ks |  |  |  | 8
| dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
8. | Cievna svorka, vzor Kocher Baby, rovná | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
9. | Cievna svorka, vzor Crile, rovná, titánová, vrúbkovaná | ks |  |  |  | 12
| dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
10. | Cievna svorka, vzor Crile, zahnutá titánová, vrúbkovaná | ks |  |  |  | 8
| dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
11. | Cievna svorka, vzor Micro Halsted , rovná | ks |  |  |  | 16
| dĺžka | cm | 12 | 13
12. | Cievna svorka, vzor Micro Halsted, zahnutá | ks |  |  |  | 20
| dĺžka | cm | 12 | 13
13. | Cievna pinzeta,rovná, atraumatická, vzor DeBakey | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
| Šírka čeľustí | mm |  |  | 2
14. | Cievna pinzeta,rovná, atraumatická, vzor DeBakey | ks | ks |  |  | 4
| dĺžka | cm | 24 | 25
| priemer | mm |  |  | 2
15. | Cievna pinzeta,rovná, atraumatická, vzor DeBakey | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 29.5 | 30.5
| priemer | mm |  |  | 2
16. | Chirurgická pinzeta, anatomická, stredne široká, zakončenie 1 x 2 zuby, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 8
| Dĺžka | cm | 14 | 15
17. | Chirurgická anatomická pinzeta, stredne široká, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
18. | Chirurgická anatomická pinzeta, stredne široká, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 14 | 15
19. | Chirurgická anatomická pinzeta, štandardne široká | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 29.5 | 30.5
20. | Ihelec, tvarovaný v tvare S, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,5mm pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, vzor Bozemann (Wertheim)"HM" | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
21. | Ihelec rovný, vzor Sarot, pozlátené konce rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, autofix, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,4 mm pre ihly a šitie o veľkosti 5-0 a 6-0 | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 26.5 | 27.5
22. | Ihelec, rovný, autofix, vratné pero, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami čeľustí, o veľkosti 0,5 mm, pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, pozlátené konce rukoväte, vzor DeBakey | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
23. | Ihelec, tvarovaný v tvare S, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,5mm pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, vzor Bozemann (Wertheim)"HM" | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
24. | Ihelec, rovný, vzpr Micro slim HM, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,4 mm pre ihly a šitie o veľkosti 5-0 a 6-0 | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 14.5 | 15.5
25. | Kliešte na ohýbanie drôtu, vzor HM, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,5mm | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 16.5 | 17.5
26. | Preparačné nožnice, vzor Metzenbaum- slim, úzky tvar, zahnuté | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 28 | 29
27. | Preparačné nožnice, vzor Nelson Metzenbaum HM zahnuté | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
28. | Operačné nožnice, štandard, rovné | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 14 | 15
29. | Preparačné nožnice, vzor Metzenbaum- slim, úzky tvar, zahnuté | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
30. | Preparačné nožnice, vzor Metzenbaum- slim, úzky tvar, zahnuté | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
31. | Operačné nožnice, vzor Wertheim, rovné | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 11 | 12
32. | Preparačné nožnice, Vzor SC Fanous, zahnuté, | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 20 | 21
33. | Držiak sklapelových čepieľok, dlhý, typ držiak 3L | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
34. | Držiak sklapelových čepieľok, krátky, typ držiak 3 | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 12 | 13
35. | Cievna svorka, zahnutá, zúbkované čeľuste, so zámkom, , vzor Overholt Geissendoerfer | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 27.5 | 28.5
36. | Cievna svorka, zahnutá, zúbkované čeľuste, so zámkom, , vzor Overholt Geissendoerfer | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 27 | 28
37. | Disekčná svorka, zahnutá, zúbkované čeľuste, so zámkom, vzor Gemini | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
38. | Disekčná svorka, zahnutá, zúbkované čeľuste, so zámkom, vzor Gemini | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
39. | Tkanivové kliešte, vzor Duval AT, zúbkovaná uchopovacia plocha, so zámkom | ks |  |  |  | 6
| Uchopovacia plocha | mm | 24.5 | 25.5
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
40. | Cievna svorka, vzor DeBakey AT | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 25 | 26
41. | Cievna svorka, vzor DeBakey AT | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 27 | 28
42. | Cievna svorka, vzor Wylie AT | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
43. | Obličkové svorky, vzor Guyon Mayo, zúbkovaná zahnutá časť, so zámkom | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
44. | Kliešte na uchopenie čriev a makkých tkanív, so zámkom, zúbkovaná uchopovacia časť, vzor Allis AT | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 23 | 24
45. | Spatula na žalúdok a črevá, tvarovateľná | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | mm |  |  | 200
| šírka | mm | 16.5 | 17.5
46. | Zavádzacia ihla na rendon, jemne zahnutá, zakončenie závitom, charakter 12 | ks |  |  |  | 2
47. | Trokár vzor Landau, Ø 2mm, s luer lock konektorom | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
48. | Retraktor vzor Kocher, plocha retraktora 12x40mm | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
49. | Retraktor vzor Middeldorpf , plocha retraktora 30x30mm 23.5cm | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 23 | 24
50. | Retraktor vzor Kocher, štvorzubý, ostrý, zuby 18mm | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
51. | Pľúcny retraktor vzor Semb | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
| plocha rozvieracej časti | mm | 23.5 | 24.5
52. | Retraktor vzor Beckmann Adson, tupý, samodržiaci, s račňou, 2x 4 zuby | ks |  |  |  | 2
| dĺžka plochy zubov | mm | 43.5 | 44.5
| dĺžka | cm | 30.5 | 31.5
53. | Raspatórium vzor Sedillot , oblý, rúčka otvorená | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
| šírka pracovnej časti | mm | 14.5 | 15.5
54. | Raspatórium vzor Semb, plná rúčka, zahnutá pracovná časť do pravého uhla | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
55. | Raspatórium vzor Semb, plná rúčka, zahnutá pracovná časť s dvomi tupými zubmi | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
56. | Kladivko vzor Gerzog |  |  |  |  | 2
| priemer | mm | 31.5 | 32.5
| váha | g | 395 | 405
| dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
57. | Kyreta, ostrá, rovná, vzor Bruns, veľkosť 3 | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 26.5 | 27.5
58. | Kyreta, ostrá, rovná, vzor Bruns, veľkosť 1 | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 26.5 | 27.5
59. | Kyreta, ostrá, rovná, vzor Bruns, veľkosť 6 | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 26.5 | 27.5
60. | Kostné kliešte, vzor Ruskin, rovné, 5mm | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
61. | Kostné rezacie kliešte, vzor Liston Key, zahnuté, 26cm | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
62. | Bailey Gibbon rib contractor 17cm | ks |  |  |  | 2
63. | Kliešte vzor HM na strihanie drôtu, strihacie časti v pomere 1,6/2,0 mm | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 17 | 18
64. | Kliešte na ohýbanie drôtu, drážky do písmena w | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 16.5 | 17.5
65. | Kostný reamer vzor Perthes, ostrý, hliníková rúčka | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
66. | Burford rib spreader 25cm f adults | ks |  |  |  | 2
67. | Svorka na prádlo, vzor Bernhard (Staude) | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
68. | Špongiové svorky, so zámkom, vzor Rampley , vrúbkované | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
69. | Okrúhla miska na roztoky, antikorová | ks |  |  |  | 2
| Objem | l | 0.35 | 0.5
| Šírka a výška | mm | 100x50 | 120x60
70. | Okrúhla miska na roztoky, antikorová | ks |  |  |  | 2
| Objem | l | 0.15 | 0.25
| Šírka a výška | mm | 90x45 | 100x55
71. | Kliešte 2:2 ostré zuby, vzor Schroder | ks |  |  |  | 2
| dĺžka inštrumentu | cm | 23.5 | 25
72. | Zavádzacia ihla na rendon, jemne zahnutá, zakončenie závitom, charakter 14 | ks |  |  |  | 2
II. | Technická špecifikácia kontajnerov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Materiál vane a veka sterilizačného kontajnera: eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu
Sito neprepletané, vypaľované laserom
Kontajner vybavený aktívnym systémom zabraňujúcim prítomnosti kondenzátu po sterilizačnom cykle vrátanie sušenia (odtokový ventil vo vani kontajnera)
Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čelných dosiek, min. 10 farebných prevedení
Otváranie a zatváranie kontajnera umiestnené priamo v hornej časti veka
Integrované úchyty kontajnera priamo v otváracom mechanizme
Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s možnosťou procesnej indikácie sterilizácie
Možnosť stohovania kontajnerov bez neprimeraného namáhania veka
Stabilita stohovaných kontajnerov musí zodpovedať EN868 resp. ekvivalent
Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajneri s popisom v slovenskom jazyku podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Požadovaný popis na identifikačnom štítku: SN 4 13 / 2A v počte 2ks, SN 4 13 / 2B v počte 2ks, SN 4 13 / 3A v počte 2ks, SN 4 13 / 3B v počte 2ks
Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix resp. ekvivalent gravírovaním laserom (podľa EN9132 resp. ekvivalent), veľkosť min. 2,5x2,5 mm
Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s termickou dezinfekciou 93 stupňov
P.č. | Kontajner veľkosti 1/1 na vloženie setu na sterilizáciu, ktorý musí pozostávať z: | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 4 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
73. | Kontajnerová vaňa s odtokom 1/1 | ks |  |  |  | 4
| Výška | mm | 135
74. | Kontajnerové veko strieborné 1/1 | ks |  |  |  | 4
75. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 4
| Výška sita | mm | 90 | 105
76. | Silikónová podložka 1/1 | ks |  |  |  | 4
77. | Chránič filtra | ks |  |  |  | 4
78. | Zelený štítok | ks |  |  |  | 8
79. | Adaptér na štítok | ks |  |  |  | 4
80. | Tag s popisom zelený | ks |  |  |  | 8
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie bezplatných vzoriek nástrojov za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky a to v počte 1 ks pre položky:
P.č. | Názov položky
37 | Disekčná svorka, zahnutá, zúbkované čeľuste, so zámkom, vzor Gemini
42 | Cievna svorka, vzor Wylie AT
68 | Špongiové svorky, so zámkom, vzor Rampley vrúbkované
Obchodné meno uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
V: ...................................................., dňa : ....................................
...........................................................................
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis a pečiatka uchádzača