## časť č. 14
Príloha č. 4 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zákazky pre časť č.14
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky sú: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb nevyhnutné k operatíve Oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie a Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Časť č. 14: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, bránice, miniinvazívnym thorakoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov)
Súčasťou predmetu zákazky je: - označenie chirurgických nástrojov číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - označenie kontajnerov podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - dodanie tovarov na určené miesto, - protokolárne prevzatie a odovzdanie tovarov, - odovzdanie dokumentácie, - odborné zaškolenie obsluhy - komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ, V ORIGINÁLOM BALENÍ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.
Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, a ktorý má pridelený platný ŠUKL, kód ak je to relevantné.
Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie 3 ks bezplatných vzoriek nástrojov, uvedených pod tabuľkou s požadovanou špecifikáciou za danú časť, za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky.
Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:
Časť č. 14: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, bránice, miniinvazívnym thorakoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov) | [8 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Ponúkaný predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný v originálnom balení.
Komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
I. | Technická špecifikácia chirurgických nástrojov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Nástroje musia byť určené určené pre opakované použitie.
Nástroje musia byť uspôsobené viacnásobnej sterilizácii pri zachovaní požadovaných vlastností.
Nástroje musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele určenej na výrobu chirurgických nástrojov a spĺňajúcej optimálne parametre požadované od chirurgických nástrojov: pevnosť, pružnosť, tvrdosť, ostrosť a maximálna odolnosť proti korózii.
Každý nástroj bude označený číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Požadované označenie nástrojov: - nástroje 1. kompletného setu budú označené 49 - nástroje 2. kompletného setu budú označené 50
Číselné označenie nástrojov bude umiestnené na viditeľnom mieste a bude mať veľkosť min. 3 mm, aby bolo viditeľné voľným okom.
P.č. | Chirurgický nástroj | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 2 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
1. | Držiak sklapelových čepieľok, krátky, typ držiak 3 | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 12 | 13
2. | Chirurgické nožnice, štandardné, tupo -tupé rovné | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 10 | 11
3. | Chirurgické nožnice, štandardné, zahnuté | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 14.5 | 15.5
4. | Chirurgické nožnice, zahnuté, minimálne traumatický strih, pozlátené skrutky, čierna úchopová časť, vzor Matzenbaum | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
5. | Anatomická pinzeta, stredne široká, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 14 | 15
6. | Anatomická pinzeta, stredne široká, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
7. | Chirurgická pinzeta, stredne široká, zakončenie 1 x 2 zuby, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 14 | 15
8. | Ihelec, rovný, autofix, vratné pero, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami čeľustí, o veľkosti 0,5 mm, pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, pozlátené konce rukoväte, vzor Mathieu,,HM" | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
9. | Ihelec, tvarovaný v tvare S, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,5mm pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, vzor Bozemann (Wertheim)"HM" | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
10. | Ihelec, rovný, titánový, autofix, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami čeľustí, o veľkosti 0,5 mm, pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, pozlátené konce rukoväte, vzor Mayo-Hegar "HM" | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 14.5 | 15.5
11. | Cievna svorka, vzor Crile, rovná, titánová, vrúbkovaná | ks |  |  |  | 12
| dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
12. | Cievna svorka, vzor Crile, zahnutá titánová, vrúbkovaná | ks |  |  |  | 8
| dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
13. | Cievna svorka, vzor Spencer-Wells, vrúbkovaná, zahnutá, | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
14. | Cievna svorka, zahnutá, zakončenie 1 x2 zuby, so zámkom, vzor Rochester-Ochsner | ks |  |  |  | 8
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
15. | Podávkové kliešte na tamóny, zahnuté, so zámkom, vzor Maier | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
16. | Retraktor-hák, Okienkové madlo, lyžica zahnutá na konci, vzor Langenbeck | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
| Šírka a hĺbka lyžice | mm |  |  | 10 x 40
17. | Rektraktor, okienkový, okienkové madlo, vzor Middeldorpf | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 23 | 24
| Šírka a hĺbka lyžice | mm |  |  | 30 x 30
18. | Trokár, pre inštrumenty o priemere 10 mm, tupý hrot, so silikónovým samoúzatváracím ventilom | ks |  |  |  | 8
| dĺžka | cm | 8 | 9
| priemer | mm |  |  | 11
19. | Trokár, pre inštrumenty o priemere 5 mm, tupý hrot, so silikónovým samoúzatváracím ventilom | ks |  |  |  | 4
| dĺžka | cm | 8 | 9
| priemer | mm |  |  | 6
20. | Trokár, o priemere 13,5 mm, tupý kužeľovitý hrot , s ventilom, s luer lock konektorom pre insufláciu | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 9.5 | 10.5
| priemer | mm |  |  | 13.5
21. | Rozačný laparoskopický grasper, s pin konektorom pre monopolárnu koaguláciu, veľkosť 5mm, atraumatický, čeľuste s viacerými zubami, aktívna jedna časť čeľustí, plastová rukoväť bez račne, s väčšou kontaktnou plochou | ks |  |  |  | 2
| dĺžka čelustí | mm | 29.5 | 30.5
| priemer | mm |  |  | 5
| dĺžka | cm | 35.5 | 36.5
22. | Rozačný laparoskopický grasper, s pin konektorom pre monopolárnu koaguláciu, veľkosť 5mm, atraumatický, čeľuste s viacerými zubami, fenestrované, aktívna jedna časť čeľustí, plastová rukoväť s račňou, s veľkou kontaktnou plochou |  |  |  |  | 2
| dĺžka čelustí | mm | 29.5 | 30.5
| priemer | mm |  |  | 5
| dĺžka | cm | 35.5 | 36.5
23. | Laproskopický grasper, rotačný, aktívne dvojité čeľuste, pravouhlé brandže, kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou prstovou plochou na úchopovej časti, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35.5 | 36.5
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 26
| Priemer | mm | 10 | 11
24. | Laproskopický ihelec, typ Rassweiler, axiálna rukoväť s kruhmi a so západkou, na použitie so šicím materiálom 2/0 -4/0, a s ihlami veľkosti SH a RB (Ethicon), s konektorom na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 32.5 | 33.5
| Priemer | mm | 5 | 5.5
25. | Laparoskopické lyžicové kliešte, aktívna jedna z čeľustí | ks |  |  |  | 2
| priemer | mm |  |  | 10
| dĺžka | cm | 35.5 | 36.5
26. | Kovoá rukoväť, rotačná, s račňou, s väčšou kontaktnou plochou, s pin konektorom pre monopolárnu koaguláciu, s čiernymi plastovými kruhmi | ks |  |  |  | 4
27. | Klipovač, Aplikátor klipov, rozoberateľný, rotačný, s račňou na zaistenie čeľuste držiacej klip, kovová rukoväť, s račňou, kovový vonkajší plášť, vložka, na použitie s Ethicon Titanium- Klipy LT-300 (stredne veľké) | ks |  |  |  | 2
| priemer | mm |  |  | 10
| dĺžka | cm | 35.5 | 36.5
28. | Odsávacia a koagulačná kanyla, tvar L, na použitie s odsávacími a preplachovými rukoväťami | ks |  |  |  | 2
| priemer | mm |  | 5
| dĺžka | 43 | 44
29. | Monopolárny kábel, kompatibilný s prístrojmi a koagulátormi KARL STORZ a Valleylab, používanými na pracovisku | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 290 | 310
| Priemer zástrčky | mm |  |  | 8
30. | Vejárovitý laparoskopický retraktor, rozoberateľný, vysúvateľný | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Priemer | mm |  |  | 10
31. | Laproskopický grapser typ BABCOCK , rotačný,aktívne dvojité čeľuste, okienkové, kovová rukoväť, s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou plochou, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami,rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 34
| Priemer | mm |  |  | 10
32. | Laparoskopický disektor, rotačný, dvojité aktívne čeľuste, dlhé, kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou prstovou plochou na uchopenie, bez konektora na monopolárnu koaguláciu,rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 22
| Priemer | mm |  |  | 5
33. | Laparoskopický črevný grasper, otočný, rozoberateľný, bez konektora pre unipolárnu koaguláciu, s LUER-Lock irigačným konektorom na čistenie, dvojčinné čeľuste, s otvormi, Kovová rukoväť, s račňou, väčšia kontaktná plocha, vonkajší plášť, izolovaný |  |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 13.5 | 14.5
| Priemer | mm |  |  | 5
34. | Laparoskopický grasper, otočný, rozoberateľný, bez pinu pre unipolárnu koaguláciu, s irigačným konektorom LUER-Lock na čistenie, jednočinné čeľuste, s obzvlášť jemným atraumatickým zúbkovaním, s otvormi, veľkosť 5 mm, dĺžka 36 cm, Kovová rukoväť , s račňou, s väčšou kontaktnou plochou, Kovový vonkajší plášť, izolovaný | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 25 | 26
| Priemer | mm |  |  | 5
35. | Laproskopický grasper, rotačný, typ REDDICK-OLSEN aktívne dvojité čeľuste, silné brandže, kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou prstovou plochou na uchopenie, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 13
| Priemer | mm |  |  | 5
36. | Laparoskopický grasper, „čeľuste aligátor“, rotačný, rozoberateľný, bez pinu pre unipolárnu koaguláciu, s irigačným konektorom LUER-Lock na čistenie, dvojčinné čeľuste, Kovová rukoväť, s račňou, s väčšou kontaktnou plochou ,Kovové vonkajšie puzdro, izolované | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 18
| Priemer | mm |  |  | 5
37. | Knot Tier, s otvoreným a zatvoreným koncom na mimotelové viazanie |  |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Priemer | mm |  |  | 5
38. | Črevný laparoskopický grasper, rotačný, rozoberateľný, bezpinu pre unipolárnu koaguláciu, s LUER-Lock irigačným konektorom na čistenie, dvojčinné čeľuste, veľkosť 10 mm, dĺžka 36 cm, Kovová rukoväť, s račňou, s väčšou kontaktnou plochou, Vonkajší šaft izolovaný | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 52 | 53
| Priemer | mm |  |  | 5
39. | Bioptické kliešte, dlhé, s dvoma zubami, jednočinné čeľuste | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Priemer | mm |  |  | 5
| Dĺžka brandží | mm | 14.5 | 15
40. | Laparoskopický grasepr s pazúrovým úchopom, rotačný, aktívna jedna brandža, 2 x 3 zuby kovová rukoväť s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou plochou bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 26 | 26.5
| Priemer | mm |  |  | 5
41. | Laparoskopické nožnice, rotačné, s pinom pre unipolárnu koaguláciu, veľkosť 5 mm, dĺžka 36 cm, zakrivené, zúbkované, čepele lyžičky, dĺžka čepele 17 mm, dvojčinné čeľuste, zložené z: Plastová rukoväť, bez račne, s väčšou kontaktnou plochou | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 16.5 | 17
| Priemer | mm |  |  | 5
42. | Laparoskopické nožnice, rotačné, s HF konektorom, veľkosť 5 mm, dĺžka 36 cm, jednočinné čeľuste, tenké, zúbkované Izolovaná rukoväť, bez račne, s väčšou kontaktnou plochou | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 15 | 15.5
| Priemer | mm |  |  | 5
43. | Laparoskopické uchopovacie kliešte vzor De BAKEY, rotačné, rozoberateľné, bez pinu pre unipolárnu koaguláciu, s irigačným konektorom LUER-Lock na čistenie, dvojčinné čeľuste, atraumatické, veľkosť 5 mm, dĺžka 36 cm, Kovová rukoväť, s račňou, s väčšou kontaktnou plochou, kovový vonkajší plášť, izolovaný | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm | 23.5 | 24.5
| Priemer | mm |  |  | 5
44. | Optika, autoklávovateľná, so zabudovaným prenosom svetla z optických vlákien | ks |  |  |  | 2
| uhol pohľadu | ° |  |  | 30
| priemer | mm |  |  | 10
| dĺžka | cm | 30 | 31
45. | Optický kébel, s priamym konektorom, extrémne tepelne odolný, zvýšená priepustnosť svetla | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 245 | 250
| priemer | mm |  |  | 4.8
46. | Adaptér na pripojenie svetelného kábla KARL STORZ k svetelnému zdroju Olympus, používaným na pracovisku | ks |  |  |  | 2
47. | Odsávacia a irigačná pištoľ, dvojcestný ventil, obsahuje rukoväť, 2x 5mm kanula, 2x 10mm kanula | ks |  |  |  | 2
| dĺžka kanule | cm | 32.5 | 33.5
48. | Koagulačná a disekčná elektróda, s odsávacím kanálom, s pin konektorom pre monopolárnu koaguláciu, s luer lock adaptérom, | ks |  |  |  | 2
| dĺžka | cm | 35.5 | 36.5 | 36
| priemer | mm |  |  | 5
II. | Technická špecifikácia kontajnerov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Materiál vane a veka sterilizačného kontajnera: eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu
Sito neprepletané, vypaľované laserom
Kontajner vybavený aktívnym systémom zabraňujúcim prítomnosti kondenzátu po sterilizačnom cykle vrátanie sušenia (odtokový ventil vo vani kontajnera)
Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čelných dosiek, min. 10 farebných prevedení
Otváranie a zatváranie kontajnera umiestnené priamo v hornej časti veka
Integrované úchyty kontajnera priamo v otváracom mechanizme
Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s možnosťou procesnej indikácie sterilizácie
Možnosť stohovania kontajnerov bez neprimeraného namáhania veka
Stabilita stohovaných kontajnerov musí zodpovedať EN868 resp. ekvivalent
Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajneri s popisom v slovenskom jazyku podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Požadovaný popis na identifikačnom štítku: SN 4 14 / 2A VATS v počte 2 ks, SN 4 14 / 2B VATS v počte 2ks, SN 4 14 / 3A VATS v počte 2ks, SN 4 14 / 3B VATS v počte 2ks
Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix resp. ekvivalent gravírovaním laserom (podľa EN9132 resp. ekvivalent), veľkosť min. 2,5x2,5 mm
Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s termickou dezinfekciou 93 stupňov
P.č. | Kontajner veľkosti 1/1 na vloženie setu na sterilizáciu, ktorý musí pozostávať z: | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 2 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
49. | Kontajnerová vaňa s odtokom 1/1 | ks |  |  |  | 2
| Výška | mm | 135
50. | Kontajnerové veko strieborné 1/1 | ks |  |  |  | 2
51. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 2
| Výška sita | mm | 90 | 105
52. | Silikónová podložka 1/1 | ks |  |  |  | 2
53. | Chránič filtra | ks |  |  |  | 2
54. | Zelený štítok | ks |  |  |  | 4
55. | Adaptér na štítok | ks |  |  |  | 2
56. | Tag s popisom zelený | ks |  |  |  | 4
P.č. | Kontajner veľkosti 1/1 na vloženie setu na sterilizáciu, ktorý musí pozostávať z: | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 2 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
57. | Kontajnerová vaňa s odtokom 1/1 | ks |  |  |  | 2
| Výška | mm | 164
58. | Kontajnerové veko strieborné 1/1 | ks |  |  |  | 2
59. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 2
| Výška sita | mm | 90 | 105
60. | Silikónová podložka 1/1 | ks |  |  |  | 2
61. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 2
| Výška sita | mm | 50 | 55
62. | Silikónová podložka 1/1 | ks |  |  |  | 2
63. | Kryt filtra | ks |  |  |  | 2
64. | Zelený štítok | ks |  |  |  | 4
65. | Držiak plomby | ks |  |  |  | 2
66. | Tag s popisom zelený | ks |  |  |  | 4
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie bezplatných vzoriek nástrojov za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky a to v počte 1 ks pre položky:
P.č. | Názov položky
8 | Ihelec, rovný, autofix, vratné pero, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami čeľustí, o veľkosti 0,5 mm, pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, pozlátené konce rukoväte, vzor Mathieu,,HM"
10 | Ihelec, rovný, titánový, autofix, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami čeľustí, o veľkosti 0,5 mm, pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, pozlátené konce rukoväte, vzor Mayo-Hegar "HM"
13 | Cievna svorka, vzor Spencer-Wells, vrúbkovaná, zahnutá,
Obchodné meno uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
V: ...................................................., dňa : ....................................
...........................................................................
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis a pečiatka uchádzača