## časť č. 17
Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zákazky pre časť č.17
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky sú: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb nevyhnutné k operatíve Oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie a Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Časť č. 17: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám pečene a žlčových ciest miniinvazívnym laparoskopickým prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov)
Súčasťou predmetu zákazky je: - označenie chirurgických nástrojov číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - označenie kontajnerov podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - dodanie tovarov na určené miesto, - protokolárne prevzatie a odovzdanie tovarov, - odovzdanie dokumentácie, - odborné zaškolenie obsluhy - komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ, V ORIGINÁLOM BALENÍ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.
Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, a ktorý má pridelený platný ŠUKL, kód ak je to relevantné.
Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie 3 ks bezplatných vzoriek nástrojov, uvedených pod tabuľkou s požadovanou špecifikáciou za danú časť, za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky.
Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:
Časť č. 17: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám pečene a žlčových ciest miniinvazívnym laparoskopickým prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov) | [8 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Ponúkaný predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný v originálnom balení.
Komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
I. | Technická špecifikácia chirurgických nástrojov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Nástroje musia byť určené určené pre opakované použitie.
Nástroje musia byť uspôsobené viacnásobnej sterilizácii pri zachovaní požadovaných vlastností.
Nástroje musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele určenej na výrobu chirurgických nástrojov a spĺňajúcej optimálne parametre požadované od chirurgických nástrojov: pevnosť, pružnosť, tvrdosť, ostrosť a maximálna odolnosť proti korózii.
Každý nástroj bude označený číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Požadované označenie nástrojov: - nástroje 1. kompletného setu budú označené 74
Číselné označenie nástrojov bude umiestnené na viditeľnom mieste a bude mať veľkosť min. 3 mm, aby bolo viditeľné voľným okom.
P.č. | Chirurgický nástroj | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 1 sete) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
1. | Držiak sklapelových čepieľok, krátky, typ držiak 3 | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 12 | 13
2. | Chirurgická pinzeta, stredne široká, zakončenie 1 x 2 zuby, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 14 | 15
3. | Anatomická pinzeta, stredne široká, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 12.5 | 13.5
4. | Anatomická pinzeta, stredne široká, s vrúbkovaným madlom | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5 | 2
5. | Cievna pinzeta,rovná, atraumatická, vzor DeBakey 2mm | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
| Šírka čeľustí | mm |  |  | 2
6. | Nožnice operačné, rovné, štandard, špičky oblé | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 10 | 11
7. | Nožnice preparačné, mierne zahnuté, špičky oblé | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 14 | 15
8. | Nožnice preparačné, zahnuté, vzor. Mayo-Lexer, so zlatou skrutkou a čiernymi kruhmi, jemný minimálne traumatizujúci strih, redukovaný priečny strih, s presnou preparáciou | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 16 | 18
9. | Nožnice preparačné, zahnuté,vzor Metzenbaum, so zlatou skrutkou a zlatými kruhmi, bezšvové,homogénne spojenie karbidu wolfrámu a nožnicovej nehrdzavejúcej ocele, jemný minimálne traumatizujúci strih, redukcia priečneho strihu, presná, viditeľná preparácia | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
10. | Cievna svorka, zahnutá, jemný vzor, zúbkované čeľuste, so zámkom, vzor Overholt Fino | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
11. | Disekčná cievna svorka, veľmi jemné, zúbkované čeľuste, zahnuté do 90°, so zámkom vzor Mixter-Baby | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
12. | Podávkové kliešte na tamóny, zahnuté, so zámkom, vzor Maier | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
13. | Cievna svorka, rovná, zakončenie 1 x2 zuby, so zámkom, vzor Rochester-Ochsner | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
14. | Cievna svorka, zahnutá, zakončenie 1 x2 zuby, so zámkom, vzor Rochester-Ochsner | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
15. | Cievna svorka, zahnutá, so zámkom, vzor Craforood (Coller) | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
16. | Cievna svorka, zahnutá, so zámkom, vzor Craforood (Coller) | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
17. | Cievna svorka, mierne zahnutá, extra jemný vzor, so zámkom, vzor Jacobson-micro | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
18. | Cievna svorka, zahnutá, so zámkom, vzor Rankin-Crile | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
19. | Cievna svorka, rovná, so zámkom, | ks |  |  |  | 4
| Dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
| Šírka čeľustí | mm | 0.2 | 0.3
20. | Cievna svorka, rovná, so zámkom, vzor Olivecrona(Crafoord) | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
21. | Ihelec, rovný, autofix, vratné pero, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami čeľustí, o veľkosti 0,5 mm, pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, pozlátené konce rukoväte, vzor Mathieu,,HM" | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
22. | Ihelec, tvarovaný v tvare S, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, normál, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,5mm pre ihly a šitie o veľkosti do 4-0, vzor Bozemann (Wertheim)"HM" | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
23. | Ihlec, rovný, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, mimoriadne extra jemný, pre vaskulárny steh, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,3 mm pre ihly a šitie o veľkosti do 10-0, vzor Sennig "HM" | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 16.5 | 17.5
24. | Tampónové kliešte, zahnuté, s okienkovými pracovnými brandžami, so zámkom, vzor Foerster | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
25. | Rektraktor, okienkový, okienkové madlo, vzor Middeldorpf | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 23 | 24
| Šírka a hĺbka lyžice | mm |  |  | 30 x 30
26. | Retraktor-hák, Okienkové madlo, lyžica zahnutá na konci, vzor Langenbeck | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
| Šírka a hĺbka lyžice | mm |  |  | 10 x 40
27. | Retraktor-hák, okienkové madlo, vzor Fritsch(Kocher) | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 23 | 24
| Šírka a hĺbka lyžice | mm |  |  | 80 x 40
28. | Okrúhla miska na roztoky, antikorová horný priemer 90-100mm | ks |  |  |  | 1
| Objem | l | 0.15 | 0.2
| Šírka a výška | mm |  |  | 95 x 50
29. | Okrúhla miska na roztoky, antikorová horný priemer 100-120mm | ks |  |  |  | 1
| Objem | l | 0.36 | 0.44
| Šírka a výška | mm |  |  | 110 x 55
30. | Insuflačná ihla, pružinová kanyla, autoklávovateľná, typ Veress | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 14.5 | 15.5
| Priemer | mm |  |  | 2.1
31. | Trokar, ostrý pyramídový typ, s HICAP insuflačným kohútikom, oválny disajn, pozostáva: kanyla, bodec, multifunkčný ventil | ks |  |  |  | 5
| Dĺžka trokara | cm | 10 | 11
| Priemer trokara | mm | 10 | 11
32. | Trokar, pyramídový typ, s insuflačným kohútikom, pozostáva: kanyla, bodec, multifunkčný ventil | ks |  |  |  | 3
| Dĺžka trokara | cm | 10 | 11
| Priemer trokara | mm | 5 | 6
33. | Trokar, pyramídový typ, s insuflačným kohútikom, pozostáva:kanyla, bodec, multifunkčný ventil | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka trokara | cm | 11 | 12
| Priemer trokara | mm | 13 | 14
34. | Redukcia, resterilizovateľná, pre priemer inštrumentu 8mm, vonkajší priemer kanyly trokaru 11mm | ks |  |  |  | 3
35. | Redukcia na trokar z 11/5 mm | ks |  |  |  | 2
36. | Dvojitá redukcia na trokar 13 /10mm; 13,5/10mm; 13/5mm; 13,5/5mm | ks |  |  |  | 1
37. | Laparoskopické nožnice, brandže zahnuté, spodná čeľusť vrúbkovaná,aktívne dvojité čeľuste, rukoväť plastová, s konektorom na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém,konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 42.5 | 43.5
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 20
| Priemer | mm | 5 | 5.5
38. | Laparoskopické nožnice s vonkajším tubusom, jednorázové, brandže zahnuté, aktívne dvojité čeľuste 1 bal/10 ks, použiteľné s rukoväťou KARL STORZ, používanou na pracovisku | ks |  |  |  | 10
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 17
| Priemer | mm | 5 | 5.5
39. | Kovová rukoväť, rotačná, použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, bez aretácie, bez konektora na monopolárnu koaguláciu skladanie jedným úkonom klik systém, s väčšou kontaktnou prstovou plochou na úchopovej časti , konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
40. | Laproskopický grapser typ BABCOCK , rotačný,aktívne dvojité čeľuste, okienkové, kovová rukoväť, s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou prstovou plochou,bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 3
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 34
| Priemer | mm | 10 | 11
41. | Laproskopický grasper na vaječníky, rotačný,aktívne dvojité zúbkované čeľuste,okienkové, kovová rukoväť s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou prstovou plochou,bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 40
| Priemer | mm | 5 | 5.5
42. | Laparoskopický grasper na črevo, rotačný, aktívne dvojité čeľuste, kovová rukoväť s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou prstovou plochou bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém,konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 42.5 | 43.5
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 37
| Priemer | mm | 5 | 5.5
43. | Laparoskopický grasper, rotačný, aktívne dvojité čeľuste, atraumatické, okinekové, kovová rukoväť s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou prstovou plochou bez konektora na monopolárnu koaguláciu,rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 42.5 | 43.5
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 24
| Priemer | mm | 5 | 5.5
44. | Laparoskopický grasper, rotačný, aktívne dvojité čeľuste, brandže v tvare lyžice, s jemnými zúbkami, atraumatické,kovová rukoväť s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou prstovou plochou, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 19
| Priemer | mm | 5 | 5.5
45. | Koagulačná a disekčná elektróda, brandža v tvare L, s konektorom na monopolárnu koaguláciu | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 42.5 | 43.5
| Priemer | mm | 5 | 5.5
46. | Laparoskopický ihelec, s wolfrám karbidovou vložkou, ergonomická rovná rukoväť, s odpojiteľnou západkou, pozícia západky vpravo, čeľuste zahnuté do ľava, na použite pre šicí materiál veľkosti 0/0 až 7/0 a ihly veľkosť BV, SH alebo CT-1 | ks |  |  |  | 2
| Dĺžka | cm | 42.5 | 43.5
| Priemer | mm | 5 | 5.5
47. | Laproskopický grasper, rotačný, aktívne dvojité čeľuste, pravouhlé brandže, kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou prstovou plochou na úchopovej časti, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 26
| Priemer | mm | 10 | 11
48. | Laparoskopický deisektor, rotačný, dvojité aktívne čeľuste, dlhé, kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou prstovou plochou v úchopovej časti, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 42.5 | 43.5
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 22
| Priemer | mm | 5 | 5.5
49. | Laparoskopický deisektor, rotačný, dvojité aktívne čeľuste, dlhé, kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou prstovou plochou v úchopovej časti, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 44
| Priemer | mm | 10 | 11
50. | Laparoskopický disektor, rotačný, dvojité aktívne čeľuste, atraumatické, na uchopenie orgánov kovová rukoväť bez západky, s väčšou kontaktnou plochou, bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 43
| Priemer | mm | 10 | 11
51. | Laparoskopický grasepr s pazúrovým úchopom, rotačný, aktívna jedna brandža, 2 x 3 zuby kovová rukoväť s Manhes štýlom, račňou s väčšou kontaktnou plochou bez konektora na monopolárnu koaguláciu, rukoväť použiteľná s 2-10 mm pracovnými časťami, rozoberateľné na tri časti, rozoberanie jedným úkonom klik systém, konektor na čistenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Dĺžka brandží | mm |  |  | 26
| Priemer | mm | 5 | 5.5
52. | Injekčná ihla, s Luer-Lock, operačný inštrument pre použitie s optikami so zabudovaným pracovným kanálom a trokarom do veľkosti 6 mm. | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 42 | 43
| Veľkosť | mm |  |  | 5
| Priemer | mm |  |  | 2.1
53. | Laparoskopický vzor CUSCHIERI retraktor, rozoberateľný, pozostáva: vonkašie puzdro, insert, rukoväť s rotačným kolieskom pre vychýlenie | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 35 | 36
| Priemer | mm | 10 | 11
54. | Laparoskopická odsávačka, pištoľová rukoväť pre odsávacie a irigačné kovové kanyly s priemerom 5 mm, 10mm Väčší sací kanál, priame priechody pre odsávaciu a irigačnú kvapalinu, malý rozsah otáčania dvojcestného ventilu, Jednoduchá obsluha jednou rukou | ks |  |  |  | 1
55. | Odsávacia a irigačná kanyla na pištoľovú rukoväť | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 32 | 33
| Priemer | mm |  |  | 5
56. | Odsávacia a irigačná kanyla na pištoľovú rukoväť | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 32 | 33
| Priemer | mm |  |  | 10
57 | Monopolárny kábel, kompatibilný s prístrojmi a koagulátormi KARL STORZ a Valleylab, používanými na pracovisku | ks |  |  |  | 1
| Dĺžka | cm | 290 | 310
| Priemer zástrčky | mm |  |  | 8
58 | Luer-Lock hadicový konektor, samec, pre priemer hadice 9mm | ks |  |  |  | 1
59. | Punkčná ihla pre irigáciu fľaše | ks |  |  |  | 1
60. | Luer-Lock hadicový konektor, samec, pre priemer hadice 6mm | ks |  |  |  | 1
II. | Technická špecifikácia kontajnerov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Materiál vane a veka sterilizačného kontajnera: eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu
Sito neprepletané, vypaľované laserom
Kontajner vybavený aktívnym systémom zabraňujúcim prítomnosti kondenzátu po sterilizačnom cykle vrátanie sušenia (odtokový ventil vo vani kontajnera)
Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čelných dosiek, min. 10 farebných prevedení
Otváranie a zatváranie kontajnera umiestnené priamo v hornej časti veka
Integrované úchyty kontajnera priamo v otváracom mechanizme
Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s možnosťou procesnej indikácie sterilizácie
Možnosť stohovania kontajnerov bez neprimeraného namáhania veka
Stabilita stohovaných kontajnerov musí zodpovedať EN868 resp. ekvivalent
Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajneri s popisom v slovenskom jazyku podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Požadovaný popis na identifikačnom štítku: SN 4 04 / 2A v počte 2 ks, SN 4 04 / 2B v počte 2ks
Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix resp. ekvivalent gravírovaním laserom (podľa EN9132 resp. ekvivalent), veľkosť min. 2,5x2,5 mm
Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s termickou dezinfekciou 93 stupňov
P.č. | Kontajner veľkosti 3/4 na vloženie setu na sterilizáciu, ktorý musí pozostávať z: | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 1 sete) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
61. | Kontajnerová vaňa s odtokom 3/4 | ks |  |  |  | 1
| Výška | mm | 135
62. | Kontajnerové veko strieborné 3/4 strieborné | ks |  |  |  | 1
63. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 1
| Výška sita | mm | 90 | 105
64. | Silikónová podložka 3/4 | ks |  |  |  | 1
65. | Chránič filtra | ks |  |  |  | 1
66. | Zelený štítok | ks |  |  |  | 2
67. | Adaptér na štítok | ks |  |  |  | 1
68. | Tag s popisom zelený | ks |  |  |  | 2
P.č. | Kontajner veľkosti 1/1 na vloženie setu na sterilizáciu, ktorý musí pozostávať z: | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 1 sete) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
69. | Kontajnerová vaňa s odtokom 1/1 | ks |  |  |  | 1
| Výška | mm | 236
70. | Kontajnerové veko strieborné 1/1 strieborné | ks |  |  |  | 1
71. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 2
| Výška sita | mm | 90 | 105
72. | Silikónová podložka 1/1 | ks |  |  |  | 2
73. | Chránič filtra | ks |  |  |  | 1
74. | Zelený štítok | ks |  |  |  | 2
75. | Adaptér na štítok | ks |  |  |  | 1
76. | Tag s popisom zelený | ks |  |  |  | 2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie bezplatných vzoriek nástrojov za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky a to v počte 1 ks pre položky:
P.č. | Názov položky
8 | Nožnice preparačné, zahnuté, vzor. Mayo-Lexer, so zlatou skrutkou a čiernymi kruhmi, jemný minimálne traumatizujúci strih, redukovaný priečny strih, s presnou preparáciou
11 | Disekčná cievna svorka, veľmi jemné, zúbkované čeľuste, zahnuté do 90°, so zámkom vzor Mixter-Baby
23 | Ihlec, rovný, s pozlátenými kruhmi rukoväte, s karbid wolfrám vložkou, mimoriadne extra jemný, pre vaskulárny steh, s vrúbkovanými mriežkami o veľkosti 0,3 mm pre ihly a šitie o veľkosti do 10-0, vzor Sennig "HM"
Obchodné meno uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
V: ...................................................., dňa : ....................................
...........................................................................
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis a pečiatka uchádzača