## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
PRÍSTROJ PRE ROBOTICKY ASISTOVANÚ VERTIKALIZÁCIU A MOBILIZÁCIU PACIENTOV
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov - 1 ks Názov/typ/model tovaru : ................................, rok výroby: ................... |  | hodnota/parameter tovaru
1.1 | Nastavovací stôl s intefrovaným motorickým pohybom dolných končatín
1.2 | Tri rôzne vzory pohybu - sinus, chôdza, striedanie
1.3 | Frekvencia pohybu nastaviteľná v rozsahu cca 8 - 60 krokov za minútu
1.4 | Softwarové nastavenie rozsahu pohybu oddelenie pre ľavú a pravú končatinu
1.5 | Synchrónna funkčná svalová elektrostimulácia dolných končatín
1.6 | Elektrostimulácia
1.7 | 8 kanálov elektrostimulácie ( 4 svalové skupiny )
1.8 | Možnosť nastavenie intenzity stimulácie pre každý kanál zvlášť
1.9 | Polohovanie stola s elektronickým meraním v rozsahu 0° - 90°
1.10 | Nastaviteľný uhol v bedrovom kĺbe v min. 10°
1.11 | Elektronické nastavenie podľa dĺžky dolnej končatiny 0 - 45°
1.12 | Podpery chodidiel so systémom cyklickej záťaže
1.13 | Nastavenie záťaže dolných končatín v rozsahu 0 - 50 kg
1.14 | Meranie zaťaženia dolných končatín
1.15 | Nastaviteľné nášľapné plochy pre rôzne postavenie chodidiel
1.16 | Bezpečnostný mechanizmus pre sklopenie pacienta do horizontálnej polohy v prípade výpadku prúdu
1.17 | Kontrola pohonov pohybu v reálnom čase
1.18 | Riadiaci hardware a software
1.19 | Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky - min. 15 palcový monitor
1.20 | Databáza pacientov s možnosťou ukladania múdajov o priebehu tréningu
1.21 | Nastavenie podpory pohybu končatín pre aktívny tréning v rozsahu 0 - 100 %
1.22 | Pre pacientov s hmotnosťou min. 130 kg
1.23 | Výška pri plnej vertikalizáciií max. 242 cm
1.24 | Kolieska s centrálnou brzdou
1.25 | Nastaviteľná výška stola v rozsahu 56 - 84 cm
1.26 | Integrovaná medicínska lišta
1.27 | Antidekubitné matrace 70 mm
1.28 | Univerzálne nastaviteľný postroj pacienta
1.29 | Rôzne veľkosti manžiet pre uchytenie stehien pacienta v rozsahu obvodu stehna min. 28 - 55 cm
1.30 | Tlačidlo pre núdzové zastavenie chodu prístroja
1.31 | Možnosť pripojenia podpery rúk

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Počet MJ | Názov ponúkaného produktu | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
0

## Príloha č. 3
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné