## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť č. 6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
MOBILNÝ PRÍSTROJ PRE NÁCVIK CHȎDZE V ODĽAHČENÍ ALEBO S POMȎCKOU
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou - 1 ks Názov/typ/model tovaru ..................... , rok výroby : ............ |  | hodnota/parameter tovaru
1.1 | Mobilný robotický odľahčovací systém bez nutnosti tlačenia alebo zaťaženia horných končatín
1.2 | Umožňuje prechod medzi robotickým systémom s pohyblivým pásom a samostatnou chôdzou
1.3 | Zaisťuje funkčné prostredie pre pacientov pri nácviku chôdze
1.4 | Pomocou senzorom automaticky nasleduje pohyb pacienta a tým umožňuje prirodzený pohyb
1.5 | Kolieska s elektrickým pohonom umožňujú pohyb systému vpred, vzad a zatáčanie
1.6 | Motorizovaný systém automaticky samostatne nasleduje pohyb pacienta
1.7 | Systém dynamického odľahčenia vo všetkých fázach kroku
1.8 | Odľahčenie stranovej symetrie či asymetrie
1.9 | Indikátor miery nastaveného odľahčenia
1.10 | Zabezpečenie pacientov proti pádu
1.11 | Nastavenie miery prepadu pri zachytenom pádu pacienta
1.12 | Nastavenie miery záťaže/odľahčenia pacienta
1.13 | Nastavenie korekcie smeru pohybu pri nerovnomernej diaľke kroku pacienta
1.14 | Nastavenie pomocou diaľkového ovládača
1.15 | Odstrániteľné zábradlie s nosnosťou min. 40 kg
1.16 | Otočné kolieska s možnosťou aretácie
1.17 | Systém poháňaný batériou
1.18 | Indikátor stavu batérie
1.19 | Nabíjačka batérie
1.20 | Bezpečnostné stop tlačidlo
1.21 | Senzory v rohoch prístroja detekujúce kontakt s prekážkou
1.22 | Záznam terapie - údajov pre sledovanie vývoja a stavu pacienta
1.23 | Pacient je upevnený pomocou postroja v oblasti panvy a štyrmi popruhmi nad hlavou
1.24 | Maximálna možná hmotnosť pacienta min. 130 kg
1.25 | Výška max. 197 cm
1.26 | Šírka max. 90 cm

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkoviý rozpočet tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť č. 6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Názov ponúkaného produktu | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 7. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
0

## Príloha č. 3
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Predmet zákazky:
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť č. 6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné