## 1_Mamograf
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika I.
Časť III.: Mamograf
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Mamograf požadovaný počet: 1 ks |  |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
| I. Technické špecifikácie mamografu |  |  | I. Technické špecifikácie mamografu
1 | Typ detektora | aSe alebo aSi alebo CMOS alebo DR |  | uveďte hodnotu
2 | Počet detektorov | min. 1 |  | uveďte hodnotu
3 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | min. 23 x 29 cm |  | uveďte hodnotu
4 | Rozlíšenie – počet bodov | min. 3 300 x 4 000 pixelov |  | uveďte hodnotu
5 | Rozlíšenie – veľkosť bodu | max. 70 μm |  | uveďte hodnotu
6 | Rozlíšenie – rozsah šedi | min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
7 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | max. 30 sekúnd |  | uveďte hodnotu
8 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | max. 30 sekúnd |  | uveďte hodnotu
9 | Výstupný výkon generátora | min. 7 kW |  | uveďte hodnotu
10 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | min. 22 kV až 39 kV pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností vrátane prípadných upgrade prístroja o tomosyntézu, biopsiu alebo kontrastnú mamografiu |  | uveďte hodnotu
11 | Rozsah nastavenia mAs | min. 3 mAs až 500 mAs |  | uveďte hodnotu
12 | Veľkosť malého ohniska | max. 0,1 mm |  | uveďte hodnotu
13 | Veľkosť veľkého ohniska | max. 0,3 mm |  | uveďte hodnotu
14 | Tepelná kapacita anódy | min. 300 kHU |  | uveďte hodnotu
15 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno |  | áno/nie
16 | Expozičná automatika | áno |  | áno/nie
17 | Zariadenie, resp. príslušenstvo, ktoré meria a zobrazuje údaje o veľkosti dávky v mliečnej žľaze (AGD) | áno |  | áno/nie
18 | Motoricky ovládané kompresné zariadenie pre kompresiu prsníka (zobrazenie kompresnej sily a hrúbky kompresie, s funkciou automatického a núdzového uvoľnenia kompresie) Automatická výmena filtra podľa komprimovanej hrúbky v zmysle zákona č. 87/2018 § 115, ods. 11, písm. e, polož. 6 | áno |  | áno/nie
19 | Maximálna motorická kompresná sila | 130 až 200 N a stabilná po dobu min. 1 min |  | uveďte hodnotu
20 | Vzdialenosť od ohniska RTG lampy po receptor obrazu | min. 60 cm |  | uveďte hodnotu
21 | Rozsah vzdialenosti od podlahy k obrazovému receptoru | min. 71 cm až 150 cm |  | uveďte hodnotu
22 | Rozsah rotácie C-ramena | min. 180° |  | uveďte hodnotu
23 | Veľkosť poľa zobrazenia (s výnimkou stereotaxie) | min. 23 x 29 cm |  | uveďte hodnotu
24 | CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj | áno |  | áno/nie
25 | Platný ŠUKL kód prístroja | áno |  | áno/nie
26 | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa ust. § 28 ods. 6 Zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane v platnom znení (ďalej len „Zákon o radiačnej ochrane“) a Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - podľa ust. § 28 ods. 2 písm. g) Zákona o radiačnej ochrane. | áno |  | áno/nie
| II. Akvizičná stanica pre mamograf |  |  | II. Akvizičná stanica pre mamograf
27 | Operačný systém | Windows, Linux alebo ekvivalentný avšak kompatibilný s ponúkaným akvizičným SW |  | uveďte hodnotu
28 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno |  | áno/nie
29 | Hard disk | min. 5 000 obrazov v DICOM formáte alebo 500 GB |  | uveďte hodnotu
30 | Pamäť RAM | min. 4 GB, v prípade operačného systému Linux - min. 2 GB |  | uveďte hodnotu
31 | Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, DICOM Storage Commitment (potvrdenie archivácie z obrazového archívu) | áno |  | áno/nie
32 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno |  | áno/nie
33 | Demografické údaje o pacientoch buď načítavať priamo zo systému NIS/RIS (nemocničného/rádiologického informačného systému) prostredníctvom funkcionality DICOM Modality Worklist, alebo ich zadávať manuálne Doplňujúce informácie k systému NIS/ RIS: Nemocničný informačný systém (NIS): Prosoft Promis Rádiologický informačný systém (RIS): Tatramed Tomocon – archivácie a distribúcie obrazových snímok (PACS) Komunikácia s PACS serverom cez protokol HL7, ktorý zabezpečí načítanie údajov pacienta a rovnako zabezpečí vymazania worklistu z PACS servera. | áno |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
34 | Záruka 24 mesiacov | áno |  | áno/nie
35 | Doprava na miesto dodania | áno |  | áno/nie
36 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno |  | áno/nie
37 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno |  | áno/nie
38 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača