## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
RTG prístroje
1.2 CPV:
33111000-1 Röntgenové prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
1.4 Názov projektu:
Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice
Kód ŽoNFP: NFP302020AYQ2
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 6 častí.
2.2 Časti
Časť | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
1. | 1.1.2 - Digitálny RTG statický prístroj |  |  |  | ks | 2
2. | 1.1.3 - RTG mobilný prístroj |  |  |  | ks | 3
3. | 1.1.4 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre traumatologické, ortopedické a neurochirurgické pracoviská |  |  |  | ks | 2
4. | 1.1.5 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre intervenčnú RDG, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu |  |  |  | ks | 2
5. | 1.1.6 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre urológiu |  |  |  | ks | 1
6. | 1.1.7 - RTG mobilný prístroj pre OP sál s kvalitou zobrazovania v 3D |  |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
2023-01-03
Časť 1: | 1.1.2 - Digitálny RTG statický prístroj
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Počet detektorov | ks | 2 (po 1 kuse v stole vyberateľný a vo vertigrafe pevný)
2. | Rozmer aktívnej plochy dektora min. (výška x šírka) | cm | 32 x 42
3. | Rozlíšenie veľkosť bodu | μm |  | 160μm
4. | Rozlíšenie – rozsah šedi | bit | 16 bit
5. | Výstupný výkon generátora | kW | 80
6. | Rozsah kV | kV | od 40 kV do 150 kV
7. | Rozsah nastavenia mAs | mAs | 0,5 mAs-850mAs
8. | Rozsah nastavenia mA | mA | 10-800mA
9. | Veľkosť malého ohniska | mm |  | 0.6
10. | Veľkosť veľkého ohniska | mm | 1.2
11. | Tepelná kapacita anódy | kHU | 350 kHU
12. | Rozmer stola (dĺžka x šírka) | cm | 220 x 80
13. | Rozsah motorického nastavenia výšky stola | cm | 32
14. | Vertikálny statív s AEC | ° | -20 / +90
15. | Fixný elevačný pacientsky stôl s plávajúcou doskou a nosnosťou | kg | 300
16. | Stropný záves | vyžaduje sa
17. | Typ detektora | aSi
18. | Detektory v stole aj vo vertigrafe/ 1 zabudovaný + 1 vyberateľný | vyžaduje sa
19. | Vodotesné detektory s krytím min. IPX3 | vyžaduje sa
20. | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | vyžaduje sa
21. | Akumulátory detektora musia byť užívateľom vyberateľné | vyžaduje sa
22. | RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | vyžaduje sa
23. | Bucky clona vo vertigrafe aj v stole | vyžaduje sa
24. | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) | vyžaduje sa
25. | Zabudované kolimačné svetlo alebo laserové zameriavanie | vyžaduje sa
26. | Expozičná automatika | vyžaduje sa
27. | DAP meter | vyžaduje sa
28. | Operačný systém Windows alebo Linux | vyžaduje sa
29. | Zabudované CD-rw/DVD-rw alebo USB rozhranie | vyžaduje sa
30. | Hard disk minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte | vyžaduje sa
31. | Pamäť RAM minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB | vyžaduje sa
32. | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom Storage (DICOM zasielanie snímiek na PACS) | vyžaduje sa
33. | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom jazyku | vyžaduje sa
34. | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024 | vyžaduje sa
Časť 2: | 1.1.3 - RTG mobilný prístroj
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Rozsah kV | kV | 40-120
2. | Výkon min. | kW | 35
3. | Rozsah mAs | mAs | 0,4-320
4. | Tepelná kapacita anódy | kHU | 120
5. | Veľkosť ohniska malého - v zariadení 2-ohniskovom | mm |  | 0.8
6. | Veľkosť veľkého ohniska - v zariadení 2 - ohniskovom | mm |  | 1.3
7. | Veľkosť ohniska v 1 - ohniskovom zariadení | mm |  | 0.8
8. | Rotačné rameno |  | +90 / -90
9. | Vzdialenosť ohnisko-podlaha | cm | 75-200
10. | Šírka prístroja | cm | cm | 60
11. | Dotykový monitor akvizičnej stanice v tele prístroja o veľkosti | palec | 15
12. | Čas prvého zobrazenia snímky | sekunda |  | 3
13. | Elektrické napájanie 200-240 V/ max. 16A | vyžaduje sa
14. | Čas cyklu – možnosť snímkovania ďalšiu expozíciu | sekunda |  | 15
15. | Typ detektora | aSi
16. | Aktívna plocha detektora | cm | 34 x 42
17. | Rozlíšenie detektora – hĺbka šedi | bit | 16
18. | Rozlíšenie | lp/mm | 3
19. | Hmotnosť detektora s batériou | kg |  | 4
20. | Náhradné batérie pre RTG detektor | ks | 1
21. | Voľba kV. Mas, voľba APR | vyžaduje sa
22. | Zabudované kolimačné svetlo, alebo laserové zameriavanie | vyžaduje sa
23. | Nastavenie ohniskovej vzdialenosti | vyžaduje sa
24. | Integrované miesto/košík pre prenos detektora a náhradnej batérie | vyžaduje sa
25. | Batériou napájaný pohon aj generátor prístroja | vyžaduje sa
26. | Anti-mriežkový SW | vyžaduje sa
27. | Integrovaný WIFI Access point v tele prístroja | vyžaduje sa
28. | Možnosť snímkovania aj bez pripojenia na napájanie 230 V | vyžaduje sa
29. | DAP meter | vyžaduje sa
30. | DICOM Akvizičná stanica integrovaná v tele prístroja | vyžaduje sa
31. | Uživateľom vyberateľná batéria detektora | vyžaduje sa
32. | Davkový parameter so zápisom so zápisom k aktívnemu obrazus automatickým prenosom do PACS-u(DAP) | vyžaduje sa
33. | Operačný systém Windows alebo Linux | vyžaduje sa
34. | Hard disk minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte | vyžaduje sa
35. | Zabudované CD-rw/DVD-rw alebo USB rozhranie | vyžaduje sa
36. | Pamäť RAM minimálne 4GB, v prípade operačného systému Linux – minimálne 2GB | vyžaduje sa
37. | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, DICOM Worklist,DICOM Send, DICOM Storage,( DICOM zasielanie snímiek na PACS) | vyžaduje sa
Časť 3: | 1.1.4 - RTG mobilný prístroj pre OP sály C rameno pre traumatologické, ortopedické a neurochirurgické pracoviská
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
C-rameno:
1. | Motorizované nastavenie výšky | cm | 40
2. | Manuálny horizontálny pohyb | cm | 20
3. | Manuálny orbitálny pohyb | ° | -40°/ +110°
4. | Manuálna rotácia min. +/-220° | ° | -220
5. | Manuálny výkyv min. +/-10°
6. | Vertikálny voľný priestor oblúku | m | 80
7. | Hĺbka ramena min. 73 cm | cm | 73
8. | Farebné označenie aretácie pohybov | vyžaduje sa
Generátor:
9. | HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči | kv | 40 - 110
10. | Rozsah pulznej skiaskopie | mA | 2020-03-01
11. | Rozsah digitálnej rádiografie | mA | 24
12. | Počet pulzov | p/s | 1,2,4,8,12,15,25
13. | Výkon | kW | 2
Rentgentka:
14. | Stacnárna/rotačná anoda
15. | Ohnisko | mm | 0,1 - 0,6
16. | Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia) | vyžaduje sa
Flat-Panel:
17. | Typ detektora: CMOS | vyžaduje sa
18. | Veľkosť pola: | cm | 20x20
19. | Rozlíšenie matrice: | k2 | 1
20. | Veľkosť pixelov | μm |  | 200
21. | Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne | vyžaduje sa
22. | Hĺbka zobrazenia | bit | 16
23. | Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore | vyžaduje sa
Zobrazenie:
24. | Monitorový vozík s dvoma 19“ monitormi, s vysokým rozlíšením rozlíšením | vyžaduje sa
25. | Možnosť synchrónneho ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena | vyžaduje sa
26. | Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou | vyžaduje sa
27. | Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému min. 2,5 lp/mm | vyžaduje sa
28. | 100 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH- pamäť posledného obrazu | vyžaduje sa
29. | Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia | vyžaduje sa
30. | Ručný spínač pre ovládanie expozíci | vyžaduje sa
31. | Dvojitý nožný spínač | vyžaduje sa
32. | Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz) | vyžaduje sa
33. | Výstupný obraz štvorcového formátu | vyžaduje sa
34. | Asymetrický kolimátor | vyžaduje sa
35. | Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu | vyžaduje sa
36. | Kostné: končatiny, chrbtica | vyžaduje sa
37. | Metal – eliminácia vkladaných kovových predmetov | vyžaduje sa
38. | Automatický záznam obrazu a sekvencie | vyžaduje sa
Časť 4: | 1.1.5 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre intervenčnú RDG, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
2. | Typ detektora | CMOS
3. | Počet detektorov | 1
4. | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | cm | 30x30
5. | Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1400 pixelov
6. | Rozlíšenie – veľkosť bodu | μm |  | 200
7. | Rozlíšenie – rozsah šedi | bit | 14
8. | Výstupný výkon generátora | KW | 12
9. | Rozsah kV minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
10. | Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
11. | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | vyžaduje sa
12. | Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | vyžaduje sa
13. | Hĺbka C-ramena | cm | 73
14. | Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
15. | Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
16. | DAP meter | vyžaduje sa
17. | Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | lp/mm | 2023-04-02
18. | Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | vyžaduje sa
19. | Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | vyžaduje sa
20. | Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 25 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu
Akvizičná stanica pre RTG prístroje
21. | Operačný systém | Windows alebo Linux
22. | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | vyžaduje sa
23. | Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
24. | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
25. | Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | vyžaduje sa
26. | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | vyžaduje sa
27. | Vozík s TFT monitorom min. 23 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | vyžaduje sa
Doplnková výbava
28. | Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | vyžaduje sa
29. | Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | vyžaduje sa
30. | Funkcia kinoslučka | vyžaduje sa
31. | Farebný TFT monitor min. 23 palcov alebo farebné 2 TFT monitormi min. 19 palcov s možnosťou priameho zobrazenia externého video signálu | vyžaduje sa
32. | Možnosť 3D zobrazenia z PACSu | vyžaduje sa
33. | Interface pre navigáciu 2D | vyžaduje sa
34. | Kumunikácia s injektorom | vyžaduje sa
35. | Diaľkové ovládanie obrazového systému a C-ramena pomocou univerzálneho nožného spínača alebo diaľkovým ovládaním alebo dotykovým displejom | vyžaduje sa
Časť 5: | 1.1.6 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre urológiu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
C-rameno:
1. | Motorizované nastavenie výšky | cm | 40
2. | Manuálny horizontálny pohyb | cm | 20
3. | Manuálny orbitálny pohyb min+110°/-40° | vyžaduje sa
4. | Manuálna rotácia min. +/-220° | vyžaduje sa
5. | Manuálny výkyv min. +/-10° | vyžaduje sa
6. | Vertikálny voľný priestor oblúku | cm | 80
7. | Hĺbka ramena | cm | 65
8. | Farebné označenie aretácie pohybov | vyžaduje sa
Generátor:
9. | HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči 40 až 110 kV | vyžaduje sa
10. | Rozsah pulznej skiaskopie | mA | 3 – 23
11. | Rozsah digitálnej rádiografie | mA | 24
12. | Počet pulzov 1,2,4,8,12,5 ,25 až 30p/s | vyžaduje sa
13. | Výkon | kW | 2
Rentgentka:
14. | Stacionárna / rotačná anóda | vyžaduje sa
15. | Ohnisko 0,1 mm - 0,6 mm | vyžaduje sa
16. | Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia) | vyžaduje sa
Flat-Panel:
17. | Typ detektora CMOS | vyžaduje sa
18. | Veľkosť pola: min. 30 x 30 cm | vyžaduje sa
19. | Rozlíšenie matrice: min. 1k2 | vyžaduje sa
20. | Veľkosť pixelov | μm | 150
21. | Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne | vyžaduje sa
22. | Hĺbka zobrazenia 16 bitov | vyžaduje sa
23. | Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore | vyžaduje sa
Zobrazenie:
24. | Monitorový vozík s dvoma 19“ monitormi, s vysokým rozlíšením | vyžaduje sa
25. | Možnosť synchrónneho ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena | vyžaduje sa
26. | Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou | vyžaduje sa
27. | Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému | lp/mm | 2.5
28. | 100 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH- pamäť posledného obrazu | vyžaduje sa
29. | Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia | vyžaduje sa
30. | Ručný spínač pre ovládanie expozíci | vyžaduje sa
31. | Dvojitý nožný spínač | vyžaduje sa
32. | Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz) | vyžaduje sa
33. | Výstupný obraz štvorcového formátu | vyžaduje sa
34. | Asymetrický kolimátor | vyžaduje sa
35. | Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu | vyžaduje sa
36. | Kostné: končatiny, chrbtica | vyžaduje sa
37. | Metal – eliminácia vkladaných kovových predmetov | vyžaduje sa
38. | URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív | vyžaduje sa
39. | Cine loop slučka 1-15 obr./s | vyžaduje sa
40. | Automatický záznam obrazu a sekvencie | vyžaduje sa
DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu
Výstupné rozhranie:
41. | Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS | vyžaduje sa
42. | DICOM 3.0 | vyžaduje sa
43. | Dicom Storage, Send | vyžaduje sa
44. | Worklist s MPPS | vyžaduje sa
45. | Query | vyžaduje sa
46. | Retrieve | vyžaduje sa
47. | Zápis pacientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia | vyžaduje sa
48. | Samostatný AV a digitálny výstup obrazu | vyžaduje sa
49. | Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, TIF, JPG) | vyžaduje sa
50. | Protokol o dávkach | vyžaduje sa
Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:
51. | Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet | vyžaduje sa
52. | Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a prípojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke | vyžaduje sa
53. | Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP | vyžaduje sa
54. | Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT) | vyžaduje sa
55. | Komunikácia s PACS-om | vyžaduje sa
Časť 6: | 1.1.7 - RTG mobilný prístroj pre OP sál s kvalitou zobrazovania v 3D
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
| Generátor výkonu | kW | 25
| Rýchloobrátkový rtg žiarič s dvomi ohniskami | vyžaduje sa
| ACC /aktívne chladenie/ | vyžaduje sa
| DAP | vyžaduje sa
| Automatická optimalizácia dávky | vyžaduje sa
| Flat panel rozmerov | cm | 30x30
| Flat panel CMOS | vyžaduje sa
| Veľkosť pixela max. 160 µm | max. 160 µm
| Hĺbka digitalizácie min 16 bit | min 16 bit
| Rozlíšenie obrazu minimálne 1952x1952 pixel | min. 1952x1952 pixel
| Ovládací panel prístroja –dotyková obrazovka. | vyžaduje sa
| Pohyb ramena motorizovaný aj pohyb ručne | vyžaduje sa
| Pohyb ramena v 4 rovinách | vyžaduje sa
| Angulačný motorický pohyb min. ± 220 ◦ | min. ± 220 ◦
| Orbitálny motorický pohyb min. ± 98 ◦ | min. ± 98 ◦
| Vzdialenosť detektor – žiarič | cm | 93
| 3D zobrazenie snímaného objektu | vyžaduje sa
| Rozsah snímania pri 3D | min. ± 190 ◦
| Počet nasnímaných obrazov pri 3D | min. 100 až 400 obrazov
| 3D zobrazenie minimálna veľkosť pola zobrazenia v 3D | 16x16x16cm.
| 3D objemové rozlíšenie 512x512x512 voxels | 512x512x512 voxels
| Izocentrická snímacia technológia v 3D | vyžaduje sa
| Rýchle snímanie – skenovanie 3D volume rendering technika | vyžaduje sa
Jednotlivé obrazy
| Fluoroskopia s frekvenciou obrazu | min. 0,5 až 30 obrazov/sec
| Prenos dát na PACS cez kábel aj WiFi | vyžaduje sa
| DICOM kompatibilita | vyžaduje sa
| SW – potlačenie artefaktov z kovu | vyžaduje sa
| SW – post processing spracovania obrazu | vyžaduje sa
| SW +HW – peroperačná 3D +2D navigácia | vyžaduje sa
| Simultánne zobrazenie objektu na monitore naraz v 3 rovinách | vyžaduje sa
| Súčasťou zariadenia musí byť pojazdná diagnosticko-pracovná stanica s 2-mi plochými monitormi s rozlíšením minim.1280x1024, veľkosť monitorov minimálna uhlopriečka 19“ | vyžaduje sa
| Svietivosť monitorov min. 500 cd/m2 | min. 500 cd/m2
| Možnosť natočenia monitorov | vyžaduje sa
| 1 monitor reálny obraz , druhý referenčný | vyžaduje sa
| Možnosť zobrazenia na jednom monitore obrazov z iných zobrazovacích modalít /CT, MR a i./, možnosť pamäťovej slučky. | vyžaduje sa
| Hmotnosť C ramena max. 415 kg | kg |  | 415
Zariadenie musí podporovať:
| Kontrola systému | vyžaduje sa
| Kontrola bŕzd | vyžaduje sa
| Kontrola boku stola | vyžaduje sa
| Kontrola motorizácie, pozície, laserový lokalizér a bezdrôtový nožný spínač | vyžaduje sa
| Antikolízny systém | vyžaduje sa
| Pamäte poloh | vyžaduje sa
| Ovládanie joystikmi | vyžaduje sa
| Izocentrická rotácia | vyžaduje sa
| Rozmery prístroja | vyžaduje sa
vyžaduje sa
| Izocentrická rotácia | vyžaduje sa
| Rozmery prístroja |  |  |  |  | konkrétne rozmery doplní dodávateľ
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY VIAŽUCE SA K ZMLUVNEMU PLNENIU
1. | Požaduje sa dodanie prístroja do miesta plnenia v sídle verejnéh obstarávateľa (odanie vrátane dopravy) do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. | Požaduje sa predložiť ŠÚKL kód, Vyhlásenie o zhode.
3. | Požaduje sa doprava na miesto plnenia, inštalácia na mieste plnenia, úvodné zaškolenie personálu / obsluhy, ak to výrobca požaduje pre správnu a odbornú manipuláciu; návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
4. | Zariadenie musí byť dodávateľom dodané nové, nepoužívané, nerepasované a kompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
5. | Splatnosť faktúry 60 dní.
6. | Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu tak, aby zahŕňala všetky akékoľvek náklady /doprava tovaru na miesto plnenia, náklady na prezentáciu funkčnosti, náklady na odstraňovanie chýb počas záručnej doby.
7. | Zmluvné strany sa dohodnú, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas objednávateľa je oprávnený.
8. | Zmluvné strany sa Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
9. | V prípade porušenia bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
10. | Záručná doba 24 mesiacov.
11. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
12. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
13. | Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
14. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
13. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
6. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE ÚCASTNÍKA PTK
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
RTG prístroje
Časť | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 1.1.2 - Digitálny RTG statický prístroj | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | 1.1.3 - RTG mobilný prístroj | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | 1.1.4 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre traumatologické, ortopedické a neurochirurgické pracoviská | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | 1.1.5 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre intervenčnú RDG, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
5. | 1.1.6 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre urológiu | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
6. | 1.1.7 - RTG mobilný prístroj pre OP sál s kvalitou zobrazovania v 3D | [7 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis: | ..............................
V: |  |  |  |  | meno: | ..............................
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky do (min. 3 mesiace): ..................................