## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Stomatologické ambulantné vybavenie
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Stomatologická súprava s kreslom a príslušenstvom ,súprava nesená kreslom | ks | 1ks
Položka č.2 | Stomatologický kompresor so skrinkou | ks | 1ks
Položka č.3 | Autoklav stolový do zubnej ambulancie | ks | 1ks
Položka č.4 | Termodezinfektor stolový | ks | 1ks
Položka č.5 | Prístroj na rýchlu dezinfekciu a strilizáciu zubných kolienok,turbín,násacov,adaptéry | ks | 1ks
Položka č.6 | Pieskovač s ultrazvukom | ks | 1ks
1.2 CPV:
33192410-9 Zubolekárské kreslá
33191000-5 Strerilizačné,dezinfekčné a hygienické prístroje
42123410-4 Vzduchový kompresor na podvozku
51410000-8 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Stomatologické ambulantné vybavenie
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položká č.1 Stomatologická súprava s kreslom a príslušenstvom ,súprava nesená kreslom
1. | Základné požadované parametre:
1.1 | Stolík lekára
1.2 | Možnosť osadenia 5-mi nástrojmi, dolné-spodné vedenie hadíc,pantografické rameno výškovonastaviteľné s pneumatickou brzdou
1.3 | Ovladací panel stolíka lekára s LCD displejom s ENDO, CHIR, IMPLANT funkciami motora možnosť nastavenie parametrov nástrojov a ovladanie kresiel, plniča pohára a oplachy misy, ohrev vody a svietidla
1.4 | Regulácia chladenia pre každý nástroj osobitne
1.5 | Modul pre striekačku vrátane striekačky 3F pre lekára
1.6 | Modul pre elektrický bezuhlíkový mikromotor vrátane bezuhlíkového mikromotora
1.7 | Modul pre elektrický svetelný bezuhlíkový mikromotor s funkciami vrátane svetelného bezuhlíkového mikromotora s LED svetlom
1.8 | 15-funkciový ovladací panel stolík lekára
1.9 | Negatoskop
1.10 | Ľavá opierka ruky
1.11 | Stolík asistenta
1.12 | Nástrojový na otočnom ramene
1.13 | Modul pre veľkú odsávačku vrátane veĺkej odsávačky so samostatným vstupným filtrom
1.14 | Modul pre odsliňovač vrátane koncovky odsliňovača so samostatným vstupným filtrom
1.15 | Modul pre striekačku vrátane striekačky 3F pre asistenta
1.16 | 10-funkciový ovládací panel stolíka asistenta
1.17 | Pľúvadlový blok
1.18 | Otočný pĺúvadlový blok s mechanickým otáčaním pĺúvadlovaj misy, misa sklenenná odnimateĺná, ohrev vody pohára,dezinfikovateľná sterilizovateľná fľaša na destilovanú vodu, fľaša na dezinfekciu nástrojov
1.19 | LED svietidlo so senzorom, na pantografickom ramene s hlavicou nastaviteľnou v troch smeroch so sterilizovateľnými prvkami
1.20 | Kreslová časť
1.21 | Naklápanie sedáku pri pohybe opierky chrbta, antivyzliekací systém pohybu, hlavová opierka s možnosťou nastavenia, stoličká pre lekára
1.22 | 3 programovateľné pozície kresla
1.23 | Možnosť inštalovať zubnú súpravu bez potreby kotvenia
1.24 | Nosnosť kreslovej časti: 135kg
1.25 | Nožný ovládač
1.26 | Spoločný ovládač na ovládanie kreslá a zubnej súpravy, spojený so súpravou vodičom.
1.27 | Nášľapný pohyb spínania, ovládanie spreja, chipblower,ovládanie oplachu misy a plnenia pohára s joystykom na ovládanie smerov pohybu kresla
1.28 | Separátor amalgámu
1.29 | Separátor amalgámu dodávaný so stomatologickou súpravou
1.30 | Separátor piesku - zberná nádoba
1.31 | Pieskovač
1.32 | Svietidlo
1.33 | LED svietidlo ovládané pohybovým senzorom
1.34 | Separátor odsávania
1.35 | Separátor odsávania pre nepretržité odsávanie
1.36 | Zásobník destilovanej vody+systém dezinfekcie hadíc 2 fľaše
1.37 | Prevedenie systému odsávania pre centrálne mokré odsávanie
1.38 | Odsávania
1.39 | Ventil miesta s príslušenstvom osadený priamo v stomatologickej súprave
Položka č.2
Stomatologický kompresor so skrinkou
2. | Základné požadované parametre:
2.1 | Skrinka 1ks
2.2 | Odsávačka 1ks
2.3 | Kompresor pre jednú stomatologickú súpravu
2.4 | Menovité napätie/frekvencia 230V/50(60) Hz
2.5 | Výkon motora 0,55 kW
2.6 | Objem vzdušníka 25L
2.7 | Výkonnosť kompresora( pracovný tlak 6-8bar) , 70l.min - 1/6 bar
2.8 | Režim prevádzky S1 - 100%
2.9 | Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP) , +3 ⁰C pri 7bar
2.10 | Sacia výkonnosť kompresora 110 l.min
2.11 | Maximálny podtlak 12kPa
2.12 | Hlučnosť ≤ 47dB (50 Hz), ≤ 50dB (60 Hz),
2.13 | Hmotnosť 108 kg
2.14 | Rozmer 560 x 640 x 1250mm
Položka č.3
Autoklav stolový
3. | Základné požadované parametre:
3.1 | Objem : 40,5L
3.2 | Komora : Š302 x H450 x V302 mm
3.3 | Rozmery : Š615 x H757 x V505 mm
3.4 | Max.pracovný tlak 2,4 bar/Min
3.5 | Pracovný tlak : -1,00 bar Max.
3.6 | Pracovná teplota : 138,0 ⁰C
3.7 | Ovláda mikroprocesor Grafický LCD displej( LED podsvietenie)
3.8 | Materiál: STS 316L
3.9 | Panelová tlačiareň
3.10 | Termo tlačiareň, kotúč papiera: Š58xØ40mm, D=13m
3.11 | Napájanie AC230V, 50/60Hz
3.12 | Príkon 3 300W
3.13 | Hmotnosť 78kg
Položka č.4
Termodezinfektor stolový
4. | Základné požadované parametre:
4.1 | Napájanie AC400V, 50/60Hz/230 V AC, 50/60H
4.2 | Elektrický prúd 16A
4.3 | Celkový rozmer 600x835x600mm
4.4 | Hmotnosť max. 78kg
4.5 | Sušenie plus
4.6 | Aktívne vzduchové čistenie s filtrom HEPA
4.7 | Prípojka studenej a teplej vody
4.8 | Prípojka na demineralizovanú vodu
4.9 | Automatické zamykanie dverí
4.10 | Integrované dávkovacie čerpadlo na tekuté produkty 1ks
4.11 | Vnútorné dávkovacie zariadenie na oplach
4.12 | Nádrž na soľ - cez predné dvere
4.13 | Počet programov - 6
4.14 | Počšt prisposobiteľných programov - 2
4.15 | Doba cyklu - 74 minút vrátane aktívneho sušenia vzduchom
Položka č.5
Prístroj na rýchlu dezinfekciua sterilizáciu zubných kolienok, turbín, násadcov
5.1 | Vstupný tlak vzduchu 5-8 bar
5.2 | Kapacita olejovaj nádrže min. 0,2L
5.3 | Kapacita nádrže na vodu min.1,8L - max. 2,3L
5.4 | Spotreba vody max. 900 ml/cyklus
5.5 | Dĺžka programu - cyklu dezin. max.20 min.
5.6 | Hmotnosť max. 26kg
5.7 | Čistenie, mazanie ,sterilizácia sa požaduje
Položka č.6
Pieskovač s ultrazvukom
6.1 | Piezoelektrický ultrazvuk Woodpecker s EMS kombinovaný s pieskovačom
6.2 | Eliptické kmitanie so svetelným násadcom s výkonom a technológiou
6.3 | Veľký displej ,jasný, citlivý a vode odolný panel
6.4 | Multifunkčný nožný ovládač
6.5 | Automatická identifikácie čistiaceho režimu pri zdvihnutí násadca
6.6 | Príslušenstvo
6.7 | Ultrazvukový násadec 2ks
6.8 | Pieskovací násadec ( supra a perio ) 2ks
6.9 | Momentový kľúč 2ks
6.10 | Sterilizačná kazeta 2ks
6.11 | Fĺaša na vodu ( 600ml a 1400ml ) 2ks
6.12 | Multifunkčný nožný spínač 1ks
6.13 | Nádoba na prášok ( supra a perio ) 2ks
6.14 | Prášok 65um 2ks
6.15 | Hadica na vodu a hadica na vzduch 2ks
6.16 | Ihla na údržbu 2ks
6.17 | Koncovka P33 2ks
6.18 | Titánová koncovka P59 2ks
6.19 | Titánová koncovka P56 2ks
6.20 | Titánová koncovka P50L 2ks
6.21 | Titánová koncovka P50R 2ks
6.22 | Koncovka na ošetrenie implantátov P94 1ks
6.23 | Koncovka na ošetrenie implantátov P95 1ks
6.24 | Endo irigačná koncovka E60 2ks
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do tridsiatich pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu nia.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie nia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Súčasťou dodania nia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11. | Kúpna cena nia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného nia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením nia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k niu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "nie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je nie uvedené do prevádzky. Uvedenie nia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť nie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za nie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií nia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch nia, t.j. uvedenie nia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení nia odporúčaných a predpísaných výrobcom nia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia nia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu nia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 20. tejto časti,
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie nia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu nia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky nia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 12 tejto časti, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní nia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie nia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
14.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie nia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
16. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na ní počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby nia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
20. | V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa: |  | podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: