## Časť 4
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  | Príloha č. 4
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: | „Prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie“
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technicko-medicínske parametre a funkčné vlastnosti |  |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
VIDEOGASTROSKOP – 2 ks
1. | spôsob snímania: farebný CCD/CMOS čip
2. | veľkosť zorného poľa: min. 140°
3. | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 10,0 mm
4. | priemer pracovného kanála: min. 2,8 mm
5. | ohybnosť hore/dolu: min. 210° / min. 90°
6. | ohybnosť vpravo/vľavo: min. 100° / min. 100°
7. | pracovná dĺžka: 1000 – 1100 mm
8. | celková dĺžka: 1300 – 1400 mm
9. | technológia digitálnej chromoendoskopie
10. | prídavný oplachový kanál
11. | technológia vysokého rozlíšenia obrazu
VIDEOKOLONOSKOP – 2 ks
1. | spôsob snímania: farebný CCD/CMOS čip
2. | veľkosť zorného poľa: min. 140°
3. | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: max. 13,2 mm
4. | priemer pracovného kanála: min. 3,7 mm
5. | ohybnosť hore/dolu: min. 180° / min. 180°
6. | ohybnosť vpravo/vľavo: min. 160° / min. 160°
7. | pracovná dĺžka: 1600 – 1700 mm
8. | celková dĺžka: 2000 – 2020 mm
9. | technológia digitálnej chromoendoskopie
10. | technológia vysokého rozlíšenia obrazu
11. | prídavný oplachový kanál
12. | variabilná tuhosť zavádzacieho tubusu endoskopu
VIDEOPROCESOR – 1 ks
1. | identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení
2. | automatické nastavenie jasu
3. | funkcia subjektívne nastavenie kontrastu
4. | funkcia nastavenie bielej farby
5. | funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/
6. | funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu
7. | funkcia zmrazenie obrazu
8. | záznam obrazu na pamäťové médium
9. | záznam videa na pamäťové médium resp. ekvivalentné technické riešenie – ak videoprocesor neumožňuje nahrávanie videa v HD kvalite samostatný medicínsky záznamník videa v HD kvalite
10. | funkcia vysoké rozlíšenie obrazu
11. | funkcia digitálna chromoendoskopia
12. | funkcia elektronický zoom /3 veľkosti/
13. | funkcia obraz v obraze /HD/
14. | klávesnica na ovládanie videoprocesora
15. | možnosť používateľských prednastavení
16. | funkcia irisovej clony
17. | filtrácia detailov
SVETELNÝ ZDROJ – 1 ks
1. | samostatný alebo integrovaný svetelný zdroj
2. | xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W alebo LED výbojka
3. | životnosť xenónovej výbojky min. 500 prevádzkových hodín
4. | záložná žiarovka v prípade xenónovej výbojky
5. | vzduchová insuflácia min. 3 stupne intenzity
6. | automatické nastavenie jasu
7. | funkcia manuálneho nastavenia jasu
LCD medicínsky monitor – 1 ks
1. | dĺžka uhlopriečky: min. 26“
2. | rozlíšenie monitora: min. 1920 x 1080 obrazových prvkov /full HD/
3. | kontrast pomer: min. 1000:1
4. | aspekt pomer: 16:9
5. | počet farieb: min. 16,7 milion
6. | funkcia prepínania teploty farieb
7. | funkcia prepínania úrovne gama
8. | funkcia prepínania užívateľských nastavení
9. | vstupy: min. 1 x DVI
10. | výstupy: min. 1 x DVI
ODSÁVACIA PUMPA – 1 ks
1. | zberná nádoba – objem: min. 1 liter
2. | možnosť použitia jednorazového systému
3. | možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému
4. | nominálne vákuum: min. 85 kPa
5. | nominálny prietok: min. 20 litrov/min
OPLACHOVÁ PUMPA – 1 ks
1. | ovládanie nožný spínačom
2. | riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom
3. | nastaviteľný nominálny prietok
4. | nádoba na vodu objem: min. 1 liter
Pracovná stanica k endoskopickým vyšetreniam – 1 ks
1. | oddeľovací transformátor
2. | centrálny spínač
3. | držiak na 2 endoskopy – 1 ks
4. | držiak na LCD monitor– 1 ks
5. | držiak klávesnice – 1 ks
6. | police na uloženie prístrojov – 4 ks
Elektrochirurgická jednotka – 1 ks
1. | výkon: min. 120 W
2. | vysokofrekvenčný princíp
3. | samostatný monopolárny rezací režim
4. | samostatný monopolárny koagulačný režim
5. | samostatný bipolárny koagulačný režim
6. | neutrálna elektróda
7. | aktívny kábel do inštrumentov
8. | aktívne monitorovanie impendancie tkaniva cez pracovný inštrument
9. | systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu
10. | nožný spínač pre páliaci a koagulačný režim
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka