## Kalkulácia ceny
PHZ - Návrh na plnenie kritéria -kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Endoskopická zostava najvyššej kvality | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Lineárny EUS gastroskop | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | USG prístroj ku EUS gastroskopu s príslušenstvom | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
* kritérium na vyhodnotenie ponuky - celková cena v EUR s dPH za predmet zákazky
Informatívny rozpis cien
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
Informatívny rozpis cien súčastí položky č. 1
1. | Videokolonoskop | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Videogastroskop | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | LCD medicínsky monitor | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Videoprocesor/ svetelný zdroj | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | APC Polypektomická jednotka | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Odsávacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Oplachovacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Pracovná endokopická stanica | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Informatívny rozpis cien súčastí položky č. 3
1. | USG prístroj ku EUS gastroskopu | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Konvexná sonda | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Informatívny rozpis cien súčastí položky č. 4
1. | Videoduodenoskop | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Monitor | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Videoprocesor /svetelný zdroj | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Polypektomická jednotka | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Odsávacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Oplachovacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Pracovná endoskopická stanica | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Endoskopický insuflátor | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Platnosť ponuky:
Identifikačné údaje:
Obchodné meno
Sídlo:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | podpis:
IČ DPH:
V: |  |  |  |  | meno:
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
doplní uchádzač
* platnosť cenovej ponuky min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky

## Špecifikácia predmetu zákazky
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.
1.2 CPV:
33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje
33124100-6 Diagnostické prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Endoskopické prístrojové vybavenie pre novozriaďované endoskopické centrum, ktoré bude slúžiť na komplexnú diagnostiku a terapeutickú gastrointestenálnu endoskopiu pacientom v rámci východoslovenského kraja. Na pracovisku sa v súčasnosti vykonávajú zákroky: ERCP zákroky, cholangioskopie, enteroskopie. V rámci novozdriadeného pracoviska je v pláne rozšíriť zákroky o diagnostické a terapeutické EUS zákroky, podľa potreby aj pod RTG kontrolou v tesnej spojitosti s ERCP výkonmi (tzv. EUS-ERCP koncept). Pri diagnostickom zobrazovaní je EUS metóda najviac používaná v diferenciálnej diagnostike chorôb pankreasu, žlčových ciest, žalúdku a pažeráka s možnosťou odberu vzoriek tkaniva (tenkoihlová aspirácia - EUS-FNA alebo tenkoihlová biopsia – EUS-FNB) na cytologické alebo histologické vyšetrenie. EUS-navigovanú terapiu možno rozdeliť na EUS-navigovanú drenáž/ anastomózu a EUS-navigovanú injekčnú terapiu. EUS-navigovaná drenáž žlčových ciest je možnou alternatívou perkután¬nej transhepatálnej biliárnej drenáže. Pri neúspešnej ERCP kanylácii žlčovodu alebo pankreatického vývodu je v obidvoch prípadoch efektívnou EUS-navigovaná „rendezvous“ technika. EUS vyšetrenie je realizované najčastejšie v analgosedácii, niekedy – hlavne v prípade terapeutického zákroku – aj v celkovej anestézii. EUS zákroky sú vykazované podľa miery ich náročnosti (buď ako diagnostický ambulantný endoskopický zákrok, alebo ako ambulantný zákrok v rámci JAS, v prípade invazívnych terapeutických zákrokov je výkon započítaný v rámci nutnej hospitalizácie). Pre vykonávanie vyššie uvedených zákrokov je nutné zákazku obstarávať ako celok a to endoskopickú zostavu s 2 videoduodenoskopmi, lineárny EUS gastroskop vybavený ultrazvukovou lineárnou sondou, ktorý sa zapája do požadovaného USG prístroja a zároveň je zapojený do požadovanej gastroenterologickej veže najvyššej kvality. Pri tomto druhu endoskopickej techniky neexistujú adaptéry pre rôzne systémy, preto verejný obstarávateľ zákazku nedelí na časti a požaduje od uchádzačov ponúknuť ním navrhovaný systém, v ktorom všetky zložky navzájom spolupracujú a komunikujú – endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi, lineárny EUS gastroskop, USG prístroj umožňujúci použitie lineárneho EUS gastroskopu a abdominálnych sond a endoskopickú zostavu najvyššej kvality.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Nie, uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, to je na všetky položky (1 až 4)
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky č.1 predmetu zákazky | MJ |  | Počet
Položka č. 1 | Endoskopická zostava najvyššej kvality | celok |  | 1
Rozpis jednotlivých požadovaných súčastí pre položku č. 1
1. | Videokolonoskop | ks |  | 1
2. | Videogastroskop | ks |  | 1
3. | LCD medicínsky monitor | ks |  | 1
4. | Videoprocesor/ svetelný zdroj | ks |  | 1
5. | APC Polypektomická jednotka | ks |  | 1
6. | Odsávacie zariadenie | ks |  | 1
7. | Oplachovacie zariadenie | ks |  | 1
8. | Pracovná endokopická stanica | ks |  | 1
9. | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks |  | 1
Položka č. 2 | Lineárny EUS gastroskop | celok |  | 1
Položka č.3 | USG prístroj ku EUS gastroskopu s príslušenstvom | celok |  | 1
Rozpis jednotlivých požadovaných súčastí pre položku č. 3
1. | USG prístroj ku EUS gastroskopu | ks |  | 1
2. | Konvexná sonda | ks |  | 1
Položka č. 4 | Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP | celok |  | 1
Rozpis jednotlivých požadovaných súčastí pre položku č. 4
1. | Videoduodenoskop | ks |  | 2
2. | Monitor | ks |  | 1
3. | Videoprocesor /svetelný zdroj | ks |  | 1
4. | Polypektomická jednotka | ks |  | 1
5. | Odsávacie zariadenie | ks |  | 1
6. | Oplachovacie zariadenie | ks |  | 1
7. | Pracovná endoskopická stanica | ks |  | 1
8. | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks |  | 1
9. | Endoskopický insuflátor | ks |  | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky a zároveň uvedie informáciu o parametroch, hodnotách resp. vlastnostiach ním ponúkaného tovaru (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č. 1 Endoskopická zostava najvyššej kvality |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Videokolonoskop - 1 ks
1.1. | spôsob snímania - farebný HDTV čip |  |  |  | áno
1.2. | veľkosť zorného poľa | ° | 100 | 140
1.3. | vonkajší priemer distálneho konca | mm | 12.8 | 14
1.4. | priemer pracovného kanála | mm | 3.6 | 3.8
1.5. | maximálna ohybosť hore | ° | 90 | 210
1.6. | maximálna ohybnosť dolu | ° | 90 | 210
1.7. | maximálna ohybnosť vpravo | ° | 90 | 210
1.8. | maximálna ohybnosť vľavo | ° | 90 | 210
1.9. | pracovná dĺžka | mm | 1650 | 1700
1.10. | celková dĺžka | mm | 1950 | 2050
1.11. | technológia digitálnej chromoendoskopie |  |  |  | áno
1.12. | technológia vysokého rozlíšenia obrazu |  |  |  | áno
2. | Videogastroskop - 1 ks
2.1. | spôsob snímania - farebný HDTV čip |  |  |  | áno
2.2. | veľkosť zorného poľa | ° | 100 | 140
2.3. | vonkajší priemer distálneho konca | mm | 9 | 10.5
2.4. | priemer pracovného kanála | mm | 2.8 | 3
2.5. | ohybosť hore | ° | 90 | 210
2.6. | ohybnosť dolu | ° | 90 | 210
2.7. | ohybnosť vpravo |  | 90 | 210
2.8. | ohybnosť vľavo |  | 90 | 210
2.9. | pracovná dĺžka | mm | 1000 | 1050
2.10. | celková dĺžka | mm | 1300 | 1370
2.11. | technológia digitálnej chromoendoskopie |  |  |  | áno
2.12. | technológia vysokého rozlíšenia obrazu |  |  |  | áno
3. | LCD medicínsky monitor --1ks
3.1. | rozlíšenie monitora: | mm | 3840x2160 obrazových prvkov
3.2. | uhlopriečka s dĺžkou: | " | 31,5"
3.3. | pomer kontrastu min.1000:1 |  |  |  | áno
4. | Videoprocesor/ svetelný zdroj - 1ks
4.1. | videoprocesor s integrovaným svetelným zdrojom s LED alebo xenón. výbojkou |  |  |  | áno
4.2. | funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb |  |  |  | áno
4.3. | automatické nastavenie jasu so zachovaním kontrastu |  |  |  | áno
4.4. | funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu |  |  |  | áno
4.5. | rozlišovanie endokoskopov podľa typu a výrobného čísla |  |  |  | áno
4.6. | funkcia vysokého rozlíšenia obrazu |  |  |  | áno
4.7. | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |  |  |  | áno
4.8. | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |  |  | áno
4.9. | možnosť používateľských prednastavení |  |  |  | áno
4.10. | filtrácia detailov |  |  |  | áno
4.11. | vzduchová insuflácia |  |  |  | áno
5. | APC Polypektomická jednotka - 1ks
5.1. | monopolárny rez |  |  |  | áno
5.2. | monopoloárna koagulácia |  |  |  | áno
5.3. | bipolárny rez |  |  |  | áno
5.4. | bipolárna koagulácia |  |  |  | áno
5.5. | sprejová koagulácia |  |  |  | áno
5.6. | argón-plazma koagulácia |  |  |  | áno
5.7. | neutrálna jednorázová elektróda | ks | 100
5.8. | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |  |  |  | áno
5.9. | vozík |  |  |  | áno
5.10. | ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou | " | 15
5.11. | rameno na uchytenie monitora na pracovnej stanici | áno
6. | Odsávacie zariadenie - 1ks
6.1. | objem sekrétnej nádoby | liter | 2
6.2. | nominálne vákuum s ukazovateľom vákua | kPa | 90
6.3. | použitie pre opakovateľne použiteľný systém |  |  |  | áno
6.4. | použitie pre jednorázový systém |  |  |  | áno
6.5. | počet jednorázových zberných vreciek | ks | 30
7. | Oplachovacie zariadenie 1 ks
7.1. | objem zásobovacej nádoby | liter | 1
7.2. | nominálny prietok | ml/min. | 0-230
7.3. | riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom |  |  |  | áno
7.4. | nožný ovládač |  |  |  | áno
8. | Pracovná endokopická stanica 1ks
8.1. | oddeľovací transformátor |  |  |  | áno
8.2. | centrálny vypínač |  |  |  | áno
8.3. | rameno pre dva endoskopy | ks | 1
8.4. | rameno pre monitor | ks | 1
8.5. | držiak pre klávesnicu | ks | 1
8.6. | nastaviteľné police na uloženie prístrojov |  |  |  | áno
8.7. | police na uloženie prístrojov | ks | 4
9. | Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks
9.1. | nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV |  |  |  | áno
9.2. | ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovnia |  |  |  | áno
9.3. | integrované AV vstupy |  | 1xHDF
9.4. | integrovaný HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšítenia na min. 8TB |  |  |  | áno
9.5. | možnosť dátového pripojenia na nemocničný KNIS, PACS, DICOM 3 |  |  |  | áno
9.6. | Funkcia C-Store - sťahovanie existujúcich záznamov PACSu |  |  |  | áno
9.7. | editovaniae videí a snímok - orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do videa |  |  |  | áno
9.8. | funkcia Multizáznam, vrátanie IP kamier /súbežné náhrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky |  |  |  | áno
9.9. | funkcia Markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname |  |  |  | áno
9.10. | funkcia Porovnávanie: súčasné porovnanie min. 9 snímkov, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania |  |  |  | áno
9.11. | možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a a exportu do PDF súboru |  |  |  | áno
9.12. | možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. Komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi |  |  |  | áno
9.13. | možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy |  |  |  | áno
9.14. | možnosť dodatočného rozšíreniao nahrávanie záznamu v 4K kvalite |  |  |  | áno
9.15. | možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/AD/ |  |  |  | áno
9.16. | ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou |  |  |  | áno
9.17. | rameno na uchytenie monitora na pracovnej stanici |  |  |  | áno
Položka č. 2 Lineárny EUS gastroskop |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Ultrazvukový gastroskop s lineárnym snímaním -1ks
1.1. | veľkosť zorného poľa: | ° | 100
1.2. | vonkajší priemer distálneho zakončenia | mm |  | 15
1.3. | vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti | mm |  | 13
1.4. | maximálna ohybnosť nahor: | ° | 130
1.5. | maximálna ohybnosť nadol | ° | 90
1.6. | maximálna ohybnosť vpravo | ° | 90
1.7. | maximálna ohybnosť vľavo: | ° | 90
1.8. | priemer inštrumentačného kanála | mm | 3.7
1.9. | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |  |  | áno
1.10. | prevádzkové režimy: B -mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode |  |  |  | áno
1.11. | funkcia farebný Doppler /Color Doppler |  |  |  | áno
1.12. | kompatibilné s ponúkanou ERCP zostavou |  |  |  | áno
1.13. | kompatibilné s ponúkaným ultrazvukovým prístrojom |  |  |  | áno
1.14. | možnosť dátového pripojenia na nemocničný KNIS, PACS, DICOM 3 |  |  |  | áno
Položka č. 3 USG prístroj ku EUS gastroskopu - 1ks |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | OLED alaebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | áno
2. | Uhlopriečka obrazovky monitora | palce | 21"
3. | Roslíšenie obrazovky monitora | px | 1920x1080
4. | Jas obrazovky monitora | cd/m2 | 300
5. | Dymanický rozsah | dB | 320
6. | Nastaviteľný pult stranovo | ° | min. +/-30
7. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1 | 18
8. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400
9. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 0.5 | 20
10. | Interný HDD s kapacitou | GB | 500
11. | Ovládanie pomocou trackballu |  |  |  | áno
12. | Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja |  |  |  | áno
13. | USB 3.0 porty |  | 4 |  | áno
14. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
15. | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
16. | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond |  | 3 |  | áno
17. | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
18. | Podpora "Single crystal " a matrixovej technológie na požadovaných sondách |  |  |  | áno
19. | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát |  |  |  | áno
20. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
Pracovné režimy:
21. | Elastografia typu shear wave /pSWE/ umožňujúca kvantitatívnu analýzu m/s v B-móde pomocou lineárnej /prsná žľaza, štítna žľaza/ a abdominálnej sondy /stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu/ |  |  |  | áno
22. | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení /2D SWE/ umožňujúca kvantitatívnu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |  |  | áno
23. | elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde |  |  |  | áno
24. | Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách |  |  |  | áno
25. | Elastografia v 3D zobrazení |  |  |  | áno
26. | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde |  |  |  | áno
27. | kombinovaná elastografia typu strain a shear wave v real time móde |  |  |  | áno
28. | analýza v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |  |  | áno
29. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
30. | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov |  |  |  | áno
31. | farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou |  |  |  | áno
32. | Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku |  |  |  | áno
33. | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  | áno
34. | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line |  |  |  | áno
35. | Tissue Doppler Imaging |  |  |  | áno
36. | CW doppler |  |  |  | áno
37. | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny v min. 3 frekvenčných krokoch |  |  |  | áno
38. | zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | 16x
39. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom Pi a Ri indexov |  |  |  | áno
40. | Dual live zobrazovací mód |  |  |  | áno
41. | záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase |  |  |  | áno
42. | Simultánne duálne zobrazenia B mód + CFM v reálnom čase |  |  |  | áno
43. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ |  |  |  | áno
44. | možnosť pripojiť intra-opračné sondy a laparoskopické sondy |  |  |  | áno
45. | Duplexné zobrazenie v reálnom čase |  |  |  | áno
46. | Triplexné zobrazenia v reálnom čase |  |  |  | áno
47. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
48. | kapacita slučky v 2D zobrazení |  | 10000 |  | obrázky
49. | pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke |  | 30 |  | s
50. | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod |  |  |  | áno
51. | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva |  |  |  | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
52. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy |  |  |  | áno
53. | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra /Pi, Ri, Vmax, Vmin, Vmean/ |  |  |  | áno
54. | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra /S,D,Pi, Ri, Index S/D/ |  |  |  | áno
55. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase |  |  |  | áno
56. | Možnosť shear wave elastografie |  |  |  | áno
57. | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
58. | ukladanaie obrázkov a slučiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
59. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie |  |  |  | áno
60. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg, *bmp,*avi, DICOM 3.0 |  |  |  | áno
61. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
62. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/ |  |  |  | áno
63. | Komunikácia s nemocničným PACVS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ |  |  |  | áno
64. | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva |  |  |  | áno
65. | Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |  |  |  | áno
66. | možnosť pripojiť ultrazvukový videogastroskop s lineárnym snímaním |  |  |  | áno
67. | softvér pre redukciu ultrazvukových speklov |  |  |  | áno
68. | modul pre pripojenie gastroskopickej zostavy |  |  |  | áno
69. | presety pre EUS a EBUS vyšetrenie |  |  |  | áno
70. | softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou |  |  |  | áno
71. | zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedopplerovskou metódou |  |  |  | áno
SONDY - technické parametre
72. | Konvexná sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s frekvenčným rozsahom 1 - 6 MHz (vyšší rozsah prípustný), s počtom elementov min. 192 |  |  |  | áno
Položka č. 4 Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Videoduodenoskop -2 ks
1.1. | technológia farebného snímania CCD, čip |  |  |  | áno
1.2. | veľkosť zorného poľa | ° | 100° | 120°
1.3. | vonkajší priemer distálneho zakončenia | mm | 13.5 | 14.5
1.4. | vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti | mm | 11 | 12
1.5. | maximálna ohybnosť nahor: | ° | 90° | 120°
1.6. | maximálna ohybnosť nadol: | ° | 90° | 120°
1.7. | maximálna ohybnosť vpravo: | ° | 90° | 120°
1.8. | maximálna ohybnosť vľavo: | ° | 90° | 120°
1.9. | priemer inštrumentačného kanála: | mm | 4 | 5
1.10. | Albaranov mostík |  |  |  | áno
1.11. | smer snímania : |  |  |  | bočný
1.12. | pracovná dĺžka | mm | 1200 | 1300
1.13. | celková dĺžka | mm | 1500 | 1600
1.14. | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |  |  | áno
1.15. | systém jednorázových distálnych násadcov |  |  |  | áno
1.16. | vrátane distálnych násadcov a ktytiek bioptického kanála |  |  |  | áno
2. | Monitor - 1 ks
2.1. | rozlíšenie monitora |  | 1920 x 1080
2.2. | uhlopriečka s dĺžkou | " | 26"
2.3. | prepínanie úrovne gama |  |  |  | áno
2.4. | prepínanie teploty farieb |  |  |  | áno
2.5. | prepínanie pomeru zobrazenia |  |  |  | áno
2.6. | funkcia prepínania užívateľských nastavení |  |  |  | áno
3. | Videoprocesor /svetelný zdroj - 1ks
3.1. | vysoké rozlíšenie obrazu |  |  |  | áno
3.2. | funkcia nstavenia kontrastu |  |  |  | áno
3.3. | automatické nastavenie jasu |  |  |  | áno
3.4. | funkcia vyváženia bielej farby |  |  |  | áno
3.5. | funkcia nastavenia farieb |  |  |  | áno
3.6. | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu |  |  |  | áno
3.7. | funkcia zmrazenia obrazu |  |  |  | áno
3.8. | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla |  |  |  | áno
3.9. | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednostlivých endoskopov |  |  |  | áno
3.10. | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |  |  |  | áno
3.11. | funkcia digitálnej chromoendoskopie |  |  |  | áno
3.12. | funkcia elektronického zväčšenia obrazu |  |  |  | áno
3.13. | možnosť používateľských prednastavení |  |  |  | áno
3.14. | funkcia irisovej clony |  |  |  | áno
3.15. | vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |  |  |  | áno
3.16. | životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádz. Hodín |  |  |  | áno
3.17. | xenónová lampa s výkonom min. 300 W |  |  |  | áno
3.18. | záložná žiarovka |  |  |  | áno
3.19. | možnosť manuálneho nastavenia jasu |  |  |  | áno
3.20. | insuflácia |  |  |  | áno
3.21. | s potrebnou kabelážou |  |  |  | áno
3.22. | vrátane kompatibilnej kamerovej hlavy pre rigidné optiky, fibroskopy, rektoskopy |  |  |  | áno
4. | Polypektomická jednotka -1 ks
4.1. | monopolárny rez |  |  |  | áno
4.2. | moniopolárna koagulácia |  |  |  | áno
4.3. | bipolárny rez |  |  |  | áno
4.4. | bipolárna koagulácia |  |  |  | áno
4.5. | sprejová koagulácia |  |  |  | áno
4.6. | možnosť rozšírenia o argón - plazma koaguláciu |  |  |  | áno
4.7. | monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva |  |  |  | áno
4.8. | neutrálna jednorázová elektróda min. 100 ks |  |  |  | áno
4.9. | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |  |  |  | áno
4.10. | vrátane potrebnej kabeláže |  |  |  | áno
5. | Odsávacie zariadenie - 1ks
5.1. | objem sekrétnej nádoby | l | 1.5
5.2. | počet sekrétnych nádob | ks | 1
5.3. | nominálne vákuum | kPa | 85
5.4. | s ukazovateľom vákua |  |  |  | áno
6. | Oplachovacie zariadenie - 1ks
6.1. | objem zásobovacej nádoby | l | 1
6.2. | prietok s možnosťou nastavenia | ml / min. | 200
6.3. | vrátane nožného ovládača |  |  |  | áno
6.4. | vrátane potrebných hadíc |  |  |  | áno
7. | Pracovná endoskopická stanica - 1 ks
7.1. | centrálny vypínač |  |  |  | áno
7.2. | rameno pre dva endoskopy |  |  |  | áno
7.3. | rameno pre monitor |  |  |  | áno
7.4. | držiak pre klávesnicu |  |  |  | áno
7.5. | s oddeľovacím transformátorom -počet políc | ks | 3
8. | Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks
8.1. | nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV |  |  |  | áno
8.2. | ovládanie z kamerovej hlavy endoskopu |  |  |  | áno
8.3. | s možnosťou streamovania |  |  |  | áno
8.4. | integrované AV vstupy |  | min.1x FHD
8.5. | integrovaný HDD: min. 2 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB |  |  |  | áno
8.6. | Možnosť dátového prepojenia /HL7/na nemocničný NIS, odosielanie do PACSu, DICOM 3 |  |  |  | áno
8.7. | PACSová funkcia C-store, možnosť natiahnuť a zaobraziť dáta a záznamy, ktoré už v centr. PACSe sú |  |  |  | áno
8.8. | editácia videí a snímok, min. orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa |  |  |  | áno
8.9. | funkcia "Markovanie": možnosť označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname |  |  |  | áno
8.10. | funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier |  |  |  | áno
8.11. | funkcia Porovnávanie: súčasné porovnávanie snímkov/videí na displeji užívateľského rozhrania, min. 9 videí/snímok |  |  |  | áno
8.12. | možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok a popisov a možnosť ich ich exportu do PDF súboru. |  |  |  | áno
8.13. | možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojasmernej hlas. komunikácie, konferenčný hovor s účasťou viac ako 2 účastníkov. |  |  |  | áno
8.14. | možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy |  |  |  | áno
8.15. | možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite |  |  |  | áno
8.16. | možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu, umožňujúcu spracovanie videí, plne integrovateľnú do domény nemocnice /LDAP/AD/ |  |  |  | áno
8.17. | ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou | " | 15
8.18. | vrátane ramena pre uchytenie monitora na pracovnej stanici |  |  |  | áno
9. | Endoskopický insuflátor - 1ks
9.1. | prietok 1,5 l/min. |  |  |  | áno
9.2. | vrátane pripájacej tlakovej hadice |  |  |  | áno
9.3. | vrátane nádobky na vodu určenej pre insufláciu CO |  |  |  | áno
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na položku č. 1 predmetu zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie zariadenia:
2.1 | do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.3. | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.4. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.5. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.6. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.7. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia počas záručnej doby
8.8. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 7. tejto časti zmluvných požiadaviek, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
11. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
11.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
11.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
12. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
13. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
14. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
15. | Požaduje sa služby záručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
16. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis .
16.1. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
17. | Požaduje sa aby dodávateľ garantoval dodanie náhradných dielov po dobu 10 rokov na dodané tovary (zariadenia/prístroje)
18. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
19. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
20. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na položku č. 1 predmetu zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému tovaru (prístroju/zariadeniu) alebo predloženie čestného vyhlásenia uchádzačom s uvedením presných webových odkazov na ŠUKL k ním ponúkanému tovaru
3. | Prospektový materiál resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené zariadenie v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného zariadenia, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: