## Špecifikácia IV.
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV
1.2 CPV:
33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje
33124100-6 Diagnostické prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Endoskopické prístrojové vybavenie bude slúžiť pre novozriaďované endoskopické centrum, na ktorom sa budú vykonávať diagnostické a terapeutické EUS zákroky bez potreby RTG kontroly, náročnejšie kolonoskopické vyšetrenia tenším pediatrickým videokolonoskopom, rektoskopie, zastavovanie krvácania a abdominálna ultrasonografia. EUS je kombinované ensoskopické a ultrazvukové vyšetrenie tráviaceho systému a priľahlých štruktúr. Pri diagnostickom zobrazovaní je EUS metóda najviac používaná v diferenciálnej diagnostike chorôb pankreasu, žlčových ciest, žalúdku a pažeráka s možnosťou odberu vzoriek tkaniva (tenkoihlová aspirácia - EUS-FNA alebo tenkoihlová biopsia - EUS - FNB) na cytologické alebo histologické vyšetrenie. Ďalšou významnou oblasťou sú tzv. EUS navvigované zákroky. EUS navigovanú terapiu možno rozdeliť na EUS navigovanú drenáž/anastomózu a EUS navigovanú injekčnú terapiu. EUS navigovaná drenáž žlčových ciest je možnou alternatívou perkutánnej transhepatálnej biliárnej drenáže. Pri neúspešnej ERCP kanylácii žlčovodu alebo pankreatického vývodu je v obidvoch prípadoch efektívnou EUS navigovaná rendezvous technika.EUS vyšetrenie sa realizuje najčastejšie v analgosedácii, niekedy - hlavne v prípade terapeutického zákroku - aj v celkovej anestézii. EUS zákroky sú vykazované podľa miery ich náročnosti, buď ako diagnostický ambulantný endoskopický zákrok alebo ako ambulantný zákrok v rámci JAAS, v prípade invazívnych terapeutických zákrokov je výkon započítaný v rámci nutnej hospitalizácie. Pre vykonávanie týchto zákrokov je nutné zaobstarať endoskopickú zostavu s USG prístrojom umožňujúcim použitie lineárneho EUS gastroskopu a abdominálnych sond, tenší pediatrický kolonoskop a terapeutický 2-kanálový videogastroskop. Pri tomto druhu endoskopickej techniky neexistujú adaptéry pre rôzne systémy, preto je nutné ponúknuť systém, v ktorom všetky položky navzájom spolupracujú a komunikujú.
3. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka nie je rozdelená na časti. Ponuka sa predkladá ne celý predmet zákazky, t.j. na všetky štyri (4) položky
Zoznam položiek:
Por. č. | Názov položiek predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | Požadovaný počet MJ
Položka č. 1 | Endoskopická zostava | [5 empty] | ks | 1
Položka č. 2 | USG prístroj | [5 empty] | ks | 1
Položka č. 3 | Pediatrický videokolonoskop | [5 empty] | ks | 1
Položka č. 4 | Terapeutický 2-kanálový videogastroskop | [5 empty] | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Endoskopická zostava - 1 ks |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Monitor | ks |  |  | 1
1.1 | rozlíšenie monitora: | mm | 1920x1080
1.2 | uhlopriečka s dĺžkou: | ° | 26
2. | Videoprocesor/ svetelný zdroj | ks |  |  | 1
2.1 | vysoké rozlíšenie obrazu | áno
2.2 | rozlišovanie endokoskopov podľa typu a výrobného čísla | áno
2.3 | zaznamenávanie počtu jednotlivých vyšetrení endoskopov | áno
2.4 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium | áno
2.5 | funkcia digitálnej chromoendoskopie | áno
2.6 | možnosť používateľských prednastavení | áno
2.7 | klávesnica na ovládanie videoprocesora | áno
2.8 | životnosť xenónovej lampy | prevádzkové hodiny | 400
2.9 | xenónová lampa s výkonom | W | 300
2.10 | záložná žiarovka | áno
2.11 | insuflácia | áno
2.12 | vrátane kompatibilnej kamerovej hlavy pre rigidné optiky, fibroskopy, resektoskopy | áno
3. | Polypektomická jenotka | ks |  |  | 1
3.1 | monopolárny rez | áno
3.2 | monopoloárna koagulácia | áno
3.3 | bipolárny rez | áno
3.4 | bipolárna koagulácia | áno
3.5 | sprejová koagulácia | áno
3.6 | možnosť rozšírenia o argón-plazma koaguláciu | áno
3.7 | neutrálna jednorázová elektróda | ks |  |  | 100
3.8 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý | áno
4. | Odsávacie zariadenie | ks |  |  | 1
4.1 | objem sekrétnej nádoby | l | 1.5
4.2 | počet sekrétnych nádob | ks | 1
4.3 | nominálne vákuum s ukazovateľom vákua | kPa | 85
5. | Oplachovacie zariadenie | ks |  |  | 1
5.1 | objem zásobovacej nádoby | l | 1
5.2 | prietok s možnosťou nastavenia | ml/min. | 20
5.2 | nožný ovládač | áno
6. | Pracovná endokopická stanica | ks |  |  | 1
6.1 | centrálny vypínač | áno
6.2 | rameno pre dva endoskopy | áno
6.3 | rameno pre monitor | áno
6.4 | držiak pre klávesnicu s oddeľovacím transformátorom | áno
6.5 | počet políc | ks | 3
7. | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks |  |  | 1
7.1 | nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV | áno
7.2 | ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovnia | áno
7.3 | integrované AV vstupy |  | 1xFHD
7.4 | integrovaný HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšítenia na min. 8TB | obrázky | 10000
7.5 | možnosť dátového pripojenia na nemocničný KNIS, PACS, DICOM 3 | s | 30
7.6 | Funkcia C-Store - sťahovanie existujúcich záznamov PACSu | áno
7.7 | editovanie videí a snímok - orezanie, strih, viacnásobný strih, zzlučovanie výstrižkov do videa | áno
7.8 | funkcia Multizáznam, vrátanie IP kamier /súbežné náhrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier | áno
7.9 | funkcia Markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname | áno
7.10 | funkcia Porovnávanie: súčasné porovnanie min. 9 snímkov, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania, min. 9 videí | áno
7.11 | možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a a exportu do PDF súboru | áno
7.12 | možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. Komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi | áno
7.13 | možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy | áno
7.14 | možnosť dodatočného rozšíreniao nahrávanie záznamu v 4K kvalite | áno
7.15 | možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/AD/ | áno
7.16 | ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou | " | 15
7.17 | rameno na uchytenie monitora na pracovnej stanici | áno
Položka č. 2 - USG prístroj |  | Parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1 | OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | áno
2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | " | 21
3 | Roslíšenie obrazovky monitora | px | 1920x1080
4 | Jas obrazovky monitora | cd/m² | 300
5 | Dymanický rozsah | db | 300
6 | Nastaviteľný pult výškovo | cm | 20
7 | Snímková frekvencia na 2D | fps | 250
8 | Frekvenčný rozsah | MHz | 1 | 18
9 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400
10 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 0.5 | 20
11 | Interný HDD s kapacitou | GB | 1000
12 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
13 | Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja | áno
14 | USB 3.0 porty | ks | 4
15 | Ethernetový konektor | áno
16 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno
17 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | ks | 3
18 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
19 | Podpora "Single crystal " a matrixovej technológie na požadovaných sondách | áno
20 | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát | áno
Pracovné režimy:
21 | Technológia na potlačenie šumu | áno
22 | Možnosť aktívnej elastografie pri fúzii obrazov s CT/MRI | áno
23 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde | áno
24 | Kombinovaná elastografia typu strain a shear wave v real time móde | áno
25 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
26 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno
27 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovanou frekvenciou | áno
28 | Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
29 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
30 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno
31 | Tissue Doppler Imaging | áno
32 | Tissue Doppler Imaging | áno
33 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny v min. 3 frekvenčných krokoch | áno
34 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | krát | 16x
35 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom Pi a Ri indexov | áno
36 | Dual live zobrazovací mód | áno
37 | Záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase | áno
38 | Simultánne duálne zobrazenia Bód a B-mód + CFM v reálnom čase | áno
39 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ | áno
40 | Elastografia typu shear wave bodová /pSWE/, umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej /prsná žľaza, štítna žľaza/ a abdominálnej sondy /stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu/ | áno
41 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení /2D SWE/ umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno
42 | Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátanae kvantifikačnej analýza na lineárnej sonde | áno
43 | Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách | áno
44 | Elastografia v 3D zobrazení /3D elastografia/ | áno
45 | Duplexné zobrazenie v reálnom čase | áno
46 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
47 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
48 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | obrázky | 10000
49 | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke | s | 30
50 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno
51 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie :
52 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno
53 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra /Pi, Ri, Vmax, Vmin, Vmean/ | áno
54 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra /S,D,Pi, Ri, Index S/D/ | áno
55 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase | áno
56 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
57 | Ukladanaie obrázkov a slučiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
58 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie | áno
59 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *jpg, *bmp,*avi, DICOM 3.0 | áno
60 | Programovateľné kalkulácie | áno
61 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/ | áno
62 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ | áno
63 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
64 | Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno
65 | Možnosť fúzie živého USG obrazu s dátami získanými z kontrastného echa | áno
66 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov | áno
67 | Možnosť fúzie dát z CT/MRI so živým USG obrazom | áno
68 | Možnosť softvéru pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MRI obrazov | áno
69 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno
70 | možnosť pripojiť gastroskopickú lineárnu sondu | áno
71 | softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou | áno
72 | zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedopplerovskou metódou | áno
SONDY ̶ technické parametre
73 | Lineárna sonda - pre elastografické vyšetrenie ciev, s frekvenčným rozsahom 2 - 12 MHz, s počtom elementov min. 192 | ks |  |  | 1
74 | Konvexná sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív /prsná žľaza, štítna žľaza/, umožňujúca vyšetrenie elastografiou s frekvenčným rozsahom min. 1 - 6 MHz, s počtom elementov min. 192 | ks |  |  | 1
Položka č. 3 - Pediatrický videokolonoskop - 1 ks |  | Paramtre
|  | MJ | min. | max. | presne
1 | veľkosť zorného poľa | ° | 140
2 | hĺbka zorného poľa | mm | 3 | 100
3 | vvonkajší priemer zavádzacieho tubusu | mm |  | 10.5
4 | vonkajší priemer distálneho zakončenia | mm |  | 10.2
5 | priemer pracovného kanála | mm | 2.8
6 | ohybnosť hore/dolu | ° | 180/180
7 | ohybnosť vpravo/vľavo | ° | 160/160
8 | pracovná dĺžka | mm | 1650
9 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip | áno
10 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu | HDTV
11 | technológia digitálnej chromoendoskopie | áno
Položka č. 4 - Terapeutický 2-kanálový videogastroskop |  | Parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1 | veľkosť zorného poľa | ° | 140
2 | hĺbka zorného poľa v rozsahu | mm | 4-100
3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | mm |  | 12.8
4 | vonkajší priemer distálneho zakončenia | mm |  | 13.2
5 | počet samostatných, oddelených kanálov | ks |  |  | 2
6 | priemer pracovného kanála A | mm | 2.8
7 | priemer pracovného kanála B | mm | 3.7
8 | ohybnosť hore/dolu | ° | 180/90
9 | ohybnosť vpravo/vľavo | ° | 100/100
10 | pracovná dĺžka | mm | 100
11 | spôsob snímania - farebný CCD čip | áno
12 | požadovaná technológia digitálnej chromoendoskopie | áno
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na každú časť predmetu zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodanie zariadenia:
2.1 | do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2 | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.3 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.4 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.5 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.6 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia počas záručnej doby
8.7 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 7. tejto časti zmluvných požiadaviek, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
11. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
11.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
11.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
12. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
13. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
14. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
15. | Požaduje sa služby záručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
16. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
17. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
18. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
19. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
20. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY platí pre každú časť predmetu zákazky
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3. | Prospektový materiál
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - kalkulácia ceny
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ............................................, dňa : ................................. |  | meno, priezvisko :
pečiatka, podpis :

## Kalkulácia ceny IV.
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV.
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Endoskopická zostava | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | USG prístroj | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pediatrický videokolonoskop | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Terapeutický 2-kanálový videogastroskop | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Informatívny rozpis cien
Por.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
Informatívny rozpis cien položky č. 1 - Endoskopická zostava
1 | Monitor | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Videoprocesor / svetelný zdroj | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Polypektomická jednotka | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Neutrálna jednorazová elektróda | ks | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Odsávacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Oplachovacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pracovná endoskopická stanica | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Záznamové a streamovacie zariadenie | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Informatívny rozpis cien položky č. 2 - USG prístroj
1 | USG prístroj | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lineárna sonda | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Konvexná sonda | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Identifikačné údaje:
Obchodné meno
IČO:
Sídlo:
V: |  |  |  |  | meno, priezvisko, funkcia :
Dňa: |  |  |  |  | podpis, pečiatka :
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky