## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Ultrazvukové prístroje
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2,
Názov predmetu zákazky:
Ultrazvukové prístroje
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Ultrazvukové prístroje
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Ultrazvukové prístroje
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Ultrazvukové prístroje
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Predmet zákazky: Ultrazvukové prístroje
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | OLED alebo LED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s FULL HD rozlíšením |  |  |  | áno
2. | Uhlopriečka obrazovky monitora | " | 21.5
3. | Rozlíšenie obrazovky monitora | pix. | 1920x1080
4. | Jas obrazovky monitora | cd/m2 | 205
5. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | cm | 19
6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | ° | ±30°
7. | Dynamický rozsah | dB | 265
8. | Snímková frekvencia na 2D min.1900Hz | Hz | 1900
9. | Frekvenčný rozsah | MHz | 1-18
10. | Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400
11. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 1-15
12. | Interný HDD s kapacitou | TB | 1
13. | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja |  |  |  | áno
14. | Uhlopriečka pomocného dotykového displea | " | 10
15. | USB 3.0 porty | ks | 2
16. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
17. | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
18. | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | ks | 4
19. | Súčasťou zariadenia aj čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
20. | Možnosť pripojenia externej farebnej tlačiarne s tlačou obrázkov a reportov |  |  |  | áno
21. | Alfanumerický klávesnica umožňujúca zadávanie dát |  |  |  | áno
22. | Educationaltraining bude realizovaný certifikovaným aplikačným špecialistom pre zaškolenie personálu v slovenskom resp. českom jazyku, ktoré bude realizované v rozsahu min. 21 hodín počas troch vyšetrovacích dní |  |  |  | áno
23. | Pracovné režimy
23.1. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
23.2. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
23.3. | Anatomický M-mód |  |  |  | áno
23.4. | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného obehu |  |  |  | áno
23.5. | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  | áno
23.6. | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky |  |  |  | áno
23.7. | Harmonické zobrazenie na lineárnych, konvexných a vaginálnych sondách |  |  |  | áno
23.8. | ZOOM na živom i na zmrazenom obraze s HD ZOOM |  |  |  | áno
23.9. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a PR indexov |  |  |  | áno
23.10. | DualLive zobrazovací mód |  |  |  | áno
23.11. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
23.12. | Duplexné módy |  |  |  | áno
23.13. | Triplexné módy |  |  |  | áno
23.14. | Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča |  |  |  | áno
23.15. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
23.16. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
24. | Meranie, softvér a vyhodnocovanie
24.1. | Zariadenie (prístroj) umožňujúce automatické meranie parametrov dopplerovského spektra |  |  |  | áno
24.2. | Zariadenie umožňuje meranie v multiplanárnych zobrazeniach |  |  |  | áno
24.3. | Zariadenie umožňuje kalkulácie objemov z viacerých rovín |  |  |  | áno
24.4. | Zariadenie umožňujúce automatickú volumetriu |  |  |  | áno
24.5. | Elastografia pre cervix |  |  |  | áno
24.6. | Umožňuje redukciu speklov v B-móde a v B-móde s farebným dopplerom
24.7. | Umožňuje redukciu uhlové zobrazenie v B-móde a v B-móde s farebným dopplerom |  |  |  | áno
24.8. | Softvér pre meranie a kalkulácie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlosti, Simpson, PISA vrátane reportov pre pôrodnícke a gynekologické aplikácie |  |  |  | áno
24.9. | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) |  |  |  | áno
24.10. | Softvér pre vylepšenie kvality 3D/4D objemových obrazov prostredníctvom redukcie USG speklov |  |  |  | áno
24.11. | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
24.12. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
24.13. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  | áno
24.14. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
24.15. | Export surových dát umožňujúci ďalší PC postprocessing |  |  |  | áno
24.16. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
24.17. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
24.18. | Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD |  |  |  | áno
24.19. | Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
24.20. | Podpora matrixovej technológie alebo single-crystal technológia
24.21. | Fetal Echo STIC vrátane analýzy fetálneho srdca z 3D/4D objemov |  |  |  | áno
25. | 3D/4D zobrazenie v USG vyšetrovaní
25.1. | Automatické statické 3D zobrazenie |  |  |  | áno
25.2. | Multiplanárne 3D zobrazenie |  |  |  | áno
25.3. | Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde |  |  |  | áno
25.4. | 3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov |  |  |  | áno
25.5. | 3D Power doppler a 3D Color Doppleru |  |  |  | áno
25.6. | 4D mód v reálnom čase vrátane multislice a tomografického zobrazenia |  |  |  | áno
25.7. | Módy v multiplanárnom zobrazení: povrchový, transparetný, minimum mód |  |  |  | áno
25.8. | Prístroj umožňuje meranie objemov pre diagnostiku hypoplázie plúc pri bránicovej hernií |  |  |  | áno
26. | Sondy
26.1 | 2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 5-8 MHz (vyšší rozsah prípustný), počtom elementov min. 128 (vyšší počet prípustný) a FOV v B-móde min. 150° (vyšší rozsah prípustný) - 1ks pri prístroji |  |  |  | áno
26.2. | 2D/3D/4D elektronická alebo mechanická konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 - 6 MHz (vyšší rozsah prípustný), min. 192 elementov (vyšší počet prípustný), možnosť harmonického zobrazenia - 1ks pri prístroji |  |  |  | áno
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7,
Názov predmetu zákazky:
Ultrazvukové prístroje
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - kalkulácia ceny
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Informatívny rozpis položiek - kalkulácia cien
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1.1. | Ultrazvukový prístroj | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2D/3D/4D elektronická alebo mechanická konvexná sonda | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač