## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
RTG prístroje
1.2 CPV:
33111000-1 Röntgenové prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
1.4 Názov projektu:
Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice
Kód ŽoNFP: NFP302020AYQ2
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 6 častí.
2.2 Časti
Časť | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
1. | 1.1.2 - Digitálny RTG statický prístroj |  |  |  | ks | 1
2. | 1.1.3 - RTG mobilný prístroj |  |  |  | ks | 3
3. | 1.1.4 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre traumatologické, ortopedické a neurochirurgické pracoviská |  |  |  | ks | 2
4. | 1.1.5 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre intervenčnú RDG, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu |  |  |  | ks | 2
5. | 1.1.6 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre urológiu |  |  |  | ks | 1
6. | 1.1.7 - RTG mobilný prístroj pre OP sál s kvalitou zobrazovania v 3D |  |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
2023-01-03
Časť 1: | 1.1.2 - Digitálny RTG statický prístroj
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Počet detektorov | ks | 2 (po 1 kuse v stole aj vo vertigrafe, oba vyberateľné)
2. | Rozmer aktívnej plochy dektora min. (výška x šírka) | mm | 350x425
3. | Rozlíšenie veľkosť bodu | μm |  | 160μm
4. | Rozlíšenie – rozsah šedi | bit | 16 bit
5. | Výstupný výkon generátora | kW | 80
6. | Rozsah kV s 1 kV krokom | kV | od 40 kV do 150 kV
7. | Rozsah nastavenia mAs | mAs | 0,5 mAs-500mAs
8. | Rozsah nastavenia mA | mA | 10-800mA
9. | Veľkosť malého ohniska | mm |  | 0.6
10. | Veľkosť veľkého ohniska | mm | 1.2
11. | Tepelná kapacita anódy | kHU | 350 kHU
12. | Rozmer stola (dĺžka x šírka) | cm | 220 x 80
13. | Rozsah motorického nastavenia výšky stola | cm | 28
14. | Vertikálny statív s AEC | ° | -20 / +90
15. | Fixný elevačný pacientsky stôl s plávajúcou doskou a nosnosťou | kg | 300
16. | Stropný záves | vyžaduje sa
17. | Typ detektora | aSi
18. | Detektory v stole aj vo vertigrafe/ oba vyberateľné | vyžaduje sa
19. | Vodotesné detektory s krytím min. IPX3 | vyžaduje sa
20. | Hmotnosť detektora s batériou |  |  | 3
21. | Zaťažiteľnosť celej plochy detektora/bodová zaťažiteľnosť (ø 4cm) | kg | 300/120
22. | Hrúbka detektora | mm |  | 15
23. | Rotačná bucky v stole aj vo vertigrafe pre nastavenie správnej orientácie detektora, bez nutnosti jeho vyberania, vzhľadom na vyšetrovaného pacienta v rozsahu | ° | 90
24. | Automatické rozpoznávanie RTG žiarenia pre snímkovanie mimo bucky | vyžaduje sa
25. | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | vyžaduje sa
26. | Akumulátory detektora musia byť užívateľom vyberateľné | vyžaduje sa
27. | RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | vyžaduje sa
28. | Bucky clona vo vertigrafe aj v stole | vyžaduje sa
29. | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) | vyžaduje sa
30. | Zabudované kolimačné svetlo alebo laserové zameriavanie | vyžaduje sa
31. | Expozičná automatika | vyžaduje sa
32. | DAP meter | vyžaduje sa
33. | Operačný systém Windows alebo Linux | vyžaduje sa
34. | Zabudované CD-rw/DVD-rw alebo USB rozhranie | vyžaduje sa
35. | Hard disk minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte | vyžaduje sa
36. | Pamäť RAM minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB | vyžaduje sa
37. | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom Storage (DICOM zasielanie snímiek na PACS) | vyžaduje sa
38. | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024 | vyžaduje sa
39. | Technológia scintilátora detetkorov CsI | vyžaduje sa
Časť 2: | 1.1.3 - RTG mobilný prístroj
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Rozsah kV s 1 kV krokom | kV | 40-120
2. | Výkon min. | kW | 32
3. | Rozsah mAs | mAs | 0,4-320
4. | Tepelná kapacita anódy | kHU | 120
5. | Veľkosť ohniska malého - v zariadení 2-ohniskovom | mm |  | 0.8
6. | Veľkosť veľkého ohniska - v zariadení 2 - ohniskovom | mm |  | 1.3
7. | Veľkosť ohniska v 1 - ohniskovom zariadení | mm |  | 0.8
8. | Rotačné teleskopické rameno s rozsahom rotácie | ° | +270 / -270
9. | Laterálna rotácia RTG lampy | ° | ±180
10. | Axiálna rotácia RTG lampy | ° | +90°/-30°
11. | Laterálna rotácia kolimátora | ° | ±90
12. | Výška prístroja pre transport (z bezpečnostných dôvodov a pre bezproblémový prechod dverami rôznej výšky) | cm |  | 127
13. | Šírka prístroja (z dôvodu bezproblémového prechodu aj dverami zo šírkou 60cm) | cm |  | 56
14. | Vzdialenosť ohnisko-podlaha | cm | 75-200
15. | Šírka prístroja | cm | cm | 60
16. | Dotykový monitor akvizičnej stanice v tele prístroja o veľkosti | palec | 19
17. | Čas prvého zobrazenia snímky | sekunda |  | 3
18. | Elektrické napájanie 200-240 V/ max. 16A | vyžaduje sa
19. | Čas cyklu – možnosť snímkovania ďalšiu expozíciu | sekunda |  | 15
20. | Typ detektora | aSi
21. | Aktívna plocha detektora | mm | 350x425
22. | Rozlíšenie detektora – hĺbka šedi | bit | 16
23. | Rozlíšenie | lp/mm | 3
24. | Hmotnosť detektora s batériou | kg |  | 4
25. | Náhradné batérie pre RTG detektor | ks | 1
26. | Voľba kV. Mas, voľba APR | vyžaduje sa
27. | Zabudované kolimačné svetlo, alebo laserové zameriavanie | vyžaduje sa
28. | Nastavenie ohniskovej vzdialenosti | vyžaduje sa
29. | Integrované miesto/košík pre prenos detektora a náhradnej batérie | vyžaduje sa
30. | Batériou napájaný pohon aj generátor prístroja | vyžaduje sa
31. | Anti-mriežkový SW pre odstránenie účinkov sekundárneho žiarenia bez použitia anti-rozptylovej mriežky/lysholmovej clony minimálne pre snímkovanie hrudníka, brušnej dutiny, hlavy, chrbtice, panvy, horných aj dolných končatín. | vyžaduje sa
32. | Integrovaný WIFI Access point v tele prístroja | vyžaduje sa
33. | Možnosť snímkovania aj bez pripojenia na napájanie 230 V | vyžaduje sa
34. | DAP meter | vyžaduje sa
35. | DICOM Akvizičná stanica integrovaná v tele prístroja | vyžaduje sa
36. | Uživateľom vyberateľná batéria detektora | vyžaduje sa
37. | Davkový parameter so zápisom so zápisom k aktívnemu obrazus automatickým prenosom do PACS-u(DAP) | vyžaduje sa
38. | Operačný systém Windows alebo Linux | vyžaduje sa
39. | Hard disk minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte | vyžaduje sa
40. | Zabudované CD-rw/DVD-rw alebo USB rozhranie | vyžaduje sa
41. | Pamäť RAM minimálne 4GB, v prípade operačného systému Linux – minimálne 2GB | vyžaduje sa
42. | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, DICOM Worklist,DICOM Send, DICOM Storage,( DICOM zasielanie snímiek na PACS) | vyžaduje sa
43. | Bezpečnostné brzdy v prípade nárazu na prekážku pri transporte zaria | vyžaduje sa
44. | Bezpečnostná brzda v zabraňujúca pohybu zariadenia bez obsluhy | vyžaduje sa
45. | Hrúbka detektora | mm |  | 15
46. | Zaťažiteľnosť celej plochy detektora/bodová zaťažiteľnosť (ø 4cm) | kg | 300/150
47. | Vodotesnosť detektora s antibakteriálnym regeneratívnym povrchom na báze iónov striebra min. IPx6 | vyžaduje sa
48. | Technológia scintilátora detetkora CsI | vyžaduje sa
Časť 3: | 1.1.4 - RTG mobilný prístroj pre OP sály C rameno pre traumatologické, ortopedické a neurochirurgické pracoviská
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Počet detektorov: 1 | vyžaduje sa
2. | Detektor s technológiou CMOS alebo IGZO | vyžaduje sa
3. | CsI scintilátor | vyžaduje sa
4. | Rozmer plochy detektora (výška x šírka) | mm | 200x200 | 270x270
5. | Veľkosť pixelu | µm |  | 150
6. | Rozlíšenie – rozsah šedi | bit | 16
7. | Výstupný výkon generátora | kW | 2.2
8. | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | kV | od 40 do 120 kV
9. | Rozsah prúdu pri pulznej skiaskopii | mA | 1-20
10. | Skiasopický mód: pulzný aj kontinuálny | vyžaduje sa
11. | Rozsah pulzného skiaskopického módu | pulzov/s | 1 | 25
12. | Veľkosť ohniska/ohnísk: maximálne 0,6 mm pre najväčšie ohnisko | vyžaduje sa
13. | Aktívne kvapalinové chladenie rentgenky (nie vzduchové integrované do generátora) skapacitou min. 5.0 milion HU | vyžaduje sa
14. | DAP meter so zápisom dávky k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | vyžaduje sa
15. | Laserové zameriavanie zabudované v paneli detektoru | vyžaduje sa
16. | Voľný priestor medzi detektorom a rentgenkou | mm | 840
17. | Hĺbka C-ramena | mm | 650
18. | Orbitálny pohyb C-ramena | stupne | 145
19. | Angulačný pohyb C-ramena | stupne | ±225
20. | Motorizovaný vertikálny pohyb | cm | 42
21. | Rozlišovacia schopnosť pri max zväčšení | lp/mm | 3.1
22. | Automatická regulácia dávkového príkonu pri skiaskopii | vyžaduje sa
23. | Nastaviteľné virtuálne clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku bez žiarenia | vyžaduje sa
24. | Asymetrický kolimátor | vyžaduje sa
25. | Digitálna rotácia obrazu | vyžaduje sa
26. | Akustická a optická signalizácia žiarenia | vyžaduje sa
27. | Dotyková konzola pre nezávislý obraz a ovládanie prístroja obsluhou na C-ramene | vyžaduje sa
28. | Synchronizované a identické dotykové ovládanie prístroja na C- ramene a monitorovom vozíku | vyžaduje sa
29. | Predvolené anatomické programy pre kostný skelet, brucho, mäkké tkanivá a deti | vyžaduje sa
30. | Nožný spínač ( expozícia/ pamäť) a ručný spínač | vyžaduje sa
31. | Zabudované USB rozhranie s USB kľúčom min. 4 GB | vyžaduje sa
32. | Pamäťová kapacita: minimálne 100.000 obrazov v DICOM formáte | vyžaduje sa
33. | DICOM - verzia 3.0 s funkciami Dicom Worklist s MPPS, Dicom Query/Retrive, Dicom Storage, Dose report | vyžaduje sa
34. | Konektivita do PACS prostredníctvom Ethernetového kábla aj WIFI konektivita | vyžaduje sa
35. | Vozík s TFT monitormi minimálne 2x19 palcov ( rozlíšenie min. 1,280 x 1,024 pixelov) | vyžaduje sa
36. | Jas monitora/ov | cd/m2 | 650
37. | Všesmerové polohovanie monitorov s náklonom a rotáciou pre vhodné polohovanie pri pozične náročných operáciách | vyžaduje sa
38. | Farebné označenie ovládacích prvkov pre všetky pohyby | vyžaduje sa
39. | Video výstup DVI pre externé monitory (L/R) | vyžaduje sa
40. | Kinoslučka | obr/s | 8
41. | Šírka prístroja | cm |  | 82
42. | Hmotnosť prístroja | kg |  | 360
43. | Napájanie prístroja 220-240 VAC/ max.16 A | vyžaduje sa
44. | Platný ŠUKL kód | vyžaduje sa
45. | Preberacia skúška zdroja ionizačného žiarenia | vyžaduje sa
46. | Obslužný manuál v SJ v elektronickej forme | vyžaduje sa
47. | Bezplatné pripojenie prístroja do PACS a Worklist ( modalitu a informácie zabezpečí obstarávateľ) | vyžaduje sa
48. | Zaškolenie v rozsahu 3 hodín a jeden zákrok na operačnej sále | vyžaduje sa
49. | Záručné podmienky 24 mesiacov | vyžaduje sa
50. | Likvidácia obalového materiálu | vyžaduje sa
51. | Interfejs pre 2 D navigáciu | vyžaduje sa
52. | Modulárny systém prístroja s možnosťou doplnenia funkcií ( min. DSA, Roudmaping, meranie uhlov a vzdialeností, označovačí anatomický nástroj...) | vyžaduje sa
53. | Bezpečnostný(softvérovo chránený) prístup obslužného personálu do prístroja | vyžaduje sa
54. | Možnosť objednať WIFI nožný spínač | vyžaduje sa
55. | Možnosť objednať priame pripojenie vzdialenej podpory od výrobcu | vyžaduje sa
56. | Pružinový antikorový rám pre sterilné krytie oblúka C-ramena | vyžaduje sa
57. | Ochranná zástera - umývateľný povrch, veľkosť L 120/60 cm, Ekv. Pb 0,35 mm a ochr. límec Ekv. Pb 0,5 mm | vyžaduje sa
Časť 4: | 1.1.5 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre intervenčnú RDG, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Počet detektorov: 1 | vyžaduje sa
2. | Detektor s technológiou CMOS alebo IGZO | vyžaduje sa
3. | CsI scintilátor | vyžaduje sa
4. | Rozmer plochy detektora (výška x šírka) | mm | 300x300
5. | Veľkosť pixelu | µm |  | 150
6. | Rozlíšenie – rozsah šedi | bit | 16
7. | Výstupný výkon generátora | kW | 12
8. | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | kV | od 40 do 120 kV
9. | Rozsah prúdu pri pulznej skiaskopii | mA | 2-250
10. | Rozsah prúdu pri kontinuálnej skiaskopii | mA | 2-15
11. | Rozsah pulzného skiaskopického módu | pulzov/s | 1 | 25
12. | Veľkosť ohniska/ohnísk: maximálne 0,6 mm pre najväčšie ohnisko | vyžaduje sa
13. | Aktívne kvapalinové chladenie rentgenky (nie vzduchové integrované do generátora) skapacitou min. 5.0 milion HU | vyžaduje sa
14. | DAP meter so zápisom dávky k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | vyžaduje sa
15. | Laserové zameriavanie zabudované v paneli detektoru | vyžaduje sa
16. | Voľný priestor medzi detektorom a rentgenkou | mm | 840
17. | Hĺbka C-ramena | mm | 680
18. | Orbitálny pohyb C-ramena | stupne | 145
19. | Angulačný pohyb C-ramena | stupne | ±225
20. | Motorizovaný vertikálny pohyb | cm | 42
21. | Rozlišovacia schopnosť pri max zväčšení | lp/mm | 3.1
22. | Automatická regulácia dávkového príkonu pri skiaskopii | vyžaduje sa
23. | Nastaviteľné virtuálne clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku bez žiarenia | vyžaduje sa
24. | Asymetrický kolimátor | vyžaduje sa
25. | Digitálna rotácia obrazu | vyžaduje sa
26. | Akustická a optická signalizácia žiarenia | vyžaduje sa
27. | Dotyková konzola pre nezávislý obraz a ovládanie prístroja obsluhou na C-ramene | vyžaduje sa
28. | Synchronizované a identické dotykové ovládanie prístroja na C- ramene a monitorovom vozíku | vyžaduje sa
29. | Predvolené anatomické programy pre kostný skelet, brucho, mäkké tkanivá a deti | vyžaduje sa
30. | Nožný spínač (expozícia/ pamäť) a ručný spínač | vyžaduje sa
31. | Zabudované USB rozhranie s USB kľúčom min. 4 GB | vyžaduje sa
32. | Pamäťová kapacita: minimálne 100.000 obrazov v DICOM formáte | vyžaduje sa
33. | DICOM - verzia 3.0 s funkciami Dicom Worklist s MPPS, Dicom Query/Retrive, Dicom Storage, Dose report | vyžaduje sa
34. | Konektivita do PACS prostredníctvom Ethernetového kábla aj WIFI konektivita | vyžaduje sa
35. | Vozík s TFT monitormi minimálne 2x19 palcov ( rozlíšenie min. 1,280 x 1,024 pixelov) | vyžaduje sa
36. | Jas monitora/ov | cd/m2 | 650
37. | Všesmerové polohovanie monitorov s náklonom a rotáciou pre vhodné polohovanie pri pozične náročných operáciách | vyžaduje sa
38. | Farebné označenie ovládacích prvkov pre všetky pohyby | vyžaduje sa
39. | Video výstup DVI pre externé monitory (L/R) | vyžaduje sa
40. | Kinoslučka | obr/s | 8
41. | Šírka prístroja | cm |  | 82
42. | Hmotnosť prístroja | kg |  | 410
43. | Napájanie prístroja 220-240 VAC/ max.16 A | vyžaduje sa
44. | Preberacia skúška zdroja ionizačného žiarenia | vyžaduje sa
45. | Obslužný manuál v SJ v elektronickej forme | vyžaduje sa
46. | Bezplatné pripojenie prístroja do PACS a Worklist ( modalitu a informácie zabezpečí obstarávateľ) | vyžaduje sa
47. | Interfejs pre 2 D navigáciu | vyžaduje sa
48. | Modulárny systém prístroja s možnosťou doplnenia funkcií ( min. DSA, Roudmaping, meranie uhlov a vzdialeností, označovačí anatomický nástroj...) | vyžaduje sa
49. | Bezpečnostný (softvérovo chránený) prístup obslužného personálu do prístroja | vyžaduje sa
50. | Možnosť objednať WIFI nožný spínač | vyžaduje sa
51. | Možnosť objednať priame pripojenie vzdialenej podpory od výrobcu | vyžaduje sa
52. | Pružinový antikorový rám pre sterilné krytie oblúka C-ramena | vyžaduje sa
53. | Ochranná zástera - umývateľný povrch, veľkosť L 120/60 cm, Ekv. Pb 0,35 mm a ochr. límec Ekv. Pb 0,5 mm | vyžaduje sa
Časť 5: | 1.1.6 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre urológiu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
C-rameno:
1. | Motorizované nastavenie výšky | cm | 40
2. | Manuálny horizontálny pohyb | cm | 20
3. | Manuálny orbitálny pohyb min+110°/-40° | vyžaduje sa
4. | Manuálna rotácia min. +/-220° | vyžaduje sa
5. | Manuálny výkyv min. +/-10° | vyžaduje sa
6. | Vertikálny voľný priestor oblúku | cm | 80
7. | Hĺbka ramena | cm | 65
8. | Farebné označenie aretácie pohybov | vyžaduje sa
Generátor:
9. | HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči 40 až 110 kV | vyžaduje sa
10. | Rozsah pulznej skiaskopie | mA | 3 – 23
11. | Rozsah digitálnej rádiografie | mA | 24
12. | Počet pulzov 1,2,4,8,12,5 ,25 až 30p/s | vyžaduje sa
13. | Výkon | kW | 25
Rentgentka:
14. | Stacionárna / rotačná anóda | vyžaduje sa
15. | Ohnisko 0,1 mm - 0,6 mm | vyžaduje sa
16. | Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia) | vyžaduje sa
Flat-Panel:
17. | Typ detektora CMOS | vyžaduje sa
18. | Veľkosť pola: min. 30 x 30 cm | vyžaduje sa
19. | Rozlíšenie matrice: min. 1k2 | vyžaduje sa
20. | Veľkosť pixelov | μm |  | 152
21. | Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne | vyžaduje sa
22. | Hĺbka zobrazenia 16 bitov | vyžaduje sa
23. | Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore | vyžaduje sa
Zobrazenie:
24. | Monitorový vozík s dvoma 19“ monitormi, s vysokým rozlíšením | vyžaduje sa
25. | Možnosť synchrónneho ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena | vyžaduje sa
26. | Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou | vyžaduje sa
27. | Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému | lp/mm | 2.5
28. | 100 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH- pamäť posledného obrazu | vyžaduje sa
29. | Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia | vyžaduje sa
30. | Ručný spínač pre ovládanie expozíci | vyžaduje sa
31. | Dvojitý nožný spínač | vyžaduje sa
32. | Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz) | vyžaduje sa
33. | Výstupný obraz štvorcového formátu | vyžaduje sa
34. | Asymetrický kolimátor | vyžaduje sa
35. | Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu | vyžaduje sa
36. | Kostné: končatiny, chrbtica | vyžaduje sa
37. | Metal – eliminácia vkladaných kovových predmetov | vyžaduje sa
38. | URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív | vyžaduje sa
39. | Cine loop slučka 1-15 obr./s | vyžaduje sa
40. | Automatický záznam obrazu a sekvencie | vyžaduje sa
DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu
Výstupné rozhranie:
41. | Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS | vyžaduje sa
42. | DICOM 3.0 | vyžaduje sa
43. | Dicom Storage, Send | vyžaduje sa
44. | Worklist s MPPS | vyžaduje sa
45. | Query | vyžaduje sa
46. | Retrieve | vyžaduje sa
47. | Zápis pacientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia | vyžaduje sa
48. | Samostatný AV a digitálny výstup obrazu | vyžaduje sa
49. | Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, TIF, JPG) | vyžaduje sa
50. | Protokol o dávkach | vyžaduje sa
Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:
51. | Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet | vyžaduje sa
52. | Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a prípojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke | vyžaduje sa
53. | Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP | vyžaduje sa
54. | Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT) | vyžaduje sa
55. | Komunikácia s PACS-om | vyžaduje sa
Časť 6: | 1.1.7 - RTG mobilný prístroj pre OP sál s kvalitou zobrazovania v 3D
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Generátor výkonu - nominálny výkon generátora | kW | 25
2. | Rýchloobrátkový rtg žiarič s dvomi ohniskami | vyžaduje sa
3. | ACC /aktívne chladenie/ | vyžaduje sa
4. | DAP | vyžaduje sa
5. | Automatická optimalizácia dávky | vyžaduje sa
6. | Flat panel rozmerov | cm | 30x30
7. | Flat panel CMOS | vyžaduje sa
8. | Veľkosť pixela max. 160 µm | max. 160 µm
9. | Hĺbka digitalizácie min 16 bit | min 16 bit
10. | Rozlíšenie obrazu minimálne 1952x1952 pixel | min. 1952x1952 pixel
11. | Ovládací panel prístroja –dotyková obrazovka. | vyžaduje sa
12. | Pohyb ramena motorizovaný aj pohyb ručne | vyžaduje sa
13. | Pohyb ramena v 4 rovinách | vyžaduje sa
14. | Angulačný motorický pohyb | min. ± 220 ◦
15. | Orbitálny motorický pohyb | min. ± 98 ◦
16. | Vzdialenosť detektor – žiarič | cm | 93
17. | 3D zobrazenie snímaného objektu | vyžaduje sa
18. | Rozsah snímania pri 3D | min. ± 190 ◦
19. | Počet nasnímaných obrazov pri 3D | min. 100 až 400 obrazov
20. | 3D zobrazenie minimálna veľkosť pola zobrazenia v 3D | 16x16x16cm.
21. | 3D objemové rozlíšenie | 512x512x512 voxels
22. | Izocentrická snímacia technológia v 3D | vyžaduje sa
23. | Rýchle snímanie – skenovanie 3D volume rendering technika | vyžaduje sa
Jednotlivé obrazy
24. | Fluoroskopia s frekvenciou obrazu | min. 0,5 až 30 obrazov/sec
25. | Prenos dát na PACS cez kábel aj WiFi | vyžaduje sa
26. | DICOM kompatibilita | vyžaduje sa
27. | SW – potlačenie artefaktov z kovu | vyžaduje sa
28. | SW – post processing spracovania obrazu | vyžaduje sa
29. | SW +HW – peroperačná 3D +2D navigácia | vyžaduje sa
30. | Simultánne zobrazenie objektu na monitore naraz v 3 rovinách | vyžaduje sa
31. | Súčasťou zariadenia musí byť pojazdná diagnosticko-pracovná stanica s 2-mi plochými monitormi s rozlíšením minim.1280x1024, veľkosť monitorov minimálna uhlopriečka 19“ | vyžaduje sa
32. | Svietivosť monitorov | min. 500 cd/m2
33. | Možnosť natočenia monitorov | vyžaduje sa
34. | 1 monitor reálny obraz , druhý referenčný | vyžaduje sa
35. | Možnosť zobrazenia na jednom monitore obrazov z iných zobrazovacích modalít /CT, MR a i./, možnosť pamäťovej slučky. | vyžaduje sa
36. | Hmotnosť C ramena | kg |  | 415
Zariadenie musí podporovať:
37. | Kontrola systému | vyžaduje sa
38. | Kontrola bŕzd | vyžaduje sa
39. | Kontrola boku stola | vyžaduje sa
40. | Kontrola motorizácie, pozície, laserový lokalizér a bezdrôtový nožný spínač | vyžaduje sa
41. | Antikolízny systém | vyžaduje sa
42. | Pamäte poloh | vyžaduje sa
43. | Ovládanie joystikmi alebo pomocou dotykového displeja | vyžaduje sa
47. | Izocentrická rotácia | vyžaduje sa
48. | Min. DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | vyžaduje sa
49. | Mranie vzdialeností a uhlov v 2D a 3D | vyžaduje sa
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY VIAŽUCE SA K ZMLUVNEMU PLNENIU
1. | Požaduje sa dodanie prístroja do miesta plnenia v sídle verejnéh obstarávateľa (odanie vrátane dopravy) do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. | Požaduje sa predložiť ŠÚKL kód, Vyhlásenie o zhode.
3. | Požaduje sa doprava na miesto plnenia, inštalácia na mieste plnenia, úvodné zaškolenie personálu / obsluhy, ak to výrobca požaduje pre správnu a odbornú manipuláciu; návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
4. | Zariadenie musí byť dodávateľom dodané nové, nepoužívané, nerepasované a kompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
5. | Splatnosť faktúry 60 dní.
6. | Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu tak, aby zahŕňala všetky akékoľvek náklady /doprava tovaru na miesto plnenia, náklady na prezentáciu funkčnosti, náklady na odstraňovanie chýb počas záručnej doby.
7. | Zmluvné strany sa dohodnú, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas objednávateľa je oprávnený.
8. | Zmluvné strany sa Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
9. | V prípade porušenia bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
10. | Záručná doba 24 mesiacov.
11. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
12. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
13. | Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
14. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
13. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
6. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE ÚCASTNÍKA PTK
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
RTG prístroje
Časť | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 1.1.2 - Digitálny RTG statický prístroj | 1 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | 1.1.3 - RTG mobilný prístroj | 3 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | 1.1.4 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre traumatologické, ortopedické a neurochirurgické pracoviská | 2 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | 1.1.5 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre intervenčnú RDG, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu | 2 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
5. | 1.1.6 - RTG mobilný prístroj pre OP sály - C rameno pre urológiu | 1 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
6. | 1.1.7 - RTG mobilný prístroj pre OP sál s kvalitou zobrazovania v 3D | 1 | [6 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis: | ..............................
V: |  |  |  |  | meno: | ..............................
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky do (min. 3 mesiace): ..................................