## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Bifurkačné a lineárne protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
1.1 | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
1.2 | pletená polyesterová cievna protéza,
1.3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
1.4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
1.5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min,
1.6 | dĺžka bifirkačnej protézy: 45cm (tolerancia +/- 5cm)
1.7 | požaduje sa, aby bifurkačné protézy dĺžky 45cm (tolerancia +/- 5cm) boli k dispozícií minimálne v uvedených veľkostiach:
1.7.1 | 12mm x 6mm,
1.7.2 | 14mm x 7mm,
1.7.3 | 16mm x 8mm,
1.7.4 | 18mm x 9mm,
1.7.5 | 20mm x 10mm,
1.7.6 | 22mm x 11mm,
1.7.7 | 24mm x 12mm.
Položka č. 2 - Lineárna protézy, typ 1:
2.1 | rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
2.2 | pletená polyesterová cievna protéza,
2.3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
2.4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
2.5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
2.6 | dĺžka lineárnej protézy, typ 1: min. 25 cm - max. 40 cm
2.7 | požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 25 cm - max. 40 cm boli k dispozícií minimálne v uvedených priemeroch:
2.7.1 | 6 mm,
2.7.2 | 7 mm,
2.7.3 | 8 mm,
2.7.4 | 10 mm,
2.7.5 | 12 mm,
2.7.6 | 14 mm,
2.7.7 | 16 mm,
2.7.8 | 18 mm,
2.7.9 | 20 mm,
2.7.10 | 22 mm,
2.7.11 | 24 mm.
Položka č. 3 - Lineárna protéza, typ 2:
3.1 | rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
3.2 | pletená polyesterová cievna protéza,
3.3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
3.4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
3.5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
3.6 | dĺžka lineárnej protézy, typ 2: min. 55 cm - max. 70 cm
3.7 | požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 55 cm - max. 70 cm boli k dispozícií minimálne v uvedených priemeroch:
3.7.1 | 6 mm,
3.7.2 | 7 mm,
3.7.3 | 8 mm,
3.7.4 | 10 mm,
3.7.5 | 12 mm,
3.7.6 | 14 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Bifurkačné a lineárne protézy
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Bifurkačná protéza | ks | 80
2. | Lineárna protéza, typ 1 | ks | 30
3. | Lineárna protéza, typ 2 | ks | 30
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Bifurkačné a lineárne protézy
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač