## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza:
1.1 | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
1.2 | pletené alebo tkané z polyesteru,
1.3 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
1.4 | s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
1.5 | s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
1.6 | požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených veľkostiach:
1.6.1 | 12mm x 6mm
1.6.2 | 14mm x 7mm
1.6.3 | 16mm x 8mm
1.6.4 | 18mm x 9mm
1.6.5 | 20mm x 10mm
1.7 | požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:
1.7.1 | 45cm, (tolerancia +/- 5cm)
Položka č. 2 - Lineárna protéza:
2.1 | ekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2.2 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
2.3 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
2.4 | s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
2.5 | s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií, dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
2.6 | požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
2.6.1 | 6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.2 | 6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.3 | 7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.4 | 8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.5 | 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.6 | 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.7 | 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.8 | 10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.9 | 12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.10 | 14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.11 | 16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.12 | 16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.13 | 18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.14 | 18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.15 | 20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.16 | 20mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.17 | 22mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.18 | 22mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.19 | 24mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
2.6.20 | 24mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
2.7 | požaduje sa, aby VYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
2.7.1 | 6mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
2.7.2 | 6mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
2.7.3 | 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
2.7.4 | 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
2.7.5 | 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
2.7.6 | 8mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 2 - Lineárna protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač