## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 2 Pacientsky servoventilátor - 2 ks |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 2 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Pacientsky servoventilátor | 2 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Servoventilátor určený pre invazívnu a neinvazívnu ventiláciu detí a dospelých | áno
3. | Vybavený ventilačnou jednotkou a farebným dotykovým displejom | minimálne 15"
4. | Napájanie prístroja: elektrické 200 – 240 Vac/50Hz; plynné: z centrálnych rozvodov: stlačený medicínsky vzduch a kyslík (alternatívne aj vysoko výkonná, efektívna a rýchlo reagujúca turbína pre stlačený vzduch) | áno
5. | Prístroj na mobilnom podvozku s rýchloupínacím systémom v prípade potreby jeho odobratia | áno
6. | Možnosť sledovania, monitoringu, vyhodnocovania a archivácie priebehu terapie | áno
7. | Možnosť základného prednastavenia parametrov, alarmových hraníc a vyhodnocovacích algoritmov v skupinách pre deti a dospelých na základe zadania hmotnosti/výšky a pohlavia pacienta | áno
8. | Servoventilátor s integrovaným elektronickým prietokovým snímačom pre vyhodnotnie pľúcnej mechaniky pacienta - integrovaný v tele prístroja. Snímač nemá byť spotrebného charakteru pre vysokoefektívnu prevádzku. | áno
9. | Bez potreby dodatočného snímača prietoku na Y kuse mimo tela prístroja | áno
10. | Požaduje sa kombinovaný antivirálny a antibakteriálny filter pre ochranu prostredia miestnosti pri infekčných pacientoch na expiračnej vetve s možnosťou jeho aplikácie aj na inspiračnú vetvu. Filter musí mať dostatočne veľký povrch pre filtráciu, nespôsobujúci zvýšený odpor pri použití aktívneho zvlhčovača. | áno
11. | Jednoduché čistenie a sterilizácia častí prístroja, ktoré prídu do styku s pacientom vydychovaným plynom | áno
12. | Časti prístroja, potrebné pre sterilizáciu (komponenty prichádzajúce do styku s pacientom vydychovaným plynom) tvoriace jeden celok, bez potreby rozoberania expiračnej vetvy - zvýšenie bezpečnosti a efektivity personálu. | áno
13. | Servoventilátor umožňujúci použitie ako jednorázových, tak aj opakovane resterilizovateľných okruhov s pasívnym aj aktívnym zvlhčovaním. | áno
14. | Displej prístroja s farebnou dotykovou obrazovkou, vybavenou svetelnou signalizáciou alarmových stavov s viditeľnosťou v celom rozsahu 360° | áno
15. | Displej prístroja musí byť sklopný/výklopný pre prispôsobenie výške personálu pre ideálny náhľad a nastavovanie | áno
16. | Displej prístroja s ventilačnou jednotkou odoberateľné z mobilného podvozku s možnosťou umiestnenia na stropný záves/statív pre zvýšenie ergonómie pracoviska | áno
17. | Ovládanie v slovenskom / českom jazyku | áno
18. | Rýchly štart prístroja s automatickým testom kompletného zostaveného systému - elektronika, určenie pneumatických vlastností okruhu a kontrola tesnosti. Grafické alebo textové zobrazenie kroku testovania pre personál, pre ľahkú identifikáciu kroku testu. Celý test elektroniky a senzorov musí prebehnúť autonómne. | áno
19. | Pacientsky ventilátor s integrovaným systémom podávania nebulizačnej liečby - ultrazvukovou mikroobjemovou technológiou a integrovaným monitoringom kapnometrie s vyhodnotením objemovej a minútovej eliminácie CO2. | áno
20. | Riadené a podporné invazívne ventilačné režimy: minimálne VC, PC, SIMV, PS, VS, CPAP, DuoPAP/BiLevel, APRV, VG a ich kombinácie (minimálne SIMV s riadenými režimami a tlakovou alebo objemovou podporou) | áno
21. | Riadené a podporné ninvaívne ventilačné režimy: minimálne PC, PS, VS, CPAP a ich kombinácie | áno
22. | Režim tlakovo limitovanej objemovo riadenej ventilácie s plynulým prechodom z riadenej do objemovo podpornej ventilácie a naopak, sledovaním dostatočného pacientskeho úsilia s dodržaním dychového objemu a kontroly minútovej ventilácie. | áno
23. | Základné výkonnostné parametre ventilácie s minimálnymi rozsahmi: Vt = od 20 do 2500 ml Pip aPS = od 0 do 100 mbar (ponad PEEP) PEEP = od 0 do 50 mbar (aj pre potreby recruitment manévra) Frekv.ventilácie = od 4 do 100 dych/min Nastaviteľný pomer I:E = 1:7 do 4:1 so zobrazením Ti (alebo prepnutie do ovládania pomeru nastaveném Ti) FiO2 = 21 - 100% (monitorované integrovaným senzorom nie spotrebného charakteru) Tapnea = od 0 do 40 s Ukončenie inspíria = 5 - 60 % zo špičkového prietoku | áno
24. | Požaduje sa prietokový trigger schopný detekcie aktivity pacienta už od 0,5 l/min s možnosťou detekcie pacienta tlakovým trigerom pre vyhodnotenie vhodnosti pacienta na odpojenie od ventilátora | áno
25. | Prístroj schopný kompenzácie únikov v invazívnom aj neinvazívnom režime. | áno
26. | Prístroj s maximálnym inspiračným prietokom minimálne do 200 l/min pre bezpróblémovú rýchlu odozvu na úniky ako aj riadenie režimov aj u bariatrických pacientov | minimálne do 200 l/min
27. | Integrovaný režim podávania vysokého prietoku kyslíka s prietokom | minimálne 0 - 60 l/min
28. | Prístroj monitorujúci presýtenie pľúc (overdistantion) vyhodnotením indexovaného parametra | áno
29. | Funkcie prístroja: vyhodnotenie statického odporu a poddajnosti, insp./exp. podržanie, funkcia pre oxygenácie, funkcia odsávania, funkcia kompenzácie úniku a kompenzácie okruhu. | áno
30. | Funkcia odsávania s automatickou možnosťou pre oxygenácie pacienta s detekciou odpojeného okruhu a následného opätovného pripojenia pacienta s možnosťou post oxygenácie po vykonaní odsávacej procedúry - automatické utlmenie alarmov počas odpojenia pacienta | áno
31. | Možnosť integrovania funkcie pre určenie ideálneho Peep a riadiaceho tlaku u pacienta | áno
32. | Prístroj vyhodnocujúci pľúcnu mechaniku vo forme kriviek/slučiek a hodnôt ako sú: Ri, Re, Cstat, Cdyn E, P0.1, index plytkého dýchania, index dychovej práce. | áno
33. | Integrovaný systém správy alarmu: vizuálna a akustická signalizácia s odlíšením alarmov podľa priority - farebne aj intenzitou. | áno
34. | Integrované, jednoducho vymeniteľné batérie s dobou prevádzky minimálne 90 minút pri výpadku hlavného napájanie/resp. pre transport. | áno
35. | Prístroj vo výbave s aktívnym zvlhčovačom, ktorý umožňuje automatické riadenie teploty a množstva vlhkosti v okruhu ako aj umožňujúci manuálne nastavenie teploty v okruhu a komore a riadenie množstva vlhkosti v okruhu. | áno
36. | Zostava prístroja: servoventilátor s ovládacím panelom, mobilný podvozok, aktívny zvlhčovač, sada min. 10 ks jednorázových okruhov s vyhrievanou inspirovanou aj expirovanou vetvou a sada min. 50 ks antivirálnych-antibakteriálnych filtrov. | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
37. | záruka min. 24 mesiacov | áno
38. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Pacientsky servoventilátor | 2
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: