## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 3 Transportný ventilátor |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Transportný ventilátor | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Transportný ventilátor pre vekové kategórie dieťa a dospelý, s uchytením na lôžko, na policu, na medicínsku lištu a pod. a na mobilný stojan (súčasť inštalácie) | áno
3. | Hmotnosť samotnej ventilačnej jednotky vrátane internej batérie | max. 7 kg
4. | Uhlopriečka farebného displeja s dotykovým ovládaním | min. 8 palcov
5. | Prevádzkový čas s novou a úplne nabitou internou batériou bez napájania zo siete | min. 3 hodiny
6. | Ovládanie prístroja pomocou mechanického otočného/potvrdzovacieho tlačidla a mechanických tlačidiel priamej voľby v prípade poruchy dotykového displeja | áno
7. | Možnosť výberu zobrazenia monitorovaných údajov vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. min. krivky, parametre, slučky | áno
8. | Monitorovanie vydychovaného CO2 , zobrazenie krivky a parametra na displeji metódou objemovej kapnometrie mainstream | áno
9. | Kompenzácie úniku pri invazívnej a neinvazívnej ventilácii | áno
10. | Senzory prietoku sa v zariadení kalibrujú automaticky v pravidelných intervaloch bez prerušenia ventilácie | áno
11. | Možnosť napájania z centrálnych rozvodov plynov alebo fliaš so stlačeným kyslíkom | áno
12. | Integrovaná turbína ako zdroj stlačeného vzduchu | áno
13. | Požadované ventilačné režimy:
14. | Objemovo riadená – riadená mandatórna ventilácia | áno
15. | Objemovo riadená – asistovaná kontrola | áno
16. | Objemovo riadená – synchronizovaná prerušovaná mandatórna ventilácia | áno
17. | Tlaková podpora pre nedostatočné spontánne dýchanie | áno
18. | Tlakovo riadená ventilácia – dvojfázový pozitívny tlak v dýchacích cestách | áno
19. | Adaptívna objemovo riadená a tlakovo kontrolovaná ventilácia | áno
20. | Podpora spontánneho dýchania | áno
21. | Ventilácia vysokoprietokovým kyslíkom | áno
22. | Neinavzívna ventilácia | áno
23. | Záložná ventilácia v prípade zástavy dýchania | áno
24. | Minimálne nastaviteľné parametre:
25. | Dychový objem Vt | min. od 25 do 2000 ml
26. | Inspiračný tlak nastavitelný | min. od 6 do 55 mbar
27. | PEEP / CPAP | min. od 0 do 25 mbar
28. | Inspiračný čas Ti | min. od 0,2 do 10 sekúnd
29. | Citlivosť triggera (spúšťača prietoku) | min. od 1 do 15 litrov za minútu
30. | Nastaviteľný I:E pomer | min. od 1:9 do 4:1
31. | Nastaviteľná koncentrácia kyslíka | min. 21 až 100%
32. | Alarmy:
33. | Akustický a optický alarm s delením na úrovne, podľa priority | áno
34. | Alarmy nastaviteľné obsluhou minimálne: Dychový objem minútová ventilácia, dychová frekvencia, EtCO2 | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
35. | záruka min. 24 mesiacov | áno
36. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Transportný ventilátor | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: