## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 5 Fibrobronchoskop |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Fibrobronchoskop | 1 zostava
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Flexibilný videobronchoskop s pracovným kanálom | 1 ks
3. | Vonkajší priemer distálneho konca | maximálne 5,2 mm
4. | Vnútorný priemer pracovného kanálu | minimálne 2,4 mm
5. | Uhol ohnutia distálneho konca fibroskopu | minimálne +/- 130°
6. | Pracovná dĺžka fibronchoskopickej trubice | minimálne 60 cm
7. | Integrovaná kamera s rozlíšením | minimálne 160 000 pixelov
8. | Integrovaný svetelný zdroj | minimálne 600 lux
9. | Farebná teplota zdroja svetla | v rozsahu 4 800 K do 5 100 K
10. | V zostave sa vyžaduje dodať aj čistiacu sadu (kefka pre čistenie, preplachový adaptér, testovacia sada tesnosti a pod.) | áno
11. | Flexibilný videobronchoskop bez pracovného kanálu | 1 ks
12. | Vonkajší priemer distálneho konca | v rozsahu 2,4 do 3,6 mm
13. | Uhol ohnutia distálneho konca fibroskopu | minimálne +/- 130°
14. | Pracovná dĺžka fibronchoskopickej trubice | minimálne 60 cm
15. | Integrovaná kamera s rozlíšením | minimálne 160 000 pixelov
16. | Integrovaný svetelný zdroj | minimálne 400 lux
17. | Farebná teplota zdroja svetla | v rozsahu 4 800 K do 5 100 K
18. | Zobrazovací dotykový farebný displej fibroskopov | 1 ks
19. | Priame pripojenie displeja k rukoväti fibroskopov | áno
20. | Uhlopriečka dotykového displeja fibroskopu | minimálne 3,5"
21. | Uhol natočenia displeja vľavo/vpravo | minimálne +/- 90°
22. | Sklon displeja | minimálne +30°/-45°
23. | Vnútorná pamäť v displeji prístroja | minimálne 6 GB
24. | Možnosť uložnenia snímky obrazovky a videosekvencie | áno
25. | Možnosť prepojenia so štandardným PC pre prenos uložených údajov | áno
26. | Možnosť prepojenia s externým monitorom pre zobrazenie na veľkej obrazovke | áno, minimálne HDMI
27. | Možnosť prepojenia s externým monitorom pre zobrazenie na veľkej obrazovke | áno, minimálne HDMI
28. | Výdrž integrovaného akumulátora/nabíjateľnej batérie displeja pre prácu s fibroskopom | minimálne 3 hodiny
29. | Zobrazovacia pracovná stanica pre fibroskopy | 1 ks
30. | Uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky pracovnej stanice | minimálne 13"
31. | Pracovná stanica k fibroskopom umožňujúca káblové aj bezkáblové prepojenie fibroskopov | áno
32. | Modul pre bezkáblové prepojene s integrovanou batériou pre napájanie fibroskopov | minimálne na 2 hodiny
33. | Integrovaná batéria v pracovnej stanici na prevádzku stanice | minimálne na 4 hodiny
34. | Pracovná stanica umožňujúca uloženie snímky obrazovky a videosekvencí z vyšetrenia | áno
35. | Pracovná stanica umožňujúca vytvorenie správy k uloženým snímkam a videosekvenciám | áno
36. | Mobilný stojan pre fibroskopy | 1 ks
37. | Stojan s uchytením pre pracovnú stanicu | áno
38. | Stojan s policou s integrovanými výrezmi pre uchytenie fibroskopov | áno
39. | Stojan s podvozkom s kolieskami (minimálne 2 brzdené) | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
40. | záruka min. 24 mesiacov | áno
41. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Fibrobronchoskop | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: