## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 6 Videolaryngoskop |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Videolaryngoskop | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Videolaryngoskop s ramienkom pre jednorázové intubačné lyžice pre deti a dospelých | áno
3. | Rukoväť so zahnutým ramienkom ukončeným integrovaným zdrojom svetla a FullHD kamerou (CMOS snímač) | áno
4. | Minimálne vlastnosti kamery: snímač CMOS, automatické zaostrenie 20 - 100 mm, uhol záberu min. 60° | áno
5. | Integrovaný zdroj svetla: LED, biele svetlo v rozsahu teploty farby: 4800 - 5200 K, výkon: min. 1 000 lux | áno
6. | Ramienko musí byť nastaviteľné pre kategóriu pacientov od novorodencov po dospelých | áno
7. | Ramienko umožňujúce jednoduché nasadenie jednorázových ako aj opakovane použiteľných laryngoskopických lyžíc | áno
8. | Dostupnosť laryngoskopických lyžíc: od veľkosti pre novorodenca po dospelého pacienta | min. 6 veľkosti
9. | Kompatibilné s endotracheálnymi trubicami priemeru | min. od 2,5 mm do 11 mm
10. | Rukoväť videolaryngoskopu s integrovaným konektorom pre pripojenie náhľadovej obrazovky s dotykovým ovládaním | áno
11. | Obrazovka videolaryngoskopu s integrovanou batériou a vysokým rozlíšením | 640x480 pixelov
12. | Uhlopriečka odoberateľnej obrazovky | min. 3,5"
13. | Sklon obrazovky videolaryngoskopu | min. 80°
14. | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) | min. +/- 90°
15. | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do internej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora | áno
16. | Pracovná výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie | min. 240 minút
17. | Čas na plné nabitie | max. 240 minút
18. | Hmotnosť videolaryngoskopu | do 160 g
19. | Hmotnosť samotnej obrazovky | do 200 g
20. | Príslušenstvo
21. | jednorázových lyžíc veľkosti S | 10 ks
22. | jednorázových lyžíc veľkosti M | 10 ks
23. | jednorázových lyžíc veľkosti L | 10 ks
24. | Flexibilný intubačný videolaryngoskop | áno
25. | Flexibilný intubačný videolaryngoskop bez pracovného kanálu s pracovnou dĺžkou | min. 50 cm
26. | Vnokajší priemer distálneho konca | max. 2,8 mm
27. | Ohybnosť distálneho konca s kamerou | min. +/- 135°
28. | Zabudovaný svetelný zdroj: LED a kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: | min. 160 000 pixelov
29. | Hĺbka zaostrenia | min. od 3 do 50 mm
30. | Pozorovací uhol | min +/- 90°
31. | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100 K | min. 400 lux
32. | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja | áno
33. | Hmotnosť flexibilného videolaryngoskopu | max. 375 g
34. | Flexibilný intubačný videolaryngoskop s pracovným kanálom s pracovnou dĺžkou | min. 50 cm
35. | Vnokajší priemer distálneho konca | max. 2,8 mm
36. | Ohybnosť distálneho konca s kamerou | min. +/- 135°
37. | Zabudovaný svetelný zdroj: LED a kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: | min. 160 000 pixelov
38. | Hĺbka zaostrenia | min. od 3 do 50 mm
39. | Pozorovací uhol | min +/- 90°
40. | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100 K | min. 400 lux
41. | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja o veľkosti | min. 3"
42. | Displej s identickými vlastnosťami ako pre vyššie uvedené videolaryngoskopy | áno
43. | Hmotnosť flexibilného videolaryngoskopu | max. 375 g
44. | Zostava flexibilného videolaryngoskopu: Flexibilný videolaryngoskop, tester tesnosti, zátka pre uzavretie konektorov (ak je potrebná počas sterilizácie) | áno
45. | Dotykový farebný displej s uhlopriečkou | min. 3,2"
46. | Sklon obrazovky videolaryngoskopu | min. +25°/- 80°
47. | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) | min. + 70°/- 160°
48. | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do internej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora | áno
49. | Pracovná výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie | min. 240 minút
50. | Čas na plné nabitie | max. 240 minút
51. | Rigidný intubačný videolaryngoskop
52. | Rigídny videolaryngoskop s dĺžkou pracovného kanála | min. 400 mm
53. | Ohybnosť distálneho konca s integrovanou kamerou a pamäťovým tvarovaním | áno
54. | Zabudovaný svetelný zdroj: LED a kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: | min. 160 000 pixelov
55. | Hĺbka zaostrenia | min. od 3 do 50 mm
56. | Pozorovací uhol | min +/- 90°
57. | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100 K | min. 400 lux
58. | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja a bezdrôtového modulu | áno
59. | Uhol natočenia pracovnej časti kanála s kamerou | 45°- 150°
60. | Automatický návrat do pôvodného stavu z akéhokoľvek nastaveného ohybu, ponorením do vody o teplote 60°C - 70°C | áno
61. | Hmotnosť samotného rigidného videolaryngoskopu | max. 170 g
62. | Farebná dotyková obrazovka pre intubačné videolaryngoskopy s uhlopriečkou obrazovky | min. 13"
63. | Rozlíšenie obrazovky | min. 1920x1080 pixelov
64. | Funkcie obrazovky: uloženie snímku obrazovky, uloženie videa z priebehu vyšetrenia/úkonu intubácie, spracovanie snímku/videa pre výstupnú správu. | áno
65. | Module pre bezkáblové pripojenie videolaryngoskopu s integrovanou batériou a funkciou snímku obrazovky ako aj nahrávania videosekvencie | áno
66. | Možnosť videoprepojenia s inou stanicou pre konzultácie cez web prepojenie - s pripojenou kamerou. | áno
67. | Integrovaná pamäť: min. 30 GB | áno
68. | Dostupné porty: HDMI, USB C, výstup pre zvuk | áno
69. | Prevádzka z internej batérie | min. 5 hodín
70. | Mobilný stojan k videolaryngoskopom
71. | Mobilný stabilný stojan s uchytením k zostave s min. 5 kolieskami | áno
72. | Uchytenie pracovnej stanice na sklopný VESA držiak | áno
73. | Polica s otvormi pre uloženie lyžicového, flexibilného a rigídneho videolaryngoskopu | áno
74. | Košík pre pomôcky s nastaviteľnou výškou | áno
75. | 6 kolieskový z toho min. 2 kolieska s brzdou | áno
76. | Nastaviteľná výška police s videolaryngoskopmi a VESA držiaku | min. od 1200 do 1 700 mm
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
77. | záruka min. 24 mesiacov | áno
78. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Videolaryngoskop | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: