## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 10 Prístroj na celotelový ohrev a chladenie pacienta |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Prístroj na ohrev a chladenie pacienta | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Prístroj na riadené ochladzovanie a ohrev pacientov po CPR oživovaní pomocou príložných podložiek | áno
3. | regulácia teploty pacienta | minimálne 32 - 38°C
4. | udržiavanie normálnej teploty pacienta 37° C s toleranciou | maximálne 0,5°C
5. | maximálna teplota média pri ohreve pacienta | minimálne 40°C
6. | minimálna teplota chladiaceho média | maximálne 13°C
7. | počet teplotných sond | minimálne 2
8. | teplotné médium | áno
9. | mobilný prístroj s brzdenými kolieskami | áno
10. | dve nezávislé teplotné sondy so samostatným meraním teploty pacienta | áno
11. | neinvazívna metóda ochladzovania a ohrevu | áno
12. | možnosť nastavenia kriviek ochladzovania a ohrevu pacienta | áno
13. | kontinuálne meranie teploty pacienta | áno
14. | plne automatizovaný systém počas celej doby terapie s možnosťou manuálneho zásahu do liečby | áno
15. | prístroj sa dodáva s potrebným setom príslušenstva (napájací kábel 230V, prepojovacie hadice k padom, predlžovací kábel k termo senzoru pacienta) | áno
16. | riadenie výkonu na základe spätnej väzby v reálnom čase | áno
17. | Základný balík spotrebného materiálu k okamžitému použitiu prístroja | áno
18. | pri poškodení príložných podložiek nesmie dôjsť k úniku teplonosného média | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
19. | záruka min. 24 mesiacov | áno
20. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Prístroj na ohrev a chladenie pacienta | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: