## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 7 EKG prístroj - 2 ks |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 2 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | EKG prístroj | 2 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | EKG prístroj 12-zvodový na mobilnom podvozku s príslušenstvom | áno
3. | 12 zvodové pokojové EKG | áno
4. | interpretácia + rozmeranie | áno
5. | napájanie zo siete 230 V aj z akumulátora | áno
6. | grafický farebný LCD displej s uhlopriečkou min 6" | áno
7. | úplná alfanumerická klávesnica | áno
8. | konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji | áno
9. | prednastavené profily manuál a automat | áno
10. | spätný záznam v režime printscreen | áno
11. | automatická detekcia a zaznamenanie arytmií | áno
12. | možnosť prehliadania min. 120 sec záznamu EKG | áno
13. | zmrazenie EKG krivky na obrazovke | áno
14. | detekcia kardiostimulátora | áno
15. | rozhranie pre pripojenie k PC | áno
16. | pamäť pre minimálne 100 záznamov EKG | áno
17. | rýchlosť posuvu 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s | áno
18. | prepracovaná filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter | áno
19. | záznam na termopapier - rolka min. šírka 210 mm, resp. skladaný papier A4 | áno
20. | ochrana proti defibrilácii | áno
21. | automatická kontrola uvoľnených zvodov | áno
22. | možnosť zadania dát pacientov do protokolu EKG (vek, hmotnosť, výška, pohlavie) | áno
23. | voliteľná čítačka čiarových kódov pripojIteľná k portu USB na zariadení | áno
24. | EKG prístroj s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud | áno
25. | export EKG záznamov z vnútornej pamäte na SD kartu alebo do zdieľaného adresára v nemocničnom informačnom systéme (HIS) vo formáte PDF | áno
26. | možnosť prenosu EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN alebo WIFI | áno
27. | Príslušenstvo:
28. | mobilný vozík s brzdenými kolieskami a s kĺbovým ramenom na EKG káble | áno
29. | elektródy (min. 1 balenie = 50 ks) | áno
30. | pacientské káble - min. 6 zvodové | áno
31. | EKG papier - min. 3 rolky | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
32. | záruka min. 24 mesiacov | áno
33. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
EKG prístroj | 2
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: