## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke prístroje
TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 4 Infúzne systémy |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 9 zostáv
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Dokovacia infúzna technika | 9 zostáv
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2022-01-02 | Dokovacia stanica pre infúznu techniku | 1 ks
2022-01-03 | Infúzna pumpa | 2 ks
2022-01-04 | Injekčný dávkovač | 4 ks
2022-02-02 | Dokovacia stanica pre infúznu techniku | minimálne 4 pozičná
2022-03-02 | Pozície v rámci dokovacej stanice bez obmedzenia typu infúznej techniky | áno
2022-04-02 | Možnosť spájania dokovacích staníc | minimálne pre 8 pozícii
2022-05-02 | Kryt dokovacej stanice s integrovanou rukoväťou a svetelnou signalizáciou | áno
2022-06-02 | Dokovacia stanica s integrovaným rozhraním pre prepojenie do centrálneho systému - pre monitorovanie priebehu a stavu infúzie na sesterskej pracovnej stanici | áno
2022-07-02 | Intgrované postranné adaptéry pre vedenie infúznej linky | áno
2022-08-02 | Jednoduchá mechanizmus pre uzamknutie infúznej techniky v dokovacej stanici | áno
2022-09-02 | Rozhranie pre napájanie a uzamknutie infúznej techniky na každej pozícii | áno
2022-10-02 | Nízka hmotnosť dokovacej stanice. | maximálne 5 kg
3.2 | Infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou (jasne čitaateľná obrazovka s minimálnym rozlíšením 200x400 pixelov) | minimálne 3,5"
3.3 | Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v inf. systéme, stav batérie, reálny čas a pod. | áno
3.4 | Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov - priamo z dotykovej obrazovky prístroja | áno
3.5 | Infúzna pumpa, dokovateľná do dokovacej stanice, rýchlosťou dávkovania liekov a pri transfúzii krvi | minimálne od 0,1 do 2 000 ml/hod.
3.6 | Nepresnosť dávkovania | maximálne +/-5%
3.7 | Nastaviteľný rozsah bolusu | minimálne od 0,1 do 2 200 ml/hod.
3.8 | Nastaviteľný rozsah oklúzneho tlaku v aspoň 10 úrovniach | minimálne od 200 do 1050 mmHg
3.9 | Detekcia bublín už od veľkosti 20µm | áno
3.10 | Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom | áno
3.11 | Integrovaná knižnica liekov | minimálne 2000 miest
3.12 | Prístroj musí umožniť zaradiť lieky do kategórií s farebnou identifikáciou | minimálne 20 kategórii
3.13 | Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúznych tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objemu bolusu. | áno
3.14 | Rozsah KVO | minimálne od 0,1 do 5 ml/hod
3.15 | Nastavenie času | minimálne 00:00:01 do 99:00:00
3.16 | Rozsah objemu (VTBI) | 0,1 - 9 900 ml
3.17 | Voľba jednotiek: ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq | áno
3.18 | Výdrž batérie pri rýchlosti 25 ml/hod | minimálne 5 hodín
3.19 | Možnosť pripojenia pumpy do centrálneho systému cez integrovaný modul wifi a cez dokovaciu stanicu | áno
3.20 | Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export pacientskych dát, export, hostórie udalostí, import/export kalibračných údajov | áno
3.21 | Malé rozmery prístroja | max. 250x150x85 mm
3.22 | Nízka hmotnosť | maximálne 1,8 kg
4.2 | Infúzny dávkovač s farebnou dotykovou obrazovkou (jasne čitaateľná obrazovka s minimálnym rozlíšením 200x400 pixelov) | minimálne 3,5"
4.3 | Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v inf. systéme, stav batérie, reálny čas a pod. | áno
4.4 | Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov - priamo z dotykovej obrazovky prístroja | áno
4.5 | Infúzny dávkovač, dokovateľný do dokovacej stanice, rýchlosťou dávkovania a bolusu | minimálne od 0,01 do 2 200 ml/hod.
4.6 | Nepresnosť dávkovania | maximálne +/-2%
4.7 | Použiteľné veľkosti striekačiek | minimálne od 2ml do 60 ml
4.8 | Nastaviteľný rozsah oklúzneho tlaku v aspoň 10 úrovniach | minimálne od 200 do 1050 mmHg
4.9 | Detekcia bublín už od veľkosti 20µm | áno
4.10 | Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom | áno
4.11 | Integrovaná knižnica liekov | minimálne 2000 miest
4.12 | Prístroj musí umožniť zaradiť lieky do kategórií s farebnou identifikáciou | minimálne 20 kategórii
4.13 | Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúznych tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objemu bolusu. | áno
4.14 | Rozsah KVO | minimálne od 0,01 do 5 ml/hod
4.15 | Nastavenie času | minimálne 00:00:01 do 99:00:00
4.16 | Rozsah objemu (VTBI) | 0,1 - 9 900 ml
4.17 | Voľba jednotiek: ng, μg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq | áno
4.18 | Výdrž batérie pri rýchlosti 25 ml/hod | minimálne 5 hodín
4.19 | Možnosť pripojenia pumpy do centrálneho systému cez integrovaný modul wifi a cez dokovaciu stanicu | áno
4.20 | Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export pacientskych dát, export, hostórie udalostí, import/export kalibračných údajov | áno
4.21 | Malé rozmery prístroja | max. 250x150x85 mm
4.22 | Nízka hmotnosť | maximálne 1,8 kg
4.23 | Dávkovač schopný dávkovania na základe požiadavky pacienta - PCA | áno
4.24 | Dávkovač schopný dávkovania na základe prednastavených cieľových hodnôt - TCI | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
5. | záruka min. 24 mesiacov | áno
6. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Dokovacia stanica pre infúznu techniku | 9
Infúzna pumpa | 18
Injekčný dávkovač | 36
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: