## SPECT CT
Príloha č. 1/2 SP - Opis predmetu zákazky pre časť 2
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
SPECT CT prístroj počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Hybridný systém SPECT a CT |  | áno | áno/nie
2 | Integrovaná gama kamera s 2 detektormi |  | áno | áno/nie
3 | SPECT a diagnostická CT akvizícia |  | áno | áno/nie
4 | Spracovanie SPECT a CT obrazov |  | áno | áno/nie
SPECT časť
5 | Dva plne digitálne detektory |  | áno | áno/nie
6 | Veľkosť zorného poľa (UFOV) min.52x38 cm |  | áno | áno/nie | väčší rozmer prípustný, ale veľkosť zorného poľa min.52x38 cm musí byť zachovaná
7 | Hrúbka kryštálu 3/8 palcov |  | áno | áno/nie
8 | Otvorený dizajn gantry |  | áno | áno/nie
9 | Umožnenie vyšetrenia pacienta v polohe sedu aj stoja |  | áno | áno/nie
10 | Variabilné nastavenie uhla detektorov |  | áno | áno/nie
11 | CW a CCW rotácia gantry |  | áno | áno/nie
12 | „Step and shoot“ detektorová rotácia |  | áno | áno/nie
13 | Kontinuálna detektorová rotácia |  | áno | áno/nie
14 | Automatické kontúrovanie pri SPECT a celotelových akvizíciách pre všetky uhly nastavenia detektorov bez tzv. „manual learning mode“ (učiaci mód) |  | áno | áno/nie
15 | Antikolízny systém |  | áno | áno/nie
16 | SW na kontrolu kvality hybridného systému s procesom kontroly kvality súčasne pre oba detektory |  | áno | áno/nie
17 | 2 páry kolimátorov pre nízke a stredné energie |  | áno | áno/nie
18 | Semi-automatická výmena kolimátorov |  | áno | áno/nie
19 | Senzitivita pri použití LEHR kolimátora vo vzdialenosti 10 cm min. 160 cpm/µCi |  | áno | áno/nie
20 | Počet nezávislých energetických okien min. 6 |  | áno | áno/nie
CT časť:
21 | Integrovaný diagnostický multislicový CT skener |  | áno | áno/nie
22 | Min. 2 axiálne rezy na jednu rotáciu 360° |  | áno | áno/nie
23 | Výkon generátora min. 40 KW |  | áno | áno/nie
24 | Minimálna hrúbka rezu max.1 mm |  | áno | áno/nie
25 | Najkratší rotačný čas gantry 360° max 0,8 sec. |  | áno | áno/nie
26 | Nastaviteľné kV min.(80-130) kV |  | áno | áno/nie | väčší rozsah prípustný, ale nastaviteľné KV min.( 80-130)musí byť zachované
27 | CT s možnosťou špirálového módu min. 100 sec. |  | áno | áno/nie
28 | Vysoko kontrastné rozlíšenie pri hladine 0 % MTF min.15 lp/cm |  | áno | áno/nie
29 | Automatické nastavenie optimálnej dávky žiarenia v závislosti od vyšetrovanej oblasti a veľkosti pacienta v reálnom čase |  | áno | áno/nie
30 | Kontinuálna dĺžka skenu min. 160 cm |  | áno | áno/nie
31 | Otvor gantry min. 70 cm |  | áno | áno/nie
32 | Otvor gantry s možnosťou rekonštrukcie min. do 70 cm |  | áno | áno/nie
Vyšetrovací stôl:
33 | Integrovaný dizajn stola na uloženie pacienta pre jednoduché polohovanie |  | áno | áno/nie
34 | Nosnosť pacientskeho stola min. 220 kg |  | áno | áno/nie
35 | Vyšetrovací stôl s možnosťou polohovania ktorejkoľvek časti tela pod detektormi gamakamery bez nutnosti pohybovať pacientom. |  | áno | áno/nie
36 | Všetky pohyby úložnej dosky aktivizované ručným ovládačom |  | áno | áno/nie
37 | Prispôsobený dizajn pacientskej palety SPECT/CT vyšetreniu s dĺžkou skenu 200 cm s minimálnou absorpciou fotónov pri 140 keV max. 10 % |  | áno | áno/nie
38 | Kontinuálna dĺžka skenu min. 120 cm |  | áno | áno/nie
Počítačový systém pre akvizíciu
39 | 2ks LCD diagnostického monitora pre akvizíciu s uhlopriečkou min. 19 palcov |  | áno | áno/nie
40 | Rozlíšenie monitorov min. 1280x1024 pixelov |  | áno | áno/nie
41 | CD/DVD napaľovačka |  | áno | áno/nie
42 | Kompletná sada akvizičných protokolov: min. (Planárne statické a dynamické, celotelové, SPECT, Hradlovaný SPECT, Dynamický SPECT, Celotelový SPECT) |  | áno | áno/nie
43 | Kompletná sada akvizičných protokolov pre samostatné CT vyšetrenia |  | áno | áno/nie
44 | Akvizičný počítačový systém s dvojmonitorovým systémom |  | áno | áno/nie
45 | Umožňuje prezeranie obrazov z iných modalít s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0. |  | áno | áno/nie
46 | Musí obsahovať protokoly min ( DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retreive, DICOM Archiving, DICOM Print, DICOM Worklist) |  | áno | áno/nie
Počítačový systém pre vyhodnocovanie údajov
47 | Nezávislá pracovná stanice lekára so serverom na báze server-klient architektúry pre diagnostiku a postprocessing |  | áno | áno/nie
48 | 2 ks LCD diagnostických monitorov |  | áno | áno/nie
49 | Uhlopriečka LCD diagnostického monitora min. 19 palcov |  | áno | áno/nie
50 | Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom |  | áno | áno/nie
51 | CD/DVD napaľovačka |  | áno | áno/nie
52 | Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0.min. |  | áno | áno/nie
53 | Musí obsahovať protokoly min (DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrieve, DICOM Archiving, DICOM Print, DICOM Worklist) |  | áno | áno/nie
54 | Kompletné softvérové súbory pre spracovanie vyšetrení NM - vyhodnotenie jednotlivých orgánov: pľúca, srdce, mozog, pečeň, štítna žľaza, obličky, kosti, žlčník. |  | áno | áno/nie
55 | 2D a 3D rekonštrukcia SPECT dát |  | áno | áno/nie
56 | Kompletný softvér na 3D |  | áno | áno/nie
57 | Možnosti spracovania CT dát – MPR, MIP, SSD, VRT |  | áno | áno/nie
58 | Hodnota rekonštrukčná matice SPECT 64x64 |  | áno | áno/nie
59 | Hodnota rekonštrukčná matice CT 512 x 512 |  | áno | áno/nie
60 | Automatická fúzia obrazov |  | áno | áno/nie
Povinné príslušenstvo:
61 | Ručný ovládač na pohyb gantry a detektorov umiestnený na oboch stranách gantry - 1 ks |  | áno | áno/nie
62 | Vozík na kolimátory - 1 ks |  | áno | áno/nie
63 | Neintegrovaná UPS na zálohovanie SPECT časti |  | áno | áno/nie
64 | Doba zálohovania z UPS min. 20 min. |  | áno | áno/nie
65 | Nástavec na vyšetrenie mozgu - 1 ks |  | áno | áno/nie
66 | Diaľková diagnostika zariadenia |  | áno | áno/nie
67 | Pacientsky monitor aj s možnosťou funkcie nastavenia gamakamery |  | áno | áno/nie
68 | Farebná sieťová tlačiareň |  | áno | áno/nie
69 | Fixačné pruhy na fixáciu tela pacienta na vyšetrovacom stole |  | áno | áno/nie
70 | Fantómy na kontrolu kvality CT častí kamery |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
71 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
72 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
73 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
74 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
75 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks SPECT CT prístroj