## USG_Kardiologické
Príloha č. 1/3 SP - Opis predmetu zákazky pre časť 3
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
USG zariadenie vrátane lineárnej, konvexnej, kardiologickej a TEE sondy počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
| Parameter/časť položky* | Merná jednotka/Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom,digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre potreby interného oddelenia a kardiologickej ambulancie. |  | áno | áno/nie
2 | Uhlopriečka LED monitora, na artikulačnom ramene min. 20 palcov |  | áno | áno/nie
3 | rozlíšenie LED monitora min. 1600x900 pixelov |  | áno | áno/nie
4 | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. Ovládací panel musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný |  | áno | áno/nie
5 | Prístroj musí umožňovať ovládanie všetkých funkcií pomocou multifunknčých podsvietených aktívnych tlačidiel |  | áno | áno/nie
6 | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 23300 |  | áno | áno/nie
7 | Celkový dynamický rozsah prístroja min.203 dB |  | áno | áno/nie
8 | Frekvenčný rozsah prístroja min. (1,3 až 12,0) MHz |  | áno | áno/nie
9 | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | áno | áno/nie
10 | Maximálna obrazová rýchlosť 2D min.490 obr/s |  | áno | áno/nie
11 | Maximálna obrazová rýchlosť pri farebnom mapovaní (CFM) min. 175 obr/s |  | áno | áno/nie
12 | Porty pre 2D sondy min.3 ks |  | áno | áno/nie
13 | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno | áno/nie
14 | Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom s vysokým rozlíšením min. 8 |  | áno | áno/nie
15 | Prístroj musí byť schopný pracovať s minimálne dvoma ostriacimi bodmi v obraze |  | áno | áno/nie
16 | Snímanie EKG signálu |  | áno | áno/nie
Módy prevádzky a zobrazenia
17 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno | áno/nie
18 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno | áno/nie
19 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno | áno/nie
20 | Merať merací rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno | áno/nie
21 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno | áno/nie
22 | Zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno | áno/nie
23 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno | áno/nie
24 | Zobrazovať rýchlosť pohybu tkaniva srdcového svalu (DTI - tkanivový Doppler) ako aj zobrazovanie spektra rýchlostí pohybov svalu |  | áno | áno/nie
25 | M- mód a anatomický M-mód |  | áno | áno/nie
26 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno | áno/nie
27 | Automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer |  | áno | áno/nie
Sondy
28 | 1 ks Kardiologická sonda s fázovo riadeným poľom - určená na vyšetrovanie v kardiológii, multifrekvenčná |  | áno | áno/nie
29 | Frekvenčný rozsah min. (2 -4) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-4) Mhz musí byť zachovaný
30 | Max. hĺbka zobrazenia min 300 mm |  | áno | áno/nie
31 | Počet elemntov min. 64 |  | áno | áno/nie
32 | Uhol sektora min. 87 stupňov |  | áno | áno/nie
33 | 1 ks TEE sonda - určená na transezofageálne vyšetrovanie srdca, multifrekvenčná spolu s testerom únikových prúdov |  | áno | áno/nie
34 | Frekvenčný rozsah min. (3,0 - 7,0) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,0-7,0) Mhz musí byť zachovaný
35 | Max. hĺbka zobrazenia min.180 mm |  | áno | áno/nie
36 | Počet elemntov min. 64 |  | áno | áno/nie
37 | Uhol sektora min. 87 stupňov |  | áno | áno/nie
38 | 1 ks práčka na sondu s testerom |  | áno | áno/nie
39 | 1 ks Sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | áno | áno/nie
40 | Frekvenčný rozsah min. (2 -5) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný
41 | Max. hĺbka zobrazenia min. 300 mm |  | áno | áno/nie
42 | Počet elementov min.128 |  | áno | áno/nie
43 | Uhol sektora min. 55 stupňov |  | áno | áno/nie
44 | 1 ks bioptický násadec |  | áno | áno/nie
45 | 1 ks Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | áno | áno/nie
46 | Frekvenčný rozsah min. (4,5 - 12,0) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-12,0) Mhz musí byť zachovaný
47 | Max. hĺbka zobrazenia min. 80 mm |  | áno | áno/nie
48 | Počet elemntov min. 128 |  | áno | áno/nie
49 | Aktívna plocha min. 3,4 cm |  | áno | áno/nie
Archivácia a spracovanie obrazu
50 | Kapacita interného HDD min. 500 GB |  | áno | áno/nie
51 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno | áno/nie
52 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol |  | áno | áno/nie
53 | Prístroj musí byť možné rozšíriť o možnosť importovať dáta pacientov z NIS |  | áno | áno/nie
54 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho aspoň 1 na ovládacom paneli |  | áno | áno/nie
55 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno | áno/nie
56 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno | áno/nie
57 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno | áno/nie
58 | K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň |  | áno | áno/nie
59 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
60 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
61 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
62 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
63 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
64 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG zariadenie vrátane lineárnej, konvexnej, kardiologickej a TEE sondy