## Angio špecifikácia
Príloha č. 1/1 SP - Opis predmetu zákazky pre časť 1
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
Angiografické zariadenie počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/ Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Dvojrovinný digitálny angiografický systém (ďalej len AG zariadenie) s plochým detektorom so stacionárnym a stropným závesom C-ramena na vykonávanie zložitých intervenčných výkonov s ich simultánnym využitím (napr.: liečba HCC pečene rádiofrekvenčnou abláciou navigovanou pod USG kontrolou s následnou kontrolou efektu liečby pomocou CT rotačnej angiografie atď.) |  | áno | áno/nie | AG zariadenie musí obsahovať najnovšie dostupné technológie na redukciu radiačnej záťaže pre pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr
Geometria C-ramena FRONTÁLNA ROVINA Montované stacionárne na podlahe
2 | C rameno vo frontálnej rovine – zariadenie pevne montované do podlahy |  | áno | áno/nie
3 | Stropný záves C ramena pre bočnú projekciu |  | áno | áno/nie
4 | Vzdialenosť SID - variabilná v rozsahu min. (99 -118) cm |  | áno | áno/nie | väčší rozsah prístupný, ale požadovaný rozsah musí byť zachovaný.
5 | Hĺbka C-ramena min. 89 cm |  | áno | áno/nie
6 | Antikolízny systém pre pohyby C ramena a systému gantry |  | áno | áno/nie
7 | Možnosť motorického alebo mechanického umiestnenia zariadenia do parkovacej pozície C-ramena pre voľný prístup k vyšetrovaciemu stolu zo všetkých strán počas prípravy pacienta |  | áno | áno/nie
8 | Najvyššia rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom LAO/RAO min.20 °/sekunda |  | áno | áno/nie
9 | Najvyššia rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom CRAN/CAUD min. 18 °/sekunda |  | áno | áno/nie
10 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii min.40 °/sekunda |  | áno | áno/nie
11 | Programovateľné nastavenie pozície |  | áno | áno/nie
12 | Polohy C- ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami |  | áno | áno/nie
13 | Možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti |  | áno | áno/nie
| Geometria C-ramena BOČNÁ ROVINA montované do stropu |  |  | áno/nie
14 | Stropný záves C ramena pre bočnú projekciu – zariadenie montované na strope |  | áno | áno/nie
15 | Motoricky meniteľná vzdialenosť zdroja žiarenia a detektora min. (95 - 119) cm |  | áno | áno/nie
16 | Antikolízny systém pre pohyby C ramena a systému gantry |  | áno | áno/nie
17 | Možnosť motorického alebo manuálneho umiestnenia zariadenie do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán |  | áno | áno/nie
18 | Najvyššia rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom LAO/RAO min. (8-10) °/sekunda |  | áno | áno/nie
19 | Najvyššia rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom CRAN/CAUD 'min. (8-10) °/sekunda |  | áno | áno/nie
20 | Možnosť motorického longitudinálneho (pozdĺžneho) pohybu C-ramena |  | áno | áno/nie
21 | Programovateľné nastavenie pozície |  | áno | áno/nie
22 | Polohy C- ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami |  | áno | áno/nie
23 | Možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti |  | áno | áno/nie
24 | Hmotnosť stropného závesu s C-ramenom a monitorom max. 1500 kg |  | áno | áno/nie
Vyšetrovací stôl
25 | Všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na boku vyšetrovacieho stola |  | áno | áno/nie
26 | Podlahovo montovaný vyšetrovací stôl s teleskopickým podstavcom |  | áno | áno/nie
27 | Teleskopický podstavec s možnosťou otáčania min. +/- 90° stupne |  | áno | áno/nie
28 | Stôl musí umožňovať funkcionalitu „pivot“ pre vychýlenie stola pozdĺž zvislej osi |  | áno | áno/nie
29 | Transverzálny pohyb dosky vyšetrovacieho stola min.28 cm |  | áno | áno/nie
30 | Longitudinálny (pozdĺžny) pohyb dosky stola min. 120 cm |  | áno | áno/nie
31 | Vertikálny motorický pohyb dosky stola min. (80 - 104) cm |  | áno | áno/nie
32 | Motorizovaný pohyb C ramena alebo pacientského stola v krokoch pre účely periférnej angiografie |  | áno | áno/nie
33 | Motorizovaný pohyb C ramena alebo pacientského stola v krokoch pre účely kardioangiografických vyšetrení a implantácie kardiostimulátorov |  | áno | áno/nie
34 | Nosnosť vyšetrovacieho stola min. 250 kg |  | áno | áno/nie
RTG generátor, RTG žiariče a kolimátor žiarenia
35 | Vysokofrekvenčný generátor s frekvenciou min.15 kHz |  | áno | áno/nie
36 | Nominálny výkon min. 100 kW |  | áno | áno/nie
37 | Prispôsobiteľné napätie anódy v rozsahu min. (50 - 125) kV |  | áno | áno/nie
38 | Automatická kontrola expozície pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťu variabilnej pulznej skiaskopie a skiagrafie |  | áno | áno/nie
39 | Možnosť variabilnej pulznej skiaskopie a skiagrafie |  | áno | áno/nie
40 | Komôrka na meranie dávky tzv. DAP meter |  | áno | áno/nie
41 | Programovateľné módy pre skiaskopiu |  | áno | áno/nie
42 | Programovateľné módy pre akvizíciu |  | áno | áno/nie
43 | Expozičný čas min. 1 ms |  | áno | áno/nie
44 | Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie min. (3,75 - 30) pulzov/sec. |  | áno | áno/nie
45 | Napájacie napätie anódy v rozsahu min. (50 -125) kV |  | áno | áno/nie
46 | Rotačná anóda |  | áno | áno/nie
47 | RTG žiarič počet ohnísk min. 2 |  | áno | uveďte hodnotu
48 | Pri tzv. NeuroDSAaplikáciach ohnisko nesmie presiahnuť hodnotu pre zobrazenie aj tých najmenších ciev bez ohľadu na nastavenie snímania počtu obrazov za sekundu |  | áno | áno/nie
49 | Manuálny alebo automatický výber maximálnej prídavnej filtrácie |  | áno | áno/nie
50 | Tepelná kapacita RTG žiariča min. 2890 kHU |  | áno | áno/nie
51 | Tepelná kapacita RTG anódy min. 2200 kHU |  | áno | áno/nie
52 | Chladiaci výkon RTG žiariča min. 400 kHU /min |  | áno | áno/nie
53 | Kompaktný systém kolimácie s elektricky nastaviteľnými pravouhlými a semitransparentnými clonami |  | áno | áno/nie
54 | Automatické synchrónne otáčanie clôn kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke |  | áno | áno/nie
55 | Polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia |  | áno | áno/nie
56 | Dva polopriepustné klinovité filtre s automatickým alebo manuálnym polohovaním |  | áno | áno/nie
57 | Prídavné Cu filtre ekvivalentné pre redukciu dávky a DSA filtre |  | áno | áno/nie
58 | Hrúbka medených filtrov min.3 počty rozmerov |  | áno | áno/nie
59 | DAP meter |  | áno | áno/nie
Digitálny systém akvizície obrazu a jeho zobrazovanie
60 | Plochý dynamický detektor s rozlíšením min. (26×29) cm |  | áno | áno/nie
61 | Maximálna veľkosť zorného poľa min. (26×29) cm |  | áno | áno/nie
62 | Veľkosť pixelu max. 200 μm |  | áno | áno/nie
63 | Priestorové rozlíšenie min. 2,5 Lp/mm |  | áno | áno/nie
64 | Podporu navigácie |  | áno | áno/nie
65 | Vyberateľný raster na redukciu dávky |  | áno | áno/nie
66 | Počet prepínateľných formátov min. 4 |  | áno | áno/nie
67 | DQE min. 68 % |  | áno | áno/nie
68 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke min. 14 bit |  | áno | áno/nie
69 | Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom diagnostickom monitore s integrovaným ovládaním |  | áno | áno/nie
70 | Veľkoplošný diagnostický monitor so stropným závesom |  | áno | áno/nie
71 | Veľkoplošný diagnostický monitor s možnosťou výškového nastavenia |  | áno | áno/nie
72 | Uhlopriečka veľkoplošného diagnostického monitora min. 55 palce |  | áno | áno/nie
73 | Rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora min. 6 Mpix |  | áno | áno/nie
74 | Počet externých videovstupov pre monitor min.9 ks |  | áno | áno/nie
75 | Uhlopriečka LCD monitora pre miestnosť ovládača pre znázornenie všetkých obrazových zdrojov min. 19 palcov |  | áno | áno/nie
76 | Ovládacia konzola upevnená na vyšetrovacom stole |  | áno | áno/nie
77 | Konzolou ovládané pohyby systému gantry, ovládanie pacientskeho stola a nastavenie kolimátora |  | áno | áno/nie
78 | Ovládacia konzola určená pre obrazový systém na strane vyšetrovacieho stola vo forme LCD displeja |  | áno | áno/nie
79 | Ovládacia konzola s možnosťou postprocessingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov |  | áno | áno/nie
80 | Nožný spínač vo vyšetrovacej miestnosti pre spúšťanie expozície a skiaskopie |  | áno | áno/nie
81 | Ovládacia konzola v miestnosti operátora pre obrazový systém vrátane postprocessingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov |  | áno | áno/nie
82 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti on line |  | áno | áno/nie
83 | Pulzný skiaskopický mód |  | áno | áno/nie
84 | frekvencia pulznej skiaskopie 'min. (3,75 - 30) pulzov/ sec. |  | áno | áno/nie
85 | Digitálna radiografia s požadovanou frekvenciou min. (1 - 6) obrazov/ sec. |  | áno | áno/nie
86 | Digitálna subtrakčná angiografia, vrátane voľby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne |  | áno | áno/nie
87 | Digitálna subtrakčná angiografia s frekvenciou od 0,5 do 6 obrazov/ sec. |  | áno | áno/nie
88 | Roadmap/digitálna subtrakčná angiografia s automatickou alebo manuálnou korekciou posunu pixelov v smeroch X,Y,Z |  | áno | áno/nie
89 | Digitálny obrazový systém s rozlíšením od akvizície až po spracovanie obrazu v matrici minimálne 1K v bitovej hĺbke minimálne 12 bit |  | áno | áno/nie
90 | Znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze |  | áno | áno/nie
91 | Softvér pre zvýraznené znázornenie stentov |  | áno | áno/nie
92 | Softvér pre zvýraznené znázornenie stentov v reálnom čase |  | áno | áno/nie
93 | Natívna rotačná angiografia s rotáciou min. 40 °/sec |  | áno | áno/nie
94 | Rotačná DSA angiografia s rotáciou min. 40 °/sec |  | áno | áno/nie
95 | Periférna subtrakčná angiografia pomocou krokovania C ramena alebo úložnej dosky stola pri použití jedného vstreku kontrastnej látky |  | áno | áno/nie
96 | Periférna angiografia pomocou krokovania C ramena alebo úložnej dosky stola pri použití jedného vstreku kontrastnej látky |  | áno | áno/nie
97 | Meranie dávky RTG žiarenia na kožu: dávkový index pri žiarení, kumulovaná dávka po žiarení |  | áno | áno/nie
98 | Meranie dávky RTG žiarenia na určitej oblasti (DAP): dávkový index pri žiarení, kumulovaná dávka po žiarení, prenos informácie do PACS |  | áno | áno/nie
99 | Systém musí byť schopný uložiť skiaskopický obraz pri matrici 1k v trvaní min.10 sec |  | áno | áno/nie
100 | Obrazová kapacita systému min. 25000 obrazov v matrici 1K |  | áno | áno/nie
101 | Systém musí umožňovať zvýraznenie rozhraní |  | áno | áno/nie
102 | Systém musí umožňovať zoom funkcie |  | áno | áno/nie
103 | Systém musí umožňovať elektronické clonenie |  | áno | áno/nie
104 | Systém musí umožňovať meranie uhlov a vzdialeností na pracovnej stanici |  | áno | áno/nie
105 | Systém musí umožňovať vkladanie anotácií, značiek a komentárov priamo do obrazov |  | áno | áno/nie
106 | Archivácia na interný pevný disk v matici 1024 x 1024/12 bit v DICOM formáte |  | áno | áno/nie
107 | Archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte |  | áno | áno/nie
108 | LIH - posledný archivovaný obraz |  | áno | áno/nie
109 | Zobrazenie individuálnych obrazov ako i zobrazenie série obrazov |  | áno | áno/nie
110 | Rotačná angiografia vrátane 3D rotačnej angiografie |  | áno | áno/nie
111 | Intervenčné nástroje pre zvýrazenie aplikovaných stentov počas intervencie |  | áno | áno/nie
112 | Funkcia akvizície CT obrazov tzv. „CT likeimaging“ pre nízkokontrastné a vysokokntrastné znázornenie |  | áno | áno/nie
113 | Funkcia navigácie pričom sa musí dať použiť nízkodávkový obraz z „CT likeimaging“ |  | áno | áno/nie
114 | Funkcia navigácie pre účely ablácie |  | áno | áno/nie
115 | Zobrazenie fyziologických signálov pacienta priamo vo vyšetrovni a tiež možnosť zobrazenia fyziologických signálov pacienta v miestnosti ovládača pacientským monitorom |  | áno | áno/nie
116 | Separátna lekárska pracovná stanica v ovládacej miestnosti pre postprocessing |  | áno | áno/nie
117 | 1 ks farebný TFT-LCD diagnostický monitor s uhlopriečkou do separátnej miestnosti min. 19 palce |  | áno | áno/nie
Obrazový systém
118 | Obrazový systém s rozlišovacou schopnosťou na spracovanie obrazov v reálnom čase v mátrixe min. 1k/12 bit |  | áno | áno/nie
119 | Vyhodnotenie a korekcia homogenity obrazu v reálnom čase |  | áno | áno/nie
120 | Automatická úprava šumu obrazu v reálnom čase |  | áno | áno/nie
121 | Zvýraznenie hrán žíl v reálnom čase |  | áno | áno/nie
122 | Zredukovanie pohybových artefaktov v reálnom čase |  | áno | áno/nie
123 | Obrazová kapacita systému min. 25000 obrazov v matrici 1K |  | áno | áno/nie
124 | Okamžitý prístup k nasnímaným datam a možnosť ich prehrávania |  | áno | áno/nie
125 | Voľba LUT, Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností, vkladanie textov a symbolov do obrazu |  | áno | áno/nie
126 | Analýza ciev |  | áno | áno/nie
127 | Automatické vykreslenie kontúr |  | áno | áno/nie
128 | Meranie priemeru |  | áno | áno/nie
129 | Meranie stupňa stenózy |  | áno | áno/nie
130 | Automatická kalibrácia |  | áno | áno/nie
131 | Manuálna kalibrácia |  | áno | áno/nie
132 | Meranie a vzdialeností a uhlov s automatickou kalibráciou na pracovnej stanici |  | áno | áno/nie
133 | DICOM kompatibilita, |  | áno | áno/nie
134 | Softvér pre zvýraznené znázornenie stentov s možnosťou archivovania obrazov v PACS |  | áno | áno/nie
135 | Vysokokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom aj DSA móde, s možnosťou paralelného vyšetrenia a vyhodnotenia dvoch záznamov; |  | áno | áno/nie
136 | Nízkokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom aj DSA móde, s možnosťou paralelného vyšetrenia a vyhodnotenia dvoch záznamov; |  | áno | áno/nie
137 | Intravaskulárny ultrazvukový prístroj najmä pre kardiologické použitie, vrátane min. 1 ks katéter s miniatúrnou ultrazvukovou sondou umožňujúcou vyšetrenie veľkých ciev a 1 ks katéter s miniatúrnou ultrazvukovou sondou umožňujúcou vyšetrenie ciev s menším diametrom lumen. USG prístroj umožňuje pripojenie k angiografickému zariadeniu a umožňuje zobrazenie USG obrazu na veľkom monitore, kde je zobrazený angiografický obraz. |  | áno | áno/nie
138 | Ultrazvukový prístroj pre vaskulárne použitie v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou v bodoch 198 až 229. |  | áno | áno/nie
139 | Príprava systému na elektrofyziologické použitie s tienením |  | áno | áno/nie
Softvérové vybavenie pre kvantitatívnu softvérovú analýzu
140 | Meranie priemeru cievy / stenotický index |  | áno | áno/nie
141 | Automatická cievna analýza |  | áno | áno/nie
142 | Kalibračné rutiny |  | áno | áno/nie
143 | Rotačná angiografia vrátane 3D rotačnej angiografie - Snímanie a znázornenenie obrazov v 3D móde, znázornenie akvizície CT obrazov tzv. „CT likeimaging“ pre nízkokontrastné rozlíšenie tkanív |  | áno | áno/nie
144 | Snímanie a znázornenenie obrazov v 3D móde, znázornenie akvizície CT obrazov tzv. „CT likeimaging“ pre nízkokontrastné rozlíšenie tkanív |  | áno | áno/nie
145 | 3D rekonštrukcia obrazov v reálnom čase, a to VRT, farebné VRT, MPR, MIP |  | áno | áno/nie
146 | Softvérový modul pre grafické vyznačenie cesty katétra k vyznačenému cieľu |  | áno | áno/nie
147 | 3D modul pre navigáciu |  | áno | áno/nie
148 | Funkcia pre 3D Road-mapovanie vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT i MR modalít |  | áno | áno/nie
149 | Prekrytie 3D- obrazu a skiaskopických zobrazení |  | áno | áno/nie
150 | Softvér na znázornenie DSA scén, rotačných angiografií a rotačných DSA |  | áno | áno/nie
Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu
151 | Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt; |  | áno | áno/nie
152 | Automatická filtrácia primárneho žiarenia podľa absorbcie žiarenia objektu dodatočnými medenými filtrami; |  | áno | áno/nie
153 | Frekvencia pulznej skiaskopie min. (3,75 - 30) pulzy/sec |  | áno | áno/nie
154 | Polohovanie kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze; |  | áno | áno/nie
155 | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase; |  | áno | áno/nie
156 | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky; |  | áno | áno/nie
157 | Report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR); |  | áno | áno/nie
158 | Protokoly na snímkovanie s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia |  | áno | áno/nie
Obsluha zariadenia vo VYŠETROVNI
159 | Všetky ovládacie prvky systému sú uložené na vodiacej lište vyšetrovacieho stola; |  | áno | áno/nie
160 | Nožný spínač na riadenie žiarenia |  | áno | áno/nie
Obsluha zariadenia v OBSLUHOVNI
161 | Všetky funkcie systému sa dajú ovládať pomocou klávesnice a užívateľského softvéru; |  | áno | áno/nie
162 | Univerzálny ručný spínač na riadenie žiarenia a spustenie vyšetrenia vrátane krokovania. |  | áno | áno/nie
3D pracovná stanica - softvérové vybavenie
163 | Redukcia kovových artefaktov v 3D obraze; |  | áno | áno/nie
164 | Automatická detekcia a segmentácia brušnej aorty - podpora zavádzania stendgraftu do aorty; |  | áno | áno/nie
165 | Softvérový modul na prehrávanie a spracovanie angiografických a kardiologických záberov vrátane DSA obrazov; |  | áno | áno/nie
166 | Road-map s používaním 3D obrazov; |  | áno | áno/nie
167 | Duálna vizualizácia substrahovaného a nesusbtrahovaného obrazu; |  | áno | áno/nie
168 | Generovanie 3D-objemov s vysokokontrastným rozlíšením, znázornrenie obrazu v MPR, MIP, VRT; |  | áno | áno/nie
169 | Generovanie 3D-objemov s rozlíšením vhodným pre mäkké tkanivá; |  | áno | áno/nie
170 | Vysokokontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení; |  | áno | áno/nie
171 | 2D perfúzia; |  | áno | áno/nie
172 | Kvantifikácia veľkých ciev; |  | áno | áno/nie
173 | Kvantifikácia bifurkácie koronárnych ciev; |  | áno | áno/nie
174 | Vytvorenie DSA obrazu celej dolnej končatiny z jednotlivých scén alebo iná alternatíva DSA zobrazenia celej dolnej končatiny; |  | áno | áno/nie
175 | Fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT, s 3D angio obrazom; |  | áno | áno/nie
176 | Fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT, s 2D angio obrazom; |  | áno | áno/nie
177 | Meranie a grafické vyhodnotenia meraní stenóz v 3D obraze; |  | áno | áno/nie
178 | Plánovanie a podpora intervenčných postupov pri vrodených srdcových vadách; |  | áno | áno/nie
179 | Automatické plánovanie a podpora intervenčných postupov pri zavádzaní stentgraftu do brušnej aorty; |  | áno | áno/nie
180 | Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou fuzovaných obrazov |  | áno | áno/nie
181 | Plánovanie embolizačných postupov pomocou segmentácie anatomických štruktúr tumoru a vyznačenia tepien; |  | áno | áno/nie
182 | Program na podporu pri zavádzaní a výmeny aortálnej chlopne. |  | áno | áno/nie
DICOM kompatibilita
183 | DICOM 3.0 kompatibilný vrátane funkcií DICOM send, DICOM print, DICOM storage, DICOM storagecommitment, DICOM query/retrieve |  | áno | áno/nie
184 | DICOM rozhranie pre export na CD médium / PACS / iný DICOM záznamník alebo prehliadač |  | áno | áno/nie
Ďalšie príslušenstvo
185 | Vysokotlakový injektor kontrastnej látky synchronizovaný s angiografickým prístrojom |  | áno | áno/nie
186 | Minimálne 2 ks protiradiačné ochranné okuliare s ekvivalentom olova min. 0,75 mm |  | áno | áno/nie
187 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese mobilná. |  | áno | áno/nie
188 | Radiačná ochrana upevnená na boku stola |  | áno | áno/nie
189 | Ochrana spodnej časti tela |  | áno | áno/nie
190 | Ochrana vrchnej časti tela s operačnou lampou |  | áno | áno/nie
191 | Komunikačný systém pre komunikácie medzi vyšetrovňou a ovládačom |  | áno | áno/nie
192 | Ochrana veľkého displaja vo vyšetrovni |  | áno | áno/nie
193 | LED operačné svetlo chirurgické so stropným závesom so sterilizovateľnou rukoväťou |  | áno | áno/nie
194 | Polohovacie podložky pod hlavu a kolená min. 2 ks |  | áno | áno/nie
195 | Cerebrálny filter |  | áno | áno/nie
196 | Pacientský matrac pre úzku úložnú dosku pre neurointervenčné rádiologické výkony |  | áno | áno/nie
197 | Katetrizačná podložka pod ruku |  | áno | áno/nie
Ultrazvukový prístroj pre vaskulárne použitie (špecifikácia položky č.138)
198 | Prenosný plne digitálny USG prístroj, ktorý umožňuje pripojenie k angiografickému zariadeniu a umožňuje zobrazenie USG obrazu na veľkom monitore, kde je zobrazený angiografický obraz. |  | áno | áno/nie
199 | Ovládanie obrazu a funkcií prístroja s možnosťou ovládania aj na prístroji alebo na ovládacom paneli angiografického prístroja alebo na konzole USG |  | áno | áno/nie
200 | Ovládanie obrazu a funkcií prístroja aj na prístroji alebo na ovládacom paneli angiografického prístroja alebo na konzole USG |  | áno | áno/nie
201 | Prístroj podporuje sondy pracujúce v rozsahu min. ( 2-16) MHz |  | áno | áno/nie
202 | Farebný LCD displej min. 15 palcov |  | áno | áno/nie
203 | Prístroj podporuje skladanie obrazov tzv. compounding |  | áno | áno/nie
204 | Prístroj musí obsahovať SW filtre potlačujúce tzv. šum SPECKLE |  | áno | áno/nie
205 | Prístroj je možné použiť na intervenčné zákroky |  | áno | áno/nie
206 | Hĺbka zobrazovania min. 24 cm |  | áno | áno/nie
207 | Prístroj musí byť vybavený automatickou optimalizáciou 2D obrazu |  | áno | áno/nie
208 | Prístroj musí umožňovať odmeranie vzdialenosti, plochy (elipsy) |  | áno | áno/nie
209 | Prístroj musí umožňovať zamrazenie obrazu a prehrávanie obrazovej slučky |  | áno | áno/nie
210 | Archivačné zariadenie - integrovaná pracovná stanica vrátane softwaru pre uchovávanie obrázkov a slučiek a ich následnému exportu na USB |  | áno | áno/nie
211 | Počet obrazov, ktoré možno uchovať min. 30 000 ks |  | áno | áno/nie
212 | Možnosť archivácie slučiek a obrázkov vo formátoch DICOM 3.0 a PC spracovateľných formátoch |  | áno | áno/nie
213 | Možnosť pripojenia na PACS |  | áno | áno/nie
214 | Možnosť pripojenia prístroja k sieti LAN pomocou káblu alebo WiFi |  | áno | áno/nie
Sondy
215 | Lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov |  | áno | áno/nie
216 | Frekvenčný rozsah min. (5 - 8) MHz |  | áno | áno/nie
217 | Počet elementov min. 128 ks |  | áno | áno/nie
218 | Lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie povrchových štruktúr a periférnych nervov |  | áno | áno/nie
219 | Frekvenčný rozsah min. (5 - 12) MHz |  | áno | áno/nie
220 | Počet elementov min. 128 ks |  | áno | áno/nie
221 | Konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdoménu |  | áno | áno/nie
222 | Frekvenčný rozsah min. (2-5) MHz |  | áno | áno/nie
223 | Počet elementov min. 128 ks |  | áno | áno/nie
224 | Sektorová širokopásmová sonda určená na transkraniálne vyšetrovanie pomocou dopplerovskej farebnej ultrasonografie (TCCD) |  | áno | áno/nie
225 | Frekvenčný rozsah min. (1,5 – 3) MHz |  | áno | áno/nie
226 | Počet elementov min. 64 ks |  | áno | áno/nie
Zobrazovacie módy
227 | 2D |  | áno | áno/nie
228 | ColorDoppler - farebné mapovanie |  | áno | áno/nie
229 | PowerDoppler |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
230 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
231 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
232 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
233 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
234 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie