## USG1
Príloha č. 1/2 SP - Opis predmetu zákazky pre časť 2
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
USG prenosné počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Prenosný ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby OMIS a urgentného príjmu nemocnice s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno | áno/nie
2 | Veľkosť uhlopriečky plochého monitora min. 15 palcov |  | áno | áno/nie
3 | Rozlíšenie monitora min.1024 x min.768 pixel |  | áno | áno/nie
4 | Dynamický rozsah min. 170 dB |  | áno | áno/nie
5 | Frekvenčný rozsah prístroja min.(1,7-12) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7-12,0) Mhz musí byť zachovaný
6 | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | áno | áno/nie
7 | Počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks |  | áno | áno/nie
8 | K prístroju kompatibilný výškovo nastaviteľný vozík |  | áno | áno/nie
9 | Elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy |  | áno | áno/nie
10 | Interný HDD/SSD alebo externé HDD/SSD s kapacitou min. 160 GB |  | áno | áno/nie
11 | Prístroj musí byť schopný pracovať s napájaním z integrovanej batérie min. 45 minút |  | áno | áno/nie
12 | Elektrické napájanie (220-240V) |  | áno | áno/nie
Módy prevádzky a zobrazenia
13 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno | áno/nie
14 | Zobrazenie vo všetkých módoch (B, M, 2D, aj v kombinácii) |  | áno | áno/nie
15 | PW, CW farebný pulzný Doppler s opakovacou frekvenciou, CFM |  | áno | áno/nie
16 | Technológia potlačenia šumu |  | áno | áno/nie
17 | Dynamická fokusácia |  | áno | áno/nie
18 | Aplikačné SW: min.( abdominálny, prsníkový, cievny v diferenciácii na venózny, arteriálny a karotídy, na štítnu žľazu, muskuloskeletálny ) |  | áno | áno/nie
Sondy
19 | 1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev a jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid |  | áno | áno/nie
20 | Frekvenčný rozsah min.(4,5-12) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-12) Mhz musí byť zachovaný
21 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
22 | 1 ks Konvexná sonda,určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná |  | áno | áno/nie
23 | Frekvenčný rozsah min. (2 - 5) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný
24 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
25 | 1 ks Fázová sonda,určená na vyšetrovanie v kardiológi a urgentnej medicíne, multifrekvenčná s fázovo riadeným poľom |  | áno | áno/nie
26 | Frekvenčný rozsah min. (1,7 - 4) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7-4) Mhz musí byť zachovaný
27 | Počet elementov min. 64 |  | áno | áno/nie
Archivácia a spracovanie obrazu
28 | Možnosť postprocessingu |  | áno | áno/nie
29 | Možnosť archivácie CD/DVD alebo USB |  | áno | áno/nie
30 | Možnosť tlače obrazov na svetlocitlivý papier |  | áno | áno/nie
31 | Ukladanie snímiek a slučiek min. vo dvoch formátoch |  | áno | áno/nie
32 | Plná DICOM, RIS, NIS kompatibilita |  | áno | áno/nie
33 | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno | áno/nie
34 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno | áno/nie
35 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
36 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
37 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
38 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
39 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
40 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG prenosné

## USG2
Príloha č. 1/2 SP - Opis predmetu zákazky pre časť 2
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
USG na operačné sály počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* |  | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby operačných sál nemocnice, plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno | áno/nie
2 | Uhlopriečka monitora min. 15 palcov |  | áno | áno/nie
3 | Rozlíšenie monitora min. (1280x768) pixelov |  | áno | áno/nie
4 | Prístoj musí umožňovať ovládanie všetkých funkcií pomocou multifunkčných tlačidiel a dotykom na monitore. |  | áno | áno/nie
5 | Dotykový monitor musí umožňovať prácu aj pri použití sterilných rukavíc |  | áno | áno/nie
6 | Prístroj musí využívať multifunkčné ovládače, ktorých funkcia závisí od pracovného režimu |  | áno | áno/nie
7 | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 170 dB |  | áno | áno/nie
8 | Frekvenčný rozsah prístroja min.(1,7 - 12) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7-12,0) Mhz musí byť zachovaný
9 | Počet zobrazovacích čiar min. 512 |  | áno | áno/nie
10 | Maximálna zobrazovacia hĺbka prístroja min. 30 cm |  | áno | áno/nie
11 | Porty na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks |  | áno | áno/nie
12 | K prístroju kompatibilný výškovo nastaviteľný vozík |  | áno | áno/nie
13 | Elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy |  | áno | áno/nie
14 | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy |  | áno | áno/nie
15 | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a dopplerovské frekvencie |  |  | áno/nie
16 | Prístroj musí byť schopný pracovať s napájaním z integrovanej batérie min. 45 minút |  | áno | áno/nie
17 | Prístroj musí byť schopný rýchleho štartu do 45 sekúnd |  | áno | áno/nie
18 | Ochranná prikrívka pre zachovanie vyššej sterilnosti prostredia |  | áno | áno/nie
Požadované technické parametre USG prenosné
19 | Vysokokvalitné 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno | áno/nie
20 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno | áno/nie
21 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno | áno/nie
22 | Maximálna obrazová rýchlosť 2D min. 750 obr/s |  | áno | áno/nie
23 | Maximálna obrazová rýchlosť CFM min. 170 obr/s |  | áno | áno/nie
24 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno | áno/nie
25 | Prístroj musí byť schopný zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno | áno/nie
26 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno | áno/nie
27 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer v živom aj "zmrazenom" obraze |  | áno | áno/nie
Sondy
28 | 1 ks Konvexná sonda,určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná |  | áno | áno/nie
29 | Frekvenčný rozsah min. (2 - 5) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný
30 | Max. hĺbka zobrazenia min. 200 mm |  | áno | áno/nie
31 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
32 | 1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev a jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid |  | áno | áno/nie
33 | Frekvenčný rozsah min. (4,5 - 12) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-12) Mhz musí byť zachovaný
34 | Max. hĺbka zobrazenia min. 60 mm |  | áno | áno/nie
35 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
36 | Endokavitálna určená na vyšetrovanie v gynekológii a urológii, multifrekvenčná |  | áno | áno/nie
37 | Frekvenčný rozsah min. (4-9) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný
38 | Max. hĺbka zobrazenia min. 120 mm |  | áno | áno/nie
39 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
Archivácia a spracovanie obrazu
40 | Kapacita interného HDD alebo SSD min. 180 GB |  | áno | áno/nie
41 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN alebo WiFi a podporovať štandard DICOM 3.0 protokol |  | áno | áno/nie
42 | Porty USB min. 2 ks |  | áno | áno/nie
43 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno | áno/nie
44 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno | áno/nie
45 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielanie sieťou |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
46 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
47 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
48 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
49 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
50 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG operačné sály

## USG3
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu prieskumu trhu | Príloha č. 1/2 SP - Opis predmetu zákazky pre časť 2
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
USG rádiologické počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* |  | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre potreby rádiologického oddelenia. |  | áno | áno/nie
2 | Uhlopriečka monitora, na artikulačnom ramene min. 20 palcov |  | áno | áno/nie
3 | Rozlíšenie monitora min.1600 x min.900 pixelov |  | áno | áno/nie
4 | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. Ovládací panel musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný |  | áno | áno/nie
5 | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 23300 |  | áno | áno/nie
6 | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 203 dB |  | áno | áno/nie
7 | Frekvenčný rozsah prístroja min. (2,5 - 16) Mhz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2,5-16) Mhz musí byť zachovaný
8 | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | áno | áno/nie
9 | Maximálna obrazová rýchlosť 2D min. 490 obr/s |  | áno | áno/nie
10 | Maximálna obrazová rýchlosť pri farebnom mapovaní (CFM) min. 120 obr/s |  | áno | áno/nie
11 | Porty pre 2D sondy min. 3 ks |  | áno | áno/nie
12 | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy |  | áno | áno/nie
13 | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno | áno/nie
14 | Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom min. 8 |  | áno | áno/nie
15 | Prístroj musí byť schopný pracovať s viacerými ostriacimi bodmi v obraze |  | áno | áno/nie
Módy prevádzky a zobrazenia
16 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno | áno/nie
17 | Dynamická fokusácia |  | áno | áno/nie
18 | Technológia potlačenia šumu |  | áno | áno/nie
19 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno | áno/nie
20 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno | áno/nie
21 | Merať rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) min. |  | áno | áno/nie
22 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno | áno/nie
23 | Zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno | áno/nie
24 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno
25 | Prístroj musí obsahovať M- mód |  | áno | áno/nie
26 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno | áno/nie
27 | Automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer... |  | áno | áno/nie
Sondy
28 | 1ks Sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | áno | áno/nie
29 | Frekvenčný rozsah min. (2 - 5) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný
30 | Max. hĺbka zobrazenia min. 30 mm |  | áno | áno/nie
31 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
32 | 1ks Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | áno | áno/nie
33 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 12) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-12) Mhz musí byť zachovaný
34 | Max. hĺbka zobrazenia min. 120 mm |  | áno | áno/nie
35 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
36 | 1ks Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | áno | áno/nie
37 | Frekvenčný rozsah min. (5 - 15) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5-15) Mhz musí byť zachovaný
38 | Max. hĺbka zobrazenia min. 90 mm |  | áno | áno/nie
39 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
40 | 1ks Endokavitálna (pre prostatu) |  | áno | áno/nie
41 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 9) MHz |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný
42 | Počet elementov min. 128 |  | áno | áno/nie
Archivácia a spracovanie obrazu
43 | Možnosti postprocessingu |  | áno | áno/nie
44 | Prístroj musí obsahovať interný HDD alebo SSD s kapacitou min.500 GB |  | áno | áno/nie
45 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno | áno/nie
46 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol |  | áno | áno/nie
47 | Prístroj musí byť možné rozšíriť o možnosť importovať dáta pacientov z NIS |  | áno | áno/nie
48 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho min. 1 prístupný na ovládacom paneli. |  | áno | áno/nie
49 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno | áno/nie
50 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno | áno/nie
51 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno | áno/nie
52 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno | áno/nie
53 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno | áno/nie
54 | Ukladanie snímok a slučiek min. v dvoch formátoch |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
55 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
56 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
57 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
58 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
59 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG rádiologické