## mobilný RTG
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu prieskumu trhu
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
Predmet prieskumu trhu: RTG prístroje
Mobilný digitálny RTG prístroj počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/ Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Mobilný RTG prístroj - na 4 kolieskach s motorickým pohonom (pohybom) |  | áno | áno/nie
2 | Vysoko frekvenčný generátor s výkonom min. 30 kW |  | áno | áno/nie
3 | Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch min (50 - 125) kV |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (50-125) kV musí byť zachovaný
4 | Rozsah mAs min (0,35 - 110) mAs |  | áno | áno/nie | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (0,35-110) mAs musí byť zachovaný
5 | Tepelná kapacita anódy min. 100 KHU |  | áno | áno/nie
6 | Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm |  | áno | áno/nie | Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm.
7 | Voľba kV, mAs, APR |  | áno | áno/nie
8 | Kolimačné svetlo |  | áno | áno/nie
9 | Nastavenie ohniskovej vzdialenosti |  | áno | áno/nie
10 | Výkyvnosť rotačného ramena min. ± 90° stupňov |  | áno | áno/nie
11 | Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (65-200) cm |  | áno | áno/nie | väčší rozsah vzdialeností je prípustný, ale rozsah min. (65-200) cm musí byť zachovaný
12 | Batériou napájaný generátor RTG prístroja |  | áno | áno/nie
13 | Elektrické napájanie (220-240V) |  | áno | áno/nie
14 | Šírka prístroja max. 80 cm |  | áno | áno/nie
15 | Hmotnosť prístroja max. 655 kg |  | áno | áno/nie
16 | DAP meter |  | áno | áno/nie
Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj
Všeobecná charakteristika:
17 | Univerzálny bezdrôtový digitálny RTG panel s vyberateľnou batériou |  | áno | áno/nie
18 | Kompatibilný so skiagrafickým prístrojom umožňujúci digitalizáciu skiagrafického prístroja |  | áno | áno/nie
19 | Panel musí byť kompatibilný s "tzv.Bucky clonou" |  | áno | áno/nie
Detektor:
20 | Rozmery celého detektora šírka x dĺžka min.350 x min.410 mm |  | áno | áno/nie
21 | Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 340 x min.400 mm |  | áno | áno/nie
22 | Bezdrôtový detektor (WiFi alebo UWB) |  | áno | áno/nie
23 | Rozlíšenie – veľkosť bodu max 200 μm |  | áno | áno/nie
24 | Rozlíšenie – hĺbka šedi min. 14 bit |  | áno | áno/nie
25 | Rozlíšenie – počet bodov min. (2000 x 2000) pixel |  | áno | áno/nie
26 | Užívateľom vyberateľná nabíjateľná batéria 2 ks |  | áno | áno/nie
27 | Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií |  | áno | áno/nie
Akvizičná stanica / notebook:
28 | Ovláda, riadi chod a získava snímky z detektora |  | áno | áno/nie
29 | DICOM kompatibilita ( komunikácia PACS, NIS) |  | áno | áno/nie
30 | Možnosť úpravy údajov pacienta |  | áno | áno/nie
31 | Ovládanie dotykovou obrazovkou |  | áno | áno/nie
32 | Spracovanie obrazu |  | áno | áno/nie
33 | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 4000 ks |  | áno | áno/nie
34 | RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu min. 2 GB |  | áno | áno/nie
35 | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič |  | áno | áno/nie
36 | Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
37 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
38 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
39 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
40 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
41 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný digitálny RTG prístroj

## RTG
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu prieskumu trhu
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
Predmet prieskumu trhu: RTG prístroje
Digitálny skiagrafický RTG prístroj počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | Vysokofrekvenčný generátor s výstupným výkonom min. 65 kW |  | áno | áno/nie
2 | Rozsah kVp min. (40-150) kV |  | áno | áno/nie | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (40-150) kV musí byť zachovaný
3 | Rozsah mAs min. (1-600) mAs |  | áno | áno/nie | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (1-600) mAs musí byť zachovaný
4 | Zabudované AEC |  | áno | áno/nie
5 | Preddefinované anatomicky špecifické orgánové programy |  | áno | áno/nie
6 | RTG žiarič - prispôsobený k výkonu generátora |  | áno | áno/nie
7 | Tepelná kapacita anódy min. 350 KHU |  | áno | áno/nie
Statív RTG žiariča alebo stropný záves
8 | Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2000 mm |  | áno | áno/nie
9 | Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1800 MM |  | áno | áno/nie
10 | Rotácia RTG ramena ±90° stupňov |  | áno | áno/nie
11 | Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a vyš. stolom |  | áno | áno/nie
Rádiografický stôl - elevačný (pevne zabudovaný alebo voľný)
12 | Aretačná plávajúca úložná doska |  | áno | áno/nie
13 | Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 250 kg |  | áno | áno/nie
Detektor s priamou digitalizáciou
14 | Rozmer aktívnej plochy detektora min.(34x40) cm |  | áno | áno/nie
15 | Rozlíšenie min. 2,5 lp/mm |  | áno | áno/nie
16 | Počet aktívnych pixelov min. 2020 x 2020 pixelov |  | áno | áno/nie
17 | Veľkosť pixelu max 200 µm |  | áno | áno/nie
18 | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | áno | áno/nie
19 | Wifi pripojenie s možnosťou priameho pripojenia vo vertikálnom statíve resp.stole alebo systém, ktorý sníma v horizontalnej aj vetikálnej rovine bez potreby vyberania detektora |  | áno | áno/nie
Vertikálny statív - vyšetrovacie náradie spĺňa všetky medicínsko-technické požiadavky na snímkovanie pacientov v stoji
20 | Vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji. |  | áno | áno/nie
21 | Sekundárna filtrácia podľa vzdialenosti |  | áno | áno/nie
22 | Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály min. ( -20/+90)° stupne |  | áno | áno/nie
Kolimátor
23 | Primárna filtrácia Al, Cu max. 0,3 mm |  | áno | áno/nie
24 | Svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola |  | áno | áno/nie
25 | Spracovanie obrazu |  | áno | áno/nie
26 | Plná kompatibility s DICOM posledného znenia |  | áno | áno/nie
27 | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 10 000 obrazov |  | áno | áno/nie
28 | RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu min. 2 GB |  | áno | áno/nie
29 | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič |  | áno | áno/nie
30 | Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT |  | áno | áno/nie
Integrovaná ovládacia konzola
31 | Uhlopriečka monitora min. 19 palcov |  | áno | áno/nie
32 | Rozlíšenie monitora min. 1,3 Mpx |  | áno | áno/nie
33 | Základné postprocessingové úpravy a nastavenia kvality obrazu |  | áno | áno/nie
34 | DAP meter |  | áno | áno/nie
Hodnotiaca/lekárska diagnostická stanica
35 | RAM min. 8 GB |  | áno | áno/nie
36 | HDD min. 500 GB |  | áno | áno/nie
37 | CD/DVD RW |  | áno | áno/nie
38 | Operačný systém |  | áno | áno/nie
39 | Plochý monitor |  | áno | áno/nie
40 | Uhlopriečka monochromat.monitora min. 19 palcov |  | áno | áno/nie
41 | 1 ks grafická karta s 2 výstupmi pre ponúkané monitory |  | áno | áno/nie
42 | 1 ks diagnostický prehliadač s CE certifikátom pre triedu Iia |  | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie
43 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
44 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
45 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
46 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
47 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
* požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Digitálny skiagrafický RTG prístroj

## Crameno
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu prieskumu trhu | [5 empty] | Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu prieskumu trhu
|  |  | NOVÁ | [5 empty] | STARÁ
Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia | [5 empty] | Názov predmetu zákazky: Rádiologické zariadenia
Predmet prieskumu trhu: RTG prístroje | [5 empty] | Predmet prieskumu trhu: RTG prístroje
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie |  |  |  | Mobilný RTG prístroj s C- ramenom počet ks: 1 |  | uveďte značku, výrobcu a typové označenie
p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby | p. č. | Parameter/časť položky* | Merná jednotka/Opis | Požadované parametre | Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom | Poznámka Tu má možnosť potenciálny dodávateľ uviesť stručný text v prípade potreby
1 | mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky |  | áno | áno/nie |  | 1 | Mobilný RTG prístroj s C- ramenom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky |  | áno | áno/nie
2 | hĺbka C ramena min. 660 mm |  | áno | áno/nie |  | 2 | hĺbka C ramena min. 660 mm |  | áno | áno/nie
3 | vzdialenosť medzi zosilňovačom obrazu a rtg žiaričom min. 760 mm |  | áno | áno/nie |  | 3 | vzdialenosť medzi zosilňovačom obrazu a rtg žiaričom min. 760 mm |  | áno | áno/nie
4 | orbitálny pohyb C ramena min. 120° stupňov |  | áno | áno/nie |  | 4 | orbitálny pohyb C ramena min. 120° stupňov |  | áno | áno/nie
5 | vertikálny motorický pohyb min. 400 mm |  | áno | áno/nie |  | 5 | vertikálny motorický pohyb min. 400 mm |  | áno | áno/nie
6 | angulačný pohyb C ramena celkový min. 360 ° |  | áno | áno/nie | väčší rozsah akceptovateľný, ale minimálny celkový rozsah 360 stupňov musí byť dodržaný | 6 | angulačný pohyb C ramena ± 190° stupňov |  | áno | áno/nie | väčší rozsah akceptovateľný, ale minimálny rozsah ± 190 stupňov musí byť dodržaný
7 | váha C ramena max. 340 kg |  | áno | áno/nie |  | 7 | váha C ramena max. 340 kg |  | áno | áno/nie
8 | šírka C ramena max. 88 cm |  | áno | áno/nie |  | 8 | šírka C ramena max. 88 cm |  | áno | áno/nie
9 | žiarenie zapínateľné ručným aj nožným spínačom |  | áno | áno/nie |  | 9 | žiarenie zapínateľné ručným aj nožným spínačom |  | áno | áno/nie
10 | samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov |  | áno | áno/nie |  | 10 | samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov |  | áno | áno/nie
11 | uhlopriečka TFT monitorov min. 19 palcov |  | áno | áno/nie |  | 11 | uhlopriečka TFT monitorov min. 19 palcov |  | áno | áno/nie
12 | rozlíšenie TFT monitoronim min. 1280x1024 pixelov |  | áno | áno/nie |  | 12 | rozlíšenie TFT monitoronim min. 1280x1024 pixelov |  | áno | áno/nie
13 | možnosť napojenia na PACS a NIS |  | áno | áno/nie |  | 13 | možnosť napojenia na PACS a NIS |  | áno | áno/nie
| Generátor a rentgenka | [5 empty] | Generátor a rentgenka
14 | vysokofrekvenčný generátor min. 10 KW |  | áno | áno/nie |  | 14 | vysokofrekvenčný generátor min. 2 KW |  | áno | áno/nie
15 | skiaskopické napätie min. (40-110) kV |  | áno | áno/nie |  | 15 | Skiaskopické napätie min. (40-110) kV |  | áno | áno/nie
16 | RTG- žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami |  | áno | áno/nie |  | 16 | RTG- žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami |  | áno | áno/nie
17 | rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm |  | áno | áno/nie | Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm. | 17 | Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm |  | áno | áno/nie | Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm.
18 | pracovné režimy : kontinuálna a pulzná skiaskopia, digitálna snímkovacia technika s automatickou reguláciou dávky žiarenia |  | áno | áno/nie |  | 18 | pracovné režimy : kontinuálna a pulzná skiaskopia, digitálna snímkovacia technika s automatickou reguláciou dávky žiarenia |  | áno | áno/nie
19 | možnosť nastavenia pulznej skiaskopie od 1 do 8 pulz/sek |  | áno | áno/nie |  | 19 | možnosť nastavenia pulznej skiaskopie od 1 do 8 pulz/sek |  | áno | áno/nie
20 | systém na meranie dávky žiarenia |  | áno | áno/nie |  | 20 | Zabudovaná komôrka na meranie dávky žiarenia |  | áno | áno/nie
| Clony | [5 empty] | Clony
21 | motorická irisová clona |  | áno | áno/nie |  | 21 | motorická irisová clona |  | áno | áno/nie
22 | počet segmentov irisovej clony min. 8 ks |  | áno | áno/nie |  | 22 | počet segmentov irisovej clony min. 8 ks |  | áno | áno/nie
23 | znázornenie hrán clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze |  | áno | áno/nie |  | 23 | znázornenie hrán clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze |  | áno | áno/nie
| Plochý detektor | [5 empty] | Zosilňovač obrazu a TV reťazec
24 | formát detektora min. 30 x 30 cm |  | áno | áno/nie |  | 24 | priemer vstupného okienka zosilňovača min. 22,5 cm |  | áno | áno/nie
25 | veľkosť pixela max. 200 μm |  | áno | áno/nie |  | 25 | zabudovaný jemný raster min. 40 lamela/cm |  | áno | áno/nie
26 | hľbka digitalizácie min. 14 bit a digitalne otačanie obrazu |  | áno | áno/nie |  | 26 | Digitálne otáčanie obrazu ±360 ° stupňov |  | áno | áno/nie
| Digitálna zobrazovacia jednotka | [5 empty] | Digitálna zobrazovacia jednotka
27 | online spracovanie, kompletný postprocessing |  | áno | áno/nie |  | 27 | online spracovanie, kompletný postprocessing |  | áno | áno/nie
28 | archivácia obrazov na internú zabudovanú pamäť v matrixe min. 1024x1024 pixel |  | áno | áno/nie |  | 28 | archivácia obrazov na internú zabudovanú pamäť v matrixe min. 1024x1024 pixel |  | áno | áno/nie
29 | DICOM funkcie (minimálne send, print, Query, Retrieve) |  | áno | áno/nie |  | 29 | hĺbka obrazu min. 12 bit |  | áno | áno/nie
30 | funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, LIH, LUT, |  | áno | áno/nie |  | 30 | musí obsahovať funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, LIH, LUT, DICOM funkcie (minimálne send, print, Query, Retrieve) |  | áno | áno/nie
31 | zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB rozhranie |  | áno | áno/nie |  | 31 | zabudovaná DVD alebo CD mechanika a USB rozhranie |  | áno | áno/nie
| Osobitné požiadavky na plnenie | [5 empty] | Osobitné požiadavky na plnenie
32 | záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie |  | 32 | Záruka 24 mesiacov |  | áno | áno/nie
33 | doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie |  | 33 | Doprava na miesto dodania |  | áno | áno/nie
34 | montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie |  | 34 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno | áno/nie
35 | vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie |  | 35 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno | áno/nie
36 | prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie |  | 36 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno | áno/nie
| * požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom | [5 empty] | * požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom